- МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕЙСМОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ.

4.1. Метрологическое обеспечение сейсмологических наблюдений

После введения цифровой регистрации сигналов РТСС на лазерных дисках записи на этих носителях используются для расчета и контроля параметров каналов сейсмотелеметрических станций Камчатки. Постоянные каналов, необходимые для расчета параметров, размещаются в файлах с расширением имени CST. Результаты калибровки хранятся в архивных файлах с расширением имени KLB и PRI. Записи файлов, имеющих расширения KLB, содержат данные для расчета передаточных функций и расположены в хронологическом порядке. Записи файлов с расширением PRI содержат распечатки оценок параметров канала и предназначены для контроля за функционированием аппаратуры.

Имена файлов, имеющих расширения CST, KLB, PRI, совпадают со стандартным именем соответствующего канала. Первые три символа имени — код станции, следующие три символа составляют код канала, в котором первый 
символ — код полосы, второй — код прибора, третий — код ориентации в обозначениях, стандартизованных в SEED. Седьмой символ — номер типа датчика. На сейсмотелеметрических станциях Камчатки используются стандартные датчики с периодом маятника 1,2 с (тип 1), сейсмометры С5С с периодом маятника 5 с (тип 2), высокочувствительные дат-чики с периодом маятника 0,2 с (тип 3), сейсмометры СКД с периодом маятника 25 с (тип 4). Соот-ветствующие амплитудно-частотные характеристики (АЧХ) представлены на рис. 4.1.1. Размерность АЧХ для каналов 1, 2, 3 типов — отсчет.с/м, для канала 4 типа — отсчет/м.

Рис. 4.1.1. Амплитудно-частотные характеристики каналов.

Каждая запись архивного файла калибровок имеет заголовок, в состав которого входят код станции, код канала, дата, коэффициент чувствительности канала S с размерностью, период в секундах, для которого рассчитаны коэффициенты, далее коэффициент нормализации A, количество полюсов и количество нулей. Остальные строки содержат комплексные значения полюсов, затем нулей.

Пример:

=AVH,SHE,19980218,0.1030889E+08,counts*s/m,0.10E+01,0.1577360E+14,10, 4

-.27743460E+01,   .44538090E+01

-.27743460E+01,  -.44538090E+01

-.29716200E+03,   .00000000E+00

-.97401240E+02,   .00000000E+00

-.28357360E+00,   .00000000E+00

-.34080540E+00,   .00000000E+00

-.10986800E+03,   .11068110E+03

-.10986800E+03,  -.11068110E+03

-.31364130E+02,   .15146480E+03

-.31364130E+02,  -.15146480E+03

.00000000E+00,   .00000000E+00

.00000000E+00,   .00000000E+00

.00000000E+00,   .00000000E+00

.00000000E+00,   .00000000E+00

Эта запись параметров калибровки для стандартного канала 
Е-ориентации станции AVH. Калибровка выполнена 18 февраля 1998 года. На периоде 1с коэффициент S=0,1030889.108 отсчета*с/м, коэффициент нормализации A=0,157736.1014 . Комплексная передаточная функция имеет десять полюсов, четыре нуля и рассчитывается по формуле:

f(i*w) = S * A * ((i*w - Z1) * ... * (i*w - Z4) / ((i*w - P1) * ... * (i*w - P10)),

где  w — угловая частота;

Z1, ..., Z4 — комплексные нули;

P1, ..., P10 — комплексные полюса.

После введения цифровой регистрации сейсмических сигналов использовалось несколько форматов записи.

История изменения форматов следующая:

| 1 января 96 г. | — | начало цифровой регистрации для Петропавловской сети по формату с восьмибайтным заголовком в соответствии с конфигурацией из файла pet01.cfg |
| --- | --- | --- |
| 15 июля 96 г. | — | начало цифровой регистрации для Ключевской сети по формату с восьмибайтным заголовком в соот. с конфигурацией из файла kly00.cfg |
| 25 октября 96 г. | — | переход на Петропавловской сети к регистрации по формату с двадцатишестибайтным заголовком в соот. с конфигурацией из файла pet02.cfg |
| 19 ноября 96 г. | — | начало цифровой регистрации для Козыревской сети по формату с восьмибайтным заголовком в соот. с конфигурацией из файла koz01.cfg |
| 21 декабря 96 г. | — | смена на Ключевской сети чувствительности АЦП в соот. с конфигурацией из файла kly01.cfg |
| 3 апреля 97 г. | — | переход на Ключевской сети к регистрации по формату с двадцатишестибайтным заголовком в соот. с конфигурацией из файла kly02.cfg |
| 22 октября 97 г. | — | переход на Козыревской сети к регистрации в соот. с конфигурацией из файла koz02.cfg |
| 12 ноября 97 г. | — | переход на Петропавловской сети к регистрации со сжатием данных |
| 16 ноября 97 г. | — | переход на Ключевской сети к регистрации со сжатием данных |
| 20 ноября 97 г. | — | переход на Козыревской сети к регистрации со сжатием данных |

Программа калибровки сейсмотелеметрических каналов для записей на лазерных дисках автоматически распознает тип формата и использует соответствующий алгоритм чтения. Поиск сигналов калибровки производится либо с начала записи, хранящейся на дисковом файле, либо с заданного момента времени, что предпочтительнее, так как существенно сокращает время поиска. На рисунке 4.1.2 представлен пример записи цикла калибровки.

Принимая решения о возможности обработки цикла калибровки при визуальном просмотре его на экране, следует особое внимание обращать на отсутствие искажений на участке отклика канала без сейсмометра на передний фронт импульса и на участке отклика сквозного канала на задний фронт импульса. На рисунке эти участки отмечены штриховкой. Если не было замены аппаратуры канала, значительных изменений в параметрах канала как правило не наблюдается. Наличие существенных отличий в параметрах соседних калибровок связано либо с неисправностью аппаратуры, либо с наложением помех и искажений на сигналы калибровки.

С 1981 года в подвале Института вулканологии установлен и работает комплект среднепериодной аппаратуры на базе сейсмометра СКД. Записи этой станции в течении девяти последних лет используются для оперативных оценок магнитуды землетрясений (см. раздел 4.2 этого отчета). Каналы станции представляют собой систему из маятника сейсмометра и связанного с ним гальванометра параметрического усилителя УП. Подключение сейсмометра к гальванометру реализуется в шунтовой коробке через включение колодки с шунтами. Шунтовых колодок рассчитано и изготовлено несколько на различные увеличения канала. Параметры каналов станции приведены в таблице 4.1.1. Поскольку коэффициенты связи сейсмометра и гальванометра малы, допустимо в расчетах передаточной функции рассматривать сейсмометр и гальванометр как независимые, соединенные последовательно колебательное и апериодическое звенья. Расчет значений полюсов, нулей и нормирующего коэффициента для этих каналов выполнен при этом допущении. Коэффициент увеличения, отражающий передачу смещения грунта в напряжение на выходе стойки, получен экспериментально с помощью генератора гармонических сигналов.

Рис. 4.1.2. Пример записи цикла калибровки.

Таблица 4.1.1

Параметры каналов станции СКД-УП

4.2. Оперативная оценка магнитуды MLH

С 1989 года на приемном центре Петропавловской сети сейсмотелеметрических станций используется методика расчета магнитуды MLH землетрясений по записям СКД-коды, полученным на комплекте приборов СКД-УП (см. раздел 4.1 отчета). Девятилетний срок применения этой методики показал хорошую устойчивость и надежность полученных магнитудных оценок. Объясняется это прежде всего стабильностью ассимптоты огибающей коды, а также исключением влияния ограничений сигнала на оценки магнитуды при достаточно сильных событиях из-за недостаточно большого динамического диапазона канала.

На практике использование методики расчета магнитуды MLH основано на следующей процедуре:

- На записи одного из горизонтальных каналов СКД отмечается 
точка to, опережающая вступление Р-волны на время tp = 1,4 * tS-P , либо 
tp = 0,7* tR-P , где tS-P — разность вступления S- и Р-волн,  tR-P  — разность вступления максимальной фазы релеевской волны RM и волны Р.

На записи отмечается точка tc таким образом, чтобы разность моментов to и tc была больше 6 * tS-P, либо 3 * tR-P. Если для момента tc уровень огибающей коды незначительно превышает уровень микросейсм (менее чем в три раза), определение магнитуды не проводится.

Для момента tc измеряется двойная ампли-туда огибающей ассимп-тоты коды 2Ас(мм) и ордината представленной на рис. 4.2.1 калибровочной кривой 2Ак(мм). Признаком выхода огибающей коды на ассимптоту служит ра-венство уровней оги-бающей на разных горизонтальных компонентах.

Рис. 4.2.1. Калибровочная кривая для опре-деления магнитуды MсLН по СКД-коде.

- Рассчитываем оценку магнитуды по формуле

MCLH = 9 + lg (2Ac/V) — Ak/50,

здесь V — увеличение канала.

Если MCLH < 4, можно оценить класс землетрясения по формуле

KCФ 68 = 8 + 0,9 MCLH .

Представленные соотношения для оценки магнитуды MCLH получены на основе экспериментальных данных из работы «Экспериментальные исследования сейсмической коды», Наука, 1981, под ред. И.Л.Нерсесова. Для вывода формулы использовались приведенные в этой работе обобщенные огибающие записей СКД приборов (рис. 4.2.2), а также графики, представляющие корреляционные ассимптоты соотношения уровня СКД коды и магнитуды MLH для Камчатки (рис. 4.2.3).

Рис. 4.2.2. Сводка обобщенных оги-бающих коды, построенных по записям приборов СКД в разных регионах

1 — Куба; 2 — Камчатка; 3 — Крым; 4 — Кавказ; 
5 — Киргизия; 6 — Северный Тянь-Шань

Рис. 4.2.3. График корреляции уровня коды и магнитуды MLH

б — амплитуды СКД-коды при t=1000 с для регионов: 1 — Камчатка; 
2 — Кавказ; 3 — Крым; 4 — Куба

Соотношение для оценки tp  1,4*tS-P получено в предположении 
VP/VS  =1,73. Приблизительное соотношение tp  0,7* tR-P получено из годографов для P- и R-волн. Условие tС>3 tR-P приведено в упомянутой выше работе «Экспериментальные исследования сейсмической коды». С учетом 
1,4*tS-P  0,7* tR-P получим tС>6 tS-P.

Методика расчета магнитуды по СКД коде начала использоваться на практике после проверки соответствия полученных оценок MсLH оценкам магнитуды MLH на станции Петропавловск и других станциях Дальнего Востока.

Около 40 событий, записанных СКД-сейсмографом на сейсмостанции Петропавловск, были использованы для определения магнитуды McLH. Список обработанных землетрясений и полученные значения магнитуд McLH  приводятся в Таблице 4.2.1. Для каждого землетрясения проводилось несколько измерений 2Аc  для различных времен коды, далее для каждого измерения определялась величина McLH . За окончательное значение McLH  для данного землетрясения принималось среднеарифметическое значение полученных величин McLH . Далее была рассчитана линейная регрессионная связь между значением MPTRLH, определяемым на сейсмостанции Петропавловск по записям регулярных волн, и значением МсLH, определяемым по предлагаемой методике с использованием 31 пары значений.

Эта связь имеет вид:

McLH = 0,953 * MPTRLH  + 0,707.

По 21 паре значений было получено соотношение между величинами КФ68S1,2 и МсLH:

КФ68S1,2 = 0,927 * МсLH + 7,750.

Была также рассчитана регрессионная связь между величинами 
DМ = McLH — MPTRLH и MPTRLH .

DМ = 0,030 MPTRLH + 0,630

Вид этой зависимости показывает, что оценки McLH больше оценок MPTRLH станции Петропавловск примерно на 0,5. Для расчета средних коэффициентов линейной регрессии между магнитудой на станции Петропавловск MPTRLH и MLH, определяемой по другим сейсмостанциям

для таблицы 4,2,1

дальневосточного региона, были использованы данные о землетрясениях Камчатки из сейсмологического бюллетеня Дальнего Востока за 1985-86 гг. Использовались магнитуды MLH 46 землетрясений, записанных станциями ЕССН. Список этих землетрясений приводится в таблице 4.2.2. Географические координаты эпицентров обработанных землетрясений находятся в следующих пределах:

50,0o £ j £ 56,5o с.ш., 159,1о £ l £ 166,5о в.д.

Для расчетов использовались землетрясения с магнитудами от 3,1 до 6,8. Были рассчитаны линейные регрессионные связи между магнитудой MPTRLH на сейсмостанции Петропавловск и на одной из станций дальневосточного региона.

Список полученных коэффициентов регрессионных связей и число пар значений, по которым проводились расчеты, приводятся в таблице 4.2.3. После анализа полученных соотношений оказалось, что по значениям коэффициентов линейной регрессии их можно разделить на четыре группы. К первой относится соотношение 12, которое сочтено недостоверным из-за недостаточного объема исходного материала. Во вторую группу входят соотношения 9, 11, 13. Эти связи получены для магнитуд MPTRLH и MLH, определяемой на станциях Шикотана, Курильска и Южно-Курильска, соответственно. К третьей группе относятся соотношения 3, 4. Четвертая группа включает в себя оставшиеся семь соотношений.

Коэффициенты четвертой группы были осреднены, в результате была получена линейная регрессионная связь между магнитудой MPTRLH и средней дальневосточной магнитудой MLH(средняя), которая имеет вид:

MPTRLH = 0,855 MLH(средняя) — 0,075.

Используя соотношение, связывающее магнитуды МсLH и MPTRLH, которое было получено выше, находим связь между величинами MLH(средняя) и McLH:        MLH(средняя) = 1,230 МсLH — 0,780.

Для таблицы 4.2.3

Таблица 4.2.4.

Коэффициенты регрессионных связей 
между магнитудой MPTRLH на сейсмостанции Петропавловск 
с магнитудами MLH других дальневосточных станций 
в соответствии с формулой MPTRLH = a MLH + b

| № | Полное название | Код | Коэффициенты |  | Число |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | станции | станции | a | b | точек |
|  | Стекольный (Магадан) | МА1 | 0,862 | — 0,128 | 40 |
|  | Сеймчан (Магадан) | СМЧ | 0,825 | — 0,006 | 33 |
|  | Дебин (Магадан) | ДБН | 0,615 | 1,0 | 11 |
|  | Оха | ОХА | 0,684 | 0,810 | 20 |
|  | Николаевск-на-Амуре | НКЛ | 0,915 | — 0,272 | 28 |
|  | Тимоновская (Сахалин) | ТМС | 0,878 | — 0,210 | 26 |
|  | Углегорск (Сахалин) | УГЛ | 0,826 | 0,049 | 27 |
|  | Южно-Сахалинск | ЮСХ | 0,834 | — 0,008 | 32 |
|  | Шикотан | ШКТ | 1,179 | — 1,671 | 20 |
|  | Северо-Курильск | СВК | 0,843 | 0,061 | 32 |
|  | Курильск | КУР | 1,182 | — 1,84 | 22 |
|  | Симушир | СМШ | -4,000 | 26,1 | 2 |
|  | Южно-Курильск | ЮКР | 1,097 | — 1,216 | 15 |