Цифровая сейсмическая станция SDAS

Версия 3.2

Описание и инструкция по эксплуатации

г. Обнинск

2004

Оглавление

Оглавление	iii

ГЛАВА  1.  ОСНОВНЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  ЦИФРОВОЙ  СЕЙСМИЧЕСКОЙ  СТАНЦИИ	viii

ГЛАВА  2.  Основные  характеристики  цифровой  сейсмической  станции  (базовый вариант)	v

ГЛАВА  3.  Устройство  цифровой  сейсмической  станции	vi

ГЛАВА  4.  Начальное включение станции	v

ГЛАВА  5.  Программное обеспечение	7

ГЛАВА  5.1.  Программное  обеспечение системы  сбора	12

ГЛАВА  5.2.  Программное  обеспечение системы  обработки	19

ГЛАВА  5.3.  Инструкция  по  эксплуатации  ПО  ЦСС	31

ГЛАВА  5.4.  инструкция  оператора по работе со станцией	36

Приложение 1. Формат конфигурационных файлов	49

Приложение 2. Формат калибровочных файлов	53

Приложение 3. Формат файлов кольцевого буфера данных системы сбора	54

Приложение 4. Программа отображения состояния и управления станцией Winclnt	59

Приложение 5. Cлужебные программы управления станцией	65

Приложение 6. Структура каталогов ПО ЦСС	69

Приложение 7. Система смены версий ПО ЦСС	70

Приложение 8. Подготовка ЦСС к работе в «Сервисном режиме»	72

Приложение 9. Инструкция по созданию архивного носителя на CD для цифрового архива ГС РАН.	73

Приложение 10. Каталоги и файлы настройки ПО СО ЦСС	77

Приложение 11. Система автоматического контроля  и управления станцией	78

Приложение 12. Файлы конфигурации потоков  и режимов хранения данных	82

Приложение 13. Коды возврата системы сбора	85

Приложение 14. Ресурсы ЦСС	86

Приложение 15. Дополнение  к  Описанию  и  инструкции по  эксплуатации  ЦСС  SDAS	87

Приложение 16. Инструкция  по  копированию  файлов на  устройство  ZIP	92

Приложение 17. Инструкция  оператору  станции  SDAS	94

Приложение 18. Инструкция  администратору  станции  SDAS	95

Цифровая сейсмическая станция SDAS

Версия 3.2

Общее описание

г. Обнинск

2004

Оглавление

Оглавление	vii

I . ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИФРОВОЙ СЕЙСМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ	viii

I.1.	Состав цифровой сейсмической станции	viii

I.2.	Основные требования к установке оборудования на станции	viii

II . Основные характеристики цифровой сейсмической станции (базовый вариант)	v

III . Устройство цифровой сейсмической станции	vi

III.1. Органы управления и разъемы цифровой мобильной сейсмической станции	vi

III.1.1.	Описание переключателей и разъемов на передней панели станции.	vii

III.2. Состав мобильной станции	viii

III.2.1.	Аналоговая плата	viii

III.2.2.	Мультиплексор	x

III.2.3.	Синхронизатор	x

III.2.4.	ИНТЕРФЕЙС АЦП	xi

III.2.5.	АЦП	xii

III.2.6.	ИНТЕРФЕЙС ИНДИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ	xii

III.2.7.	ПАНЕЛЬ ИНДИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ	xiii

III.3. Размещение основных плат и узлов	xiii

IV . Начальное включение станции	v

Общее описание	v

Рис. 2. Панель внешних разъемов	vi

Рис. 3. Расположение переключателей и разъемов на передней панели станции.	vii

Рис. 4. Структурная схема мобильной станции.	viii

Рис.5 Структурная схема аналоговой платы.	ix

Рис.6. Расположение и подключение сейсмических компонент, переключатель коэффициентов усиления масштабного усилителя	ix

Рис.7. Блок-схема мультиплексора	x

Рис. 8. Структурная схема синхронизатора.	x

Рис. 9. Внешний вид платы синхронизатора.	xi

Рис. 10. Структурная схема платы интерфейса АЦП	xi

Рис. 11. Внешний вид платы интерфейса АЦП.	xii

Рис. 12. Внешний вид платы управления АЦП.	xii

# ОСНОВНЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ЦИФРОВОЙ  СЕЙСМИЧЕСКОЙ  СТАНЦИИ

Цифровая сейсмическая станция предназначена для производства сейсмических наблюдений в широком диапазоне частот с возможностью подключения различных типов сейсмических датчиков. Сбор информации осуществляется в одном (базовая версия) или нескольких частотных диапазонах с программно задаваемыми коэффициентами усиления (точно) и частотой дискретизации по каждой тройке каналов. Регистрация информации производится в непрерывном или триггерном режимах. В качестве алгоритма выделения полезного события используется алгоритм отношения LTA к STA. Алгоритм выделения может быть запущен по нескольким любым каналам. Собранная информация буферируется в кольцевом файле. Кольцевой файл организуется на винчестере. Применение винчестера возможно при условии использования станции при положительных температурах. При работе в отрицательных температурах возможно использования электронного диска для хранения программного обеспечения (ПО) и кольцевого файла данных. Собранная информация может быть скопирована по интерфейсу параллельного порта (LPT), последовательного порта (COM1) и/или локальной сети Ethernet. Общее управление сейсмической станцией осуществляется посредством дополнительного компьютера (Notebook) и/или по сети Ethernet. С помощью дополнительного компьютера, подключаемого к станции через COM-порт, возможно следующее:

 общее управление работой сейсмической станции;

 изменение конфигурации станции и параметров алгоритма выделения;

 копирование информации.

С помощью дополнительного компьютера, подключаемого к станции через локальную сеть Ethernet, возможно следующее:

 общее управление работой сейсмической станции;

 изменение конфигурации станции и параметров алгоритма выделения;

 копирование информации;

 визуализация текущих данных;

 оперативная обработка и архивация собранных данных.

## Состав цифровой сейсмической станции

Цифровая сейсмическая станция состоит из следующих блоков и систем:

 блока сбора и выделения сейсмического сигнала (DASS);

 системы точного времени;

 комплекта сейсмометров.

В состав станции может включаться комплект широкополосных СМ3-ОС (диапазон 0,02–50 Гц) и короткопериодных СМ3 (диапазон 0,5–30 Гц) сейсмометров.

## Основные требования к установке оборудования на станции

Блок сбора и выделения сейсмической станции выполнен в стандарте IP66 (пылевлагозащищенный, не предусматривает погружения в воду) и может быть установлен в любом сейсмопавильоне или на открытом месте (станция с винчестером требует положительной температуры окружающей среды). При работе со станцией при открытой крышке должна быть обеспечена защита от попадания воды и пыли дополнительными средствами. Эксплуатация оборудования не требует специальных технических знаний и может выполняться штатными специалистами сейсмических станций.

Ремонт оборудования по окончанию гарантийного срока осуществляется предприятием-изготовителем или высококвалифицированным специалистом-электронщиком при консультации предприятия-изготовителя.

# Основные  характеристики 
цифровой  сейсмической  станции 
(базовый вариант)

| Динамический диапазон информационных каналов | 96 ДБ (16 разрядов АЦП) |
| --- | --- |
| Аналоговый антиалиазинговый фильтр | Баттерворт, 30 Гц 5 порядок (30 дБ на октаву) |
| Частотный диапазон каждого канала | 0–30 Гц |
| Количество информационных каналов | Низкое усиление – 3 Высокое усиление – 3 |
| Диапазон регулировки усиления канала | Восемь ступеней по 6 дБ |
| Входное сопротивление канала | Не менее 300 КОм |
| Размер винчестера блока сбора* | Не менее 2,0 Гб |
| Размер электронного диска* | Не менее 4 Мб |
| Архивирование данных** | На ZIP накопителе |
| Удаленный доступ к данным | По компьютерной сети и/или параллельному порту (LPT) |
| Возможность доступа к информации | По Ethernet – в любой момент времени; по LPT – при остановленном сборе |
| Тип записи информации | Непрерывный или триггерный |
| Тип системы ведения точного времени | Термостатированный генератор* с привязкой от приемника |
| Тип программного обеспечения | Совместимый с IBM PC |
| Калибровка | Синусоидальным сигналом, псевдослучайным бинарным сигналом |
| Частота квантования входного сигнала | 20, 40, 50, 100 отсч/сек |
| Рабочий температурный диапазон (в зависимости от исполнения)* | –20 / +40С или 0 / +40С |
| Тип питания | Постоянным током |
| Напряжение питания системы сбора | 10–36 В |
| Потребляемая мощность (без датчиков) | Не более 15 Вт |
| Тип алгоритма выделения событий | LTA / STA |
| Габаритные размеры системы сбора (без датчиков) | 604022 см |

* – выбор отмеченных позиций осуществляется на этапе согласования ТЗ.

** – система архивации поставляется по дополнительному согласованию.

# Устройство  цифровой  сейсмической 
станции

## Органы управления и разъемы цифровой сейсмической станции

Цифровая сейсмическая станция может быть выполнена в 2-х вариантах: мобильном и стационарном. Стационарная станция представляет собой металлический контейнер, обеспечивающий IP66 степень защиты от окружающих воздействий (пылевлагозащищенный). Рабочее положение – произвольное, возможно крепление на стену с помощью специальных кронштейнов. Внутри контейнера находится металлическая рама, на которой закреплены все электронные блоки и платы. Внешний вид блока показан на рис. 1.

Рис. 1. Внешний вид блока сбора информации

Питание сейсмической станции, осуществляется постоянным напряжением от 10 до 18 В; напряжение на станцию подается через разъем «POW», находящийся на разъемной панели (см. рис. 2.). Там же находятся разъемы подключения сейсмометров, обозначенные «Z  N  E» и разъем подключения системы точного времени, обозначенный «TIME».

Рис. 2. Панель внешних разъемов

Контакты разъемов сейсмометров:

1. Вход +	4. Свободный	7. Свободный

2. Вход –	5. Свободный

3. Сигнальная земля	6. Общий

Контакты разъема питания:

1. «+12В»	2. «–12В»	3. Корпус

Контакты разъема TIME (GPS):

1. RD + (чтение данных)	4. RD –	7. «+12В»

2. TD – (передача данных)	5. 1 секунда

3. TD +	6. Земля

Все остальные органы управления станцией и разъемы, находятся под верхней крышкой, открываемой ключом. Расположение переключателей и разъемов на передней панели станции показано на рис. 3.

Рис. 3. Расположение переключателей и разъемов на передней панели станции

### Описание переключателей и разъемов на передней панели станции

 LCD панель предназначена для индикации режимов работы и вывода информационных сообщений (подробно описано в соответствующем разделе).

 Светодиоды:

«1s» – индицирует сигнал привязки «секундный импульс» от приемника;

«WD» – индикатор «сторожевого таймера» (нормальный режим работы – мигание примерно один раз в секунду, если мигание отсутствует в режиме сбора информации, то произошел сбой системы и через 2–3 мин произойдет РЕСТАРТ;

«HD» – индикатор обращения к винчестеру.

Внимание!

При свечении светодиода «HD» категорически запрещается нажимать кнопку «Reset» и выключать питание станции!!!

 Кнопки:

«Choice» – выбор режимов работы станции (подробнее в соответствующем разделе);

«Enter» – ввод выбранного режима или команды (подробнее в соответствующем разделе);

«Esc» – отказ от режима или перемещение по меню вверх (подробнее в соответствующем разделе);

«Reset» – кнопка электрического сброса процессора станции.

 Переключатели:

«Copy» – в данной версии не используется;

«Service» – перевод станции в сервисный режим с возможностью управления от внешнего компьютера;

«Power» – включение и выключение станции.

### Состав мобильной станции

Структурная схема блока сбора информации представлена на рис. 4.

Рис. 4. Структурная схема мобильной станции

Центральное процессорное устройство ЦПУ реализовано на базе одноплатной РС совместимой материнской платы 386DX40 (или выше) со слотами ISA-шины. В слотах шины размещены:

 карта связи ЛВС (Ethernet);

 интерфейс ввода с АЦП и калибровки;

 синхронизатор;

 плата восстановления CMOS;

 универсальная I/O карта (при необходимости).

Эти платы находятся в первом (системном) контейнере. С внешней стороны системного контейнера размещаются блок питания. Блок питания-преобразователь работающий от напряжения 10–36 В. Основные связи плат и блоков между собой представлены стрелками на структурной схеме.

Входные аналоговые платы каналов и АЦП размещены во втором (аналоговом) контейнере.

На внутренней монтажной панели, установлена панель индикации и управления и винчестер. Взаимодействие плат и блоков между собой представлены стрелками на структурной схеме. Схема соединения основных частей цифровой станции представлена на рис. 16.

Далее приводятся описания составных частей блока сбора информации, не являющихся стандартными изделиями.

### Аналоговая плата

Структурная схема аналоговой платы представлена на рис. 5.

Входной сигнал поступает на вход буферного дифференциального усилителя, который обеспечивает предварительное масштабирование входного сигнала. Входы буферного усилителя имеют защитные цепи от грозовых электромагнитных наводок. Расположение и подключение сейсмических компонент показано на рис. 6.

Рис. 5. Структурная схема аналоговой платы

Рис. 6. Расположение и подключение сейсмических компонент, 
переключатель коэффициентов усиления масштабного усилителя

Коэффициент усиления задается перемычками на плате. Ряд коэффициентов усиления – 1, 8, 40, 200.

Таблица 1

Положение переключателей коэффициентов усиления представлено в таблице

| Усиление | Переключатель S1 | Переключатель S2 | Переключатель S3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | разомкнут | разомкнут | разомкнут |
| 200 | замкнут | разомкнут | разомкнут |
| 40 | разомкнут | замкнут | разомкнут |
| 8 | разомкнут | разомкнут | замкнут |

Далее входной сигнал фильтруется фильтром нижних частот Баттерворта пятого порядка с частотой среза 30 Гц и усиливается масштабным усилителем («точно»). Масштабированный сигнал поступает на плату аналогового мультиплексора. На плате размещены регистры установки усиления. Установка уровня усиления каналов «точно» осуществляется через параллельный порт последовательным кодом, в регистры хранения усиления от 1 до 256 с шагом 2 (по 6 дБ). На аналоговой плате размещаются три идентичных канала данных Z, N-S, E-W.

Управление усилениями и подача напряжения питания на аналоговую плату производится через плату мультиплексора и АЦП. Выходные разъемы аналоговой платы представлены на рис. 7.

(Платы дополнительных каналов АХ отличаются от каналов ВВ и HF отсутствием выхода с фиксированным усилением 1. В каналах АХ входной сигнал фильтруется фильтром нижних частот Баттерворта второго порядка с частотой среза 1 Гц.)

Рис. 7. Выходные разъемы аналоговой платы

### Мультиплексор

Мультиплексор предназначен для коммутации сигналов с различных каналов для подачи их на АЦП. Структурная схема мультиплексора представлена на рис. 8.

Рис. 8. Блок-схема мультиплексора

Сигналы с аналоговой платы поступают на электронные ключи, обеспечивающие подключение соответствующего канала к АЦП через скоростной буферный усилитель. Время выборки и измерения канала составляет около 64 мкс. Синхросигналы поступают с платы ввода информации.

Также на плате мультиплексора размещены регистры установки усиления. Занесение кода в них осуществляется с платы управления и индикации.

### Синхронизатор

Структурная схема синхронизатора представлена на рис. 9.

Плата синхронизатора выполнена в стандартном конструктиве совместимом с компьютерами типа IBM PC/AT с шиной ISA и предназначена для установки в один и слотов системной платы.

Рис. 9. Структурная схема синхронизатора

Преобразователи интерфейса RS422 в RS232 служат для электрического согласования приемника сигналов точного времени (GPS) и последовательного порта ввода/вывода данных COM2. Схема рестарта станции выполнена на микросхемах. WD управляется сигналом RTS, поступающим с порта COM2. Если в работе станции произошел сбой, то схема WD выдаст сигнал RESET через контакты реле Р1 и разъем на системную плату компьютера и таким образом перезапустит работу блока сбора сейсмической информации.

Генератор работает на частоте 4 МГц, которая стабилизирована кварцевым резонатором BQ1. Цифровая автоподстройка частоты (PLL) обеспечивает привязку частоты синхроимпульсов к образцовому сигналу 1 Гц. Образцовый сигнал частотой 1 Гц поступает на плату синхронизатора с приемника точного времени. Внешний вид платы синхронизатора представлен на рис. 10.

Рис. 10. Внешний вид платы синхронизатора

### Интерфейс АЦП

Структурная схема платы интерфейса АЦП представлена на рис. 11.

Рис. 11. Структурная схема платы интерфейса АЦП

С платы АЦП цифровой сигнал поступает в виде последовательного кода на плату интерфейса АЦП (IADC), которая осуществляет преобразование его в параллельный вид. На плате интерфейса АЦП расположен цифро-аналоговой преобразователь (DAC), обеспечивающий выдачу сигналов калибровки в сейсмометры. Калибровочный сигнал подается в сейсмометр через буферный усилитель и реле, контакты которого управляются программно. Калибровочные сигналы выдаются на один из каналов BB или SP. Внешний вид платы интерфейса АЦП представлен на рис. 12.

Рис. 12. Внешний вид платы интерфейса АЦП

### АЦП

Сигнал с аналоговой платы через высокоскоростной буферный усилитель поступает на 16-разрядный АЦП, обеспечивающий высококачественное преобразование аналогового сигнала в цифровой. АЦП расположен на плате мультиплексора, а регистры на плате ввода сигналов АЦП. Внешний вид платы АЦП представлен на рис. 13.

Рис. 13. Внешний вид платы управления АЦП

### Интерфейс индикации и управления

Плата интерфейса «Интерфейса индикации и управления (ILCD)» содержит следующие устройства:

1. Порт вывода информации на LCD дисплей, который подключается шлейфом к разъему платы Х2. Рядом с разъемом Х2 расположен регулировочный резистор R1, который позволяет изменять контрастность LCD дисплея.

2. Порт для программирования коэффициентов усиления каналов точного усиления аналоговых плат (разъем Х3).

3. Порт ввода информации от кнопок и выключателей панели управления (разъем Х4).

4. Модуль сохранения информации в CMOS (требуется для некоторых типов системных плат и может не устанавливаться в конкретной системе) представлен постоянным запоминающим устройством (ROM) . В ROM находится программный модуль, запускающийся при каждом рестарте и проверяющий правильность информации в CMOS памяти системной платы. В случае несоответствия информации, содержащейся в CMOS, и информации, содержащейся в ROM, осуществляется коррекция данных в CMOS.

Внимание! ROM CMOS имеет адрес, пересекающийся с адресом любого видео адаптера (кроме CGA), поэтому при установке в систему видеоадаптера возможно электрическое разрушение одной из плат (ILCD или видео адаптера).

Для предотвращения этой ситуации, при необходимости установить видеоадаптер в систему, необходимо удалить перемычку на плате ILCD.

5. Модуль задания разных режимов загрузки программного обеспечения представлен переключателями SW1.

Рис. 14. Плата индикации и управления (ILCD):
X2 – разъем подключения LCD дисплея; Х3 – разъем установки усиления; Х4 – разъем переклю-чателей и кнопок; R1 – регулировка контрастности; SW1 – переключатель задания режимов

### Панель индикации и управления

Панель индикации, обеспечивает управление и оперативный контроль над работой станции. Она может размещаться над системным отсеком или сбоку от аналогового, в зависимости от конфигурации станции.

## Размещение основных плат и узлов

Схема размещения основных плат и узлов в корпусе Блока сбора представлена на рис. 15. Схема размещения плат и блоков внутри Блока сбора представлен на рис. 16.

Рис. 15. Схема размещения основных плат и узлов в корпусе DASS:
корпус станции – 1; блок питания – 2; системный контейнер – 3; аналоговый контейнер – 4; 
винчестер – 5; панель разъемов (разъем «POW») – 6; панель разъемов (разъем «GPS») – 7; 
панель разъемов (разъем «LINE») – 8; панель разъемов (разъем «AX») – 9; 
панель разъемов (группа разъемов «SP») – 10; панель разъемов (группа разъемов «BB») – 11

Рис. 16. Вид системного контейнера:
блок питания – 1; системная плата процессора – 2; кабель LPT – 3; видеокарта – 4; 
кабель связи АЦП с интерфейсом АЦП – 5; сетевая плата – 6; кабель LCD панели – 7;
кабель питания АЦП – 8; кабель кнопок и переключателей – 9; поле переключателей на плате индикации и управления – 10; разъемы подключения аналоговых плат к плате мультиплексора – 11; 
плата индикации и управления – 12; реле калибровки на плате интерфейса АЦП – 13; 
плата интерфейса АЦП – 14; кабель GPS – 15; кабель COM2 –16;  кабель винчестера – 17; 
кабель ввода усиления – 18

Блок-схема соединения плат станции представлена на рис. 17.

На всех разъемах, включение которых может быть неоднозначным, нанесены красной краской контрольные метки. Разъемы включаются согласно красных меток.

Рис. 17. Схема соединения плат и блоков внутри блока сбора информации

# Начальное включение станции

Перед включением Блока сбора и выделения проверьте надежность крепления конструктивов внутри блока, надежность и правильность соединения контактов разъемов (см. схему соединений), качество посадки плат блока. При этом система должна быть соединена в соответствии со схемой соединений (рис. 17). Рекомендуемая последовательность действий следующая:

1. Убедиться в правильности подключения всех кабелей:

 кабели сетевого питания должны быть подключены к разъему «Питание» («Power» в стационарном варианте ЦСС);

 кабели приемника подключаются к разъему «Цифровая информация»;

 кабель сетевой межкомпьютерной связи должен быть подключен непосредственно к разъему COM (вариант стационарного исполнения ЦСС) или к разъему «Линия связи» с помощью T-образного переходника и иметь с одной стороны терминатор 50 Ом (вариант мобильного исполнения ЦСС);

 кабели сейсмических датчиков подключаются к разъемам Z, X, Y (вариант мобильного исполнения ЦСС, Z соответствует Z компоненте, X-N/S, Y-E/W) или к разъемам SZ, SN, SE (короткопериодные маятники) и BZ, BN, BE (широкополосные маятники) – для стационарного исполнения ЦСС – в соответствии с названиями компонент и типами маятников.

2. Произвести подключение блока питания ЦСС к электропитанию.

3. Убедиться, что переключатель «Service» («S») на панели ЦСС находится в положении «Вниз/OFF» (выключено), если требуется автономный режим, или в положении «Вверх/ON» (включено), если требуется режим управления станцией с переносного компьютера.

4. Произвести включение станции тумблером питания «Power» («P»). При подаче питания должен начать мигать красный (вариант стационарного исполнения ЦСС) или желтый (вариант мобильного исполнения ЦСС) индикатор, подтверждающий выдачу односекундного импульса внешней системой ведения времени. В случае ее отсутствия проверьте исправность кабеля, расширителя импульсов и наличия питания на приемнике.

Рекомендуется первичное включение блока провести в лабораторных условиях без подключения блока приемника GPS и сейсмометров. При этом должна пройти загрузка программного обеспечения с привязкой к внутреннему времени системной платы.

После первичного запуска блока запуск системы осуществляется в соответствии с документом «Программное обеспечение. Описание и инструкция по эксплуатации» (см. п. 3).

Цифровая сейсмическая станция SDAS

версия 3.2

Программное обеспечение

Описание и инструкция по эксплуатации

г. Обнинск

2004

Оглавление

Список сокращений	11

1. Программное обеспечение системы сбора	12

1.1.	Общая концепция ПО СС.	12

1.2.	Основные модули ПО СС.	12

1.2.1.	Модуль управления аппаратурой приема сигналов от датчиков.	13

1.2.2.	Модуль контроля за работоспособностью станции.	13

1.2.3.	Многозадачная оболочка.	13

1.2.4.	Модуль обслуживания внутренней системы ведения времени.	13

1.2.5.	Модуль обслуживания системы ведения времени RTC.	14

1.2.6.	Модуль обслуживания приемника системы точного времени.	14

1.2.7.	Модуль управления системой автоподстройки частоты	14

1.2.8.	Модуль приема оцифрованных данных	14

1.2.9.	Модуль управления системой калибровки датчиков	15

1.2.10.	Модули управления семисегментным индикатором	15

1.2.11.	Модуль проверки кольцевого дискового буфера	15

1.3.	Взаимодействие модулей ПО СС.	15

1.4.	Система смены версий ПО.	17

1.5.	Обслуживающие программы.	17

1.5.1.	Системные программы обслуживания.	17

1.5.2.	Разработанные программы обслуживания	17

1.6.	Форматы данных, рабочие каталоги, файлы.	18

2. Программное обеспечение системы обработки	19

2.1.	Общая концепция ПО СО.	19

2.2.	Основные модули ПО СО.	19

2.2.1.	Запуск системы.	19

2.2.2.	Программа «Контроль работы станции (Oscyl)»	21

2.2.3.	Программа «Копирование удаленной дисковой петли».	22

2.2.4.	Программа «Сервер дисковой петли (копирование станционных данных)»	23

2.2.5.	Программа «Конвертор станционных данных (wdass2sg)»	24

2.2.6.	Программа «Система обработки сейсмических данных (WSG)».	25

2.2.7.	Программа «Архивация данных (BackUp)»	26

2.2.8.	Программа «Удаленное управление станцией»	26

2.3.	Взаимодействие модулей ПО СО.	29

2.4.	Форматы данных, рабочие каталоги, файлы.	30

3. Инструкция по эксплуатации ПО ЦСС	31

3.1.	Эксплуатация ПО системы сбора (СС).	31

3.1.1.	Запуск системы	31

3.1.2.	Работа в штатном режиме (автономный сбор данных)	32

3.1.3.	Работа в режиме с «Service» (управление станцией с переносного компьютера).	33

3.1.4.	Останов системы	33

3.2.	Эксплуатация ПО системы обработки (СО)	33

3.2.1.	Запуск системы	34

3.2.2.	Работа в штатном режиме (без отключения компьютера СО).	34

3.2.3.	Работа в режиме с отключением компьютера СО.	34

3.2.4.	Останов системы	34

3.3.	Возможные проблемы и неисправности ПО и методы устранения	35

3.3.1.	Проблемы и неисправности ПО СС	35

3.3.2.	Проблемы и неисправности ПО СО	35

Рис. 1. Запуск многозадачной оболочки	13

Рис. 2. Запуск модулей обслуживания системы точного времени	14

Рис. 3. Внешний вид экрана компьютера СО после старта	20

Рис. 4. Внешний вид экрана компьютера при выборе в главном меню пункта	21

Рис. 5. Окно программы «Контроль работы станции (Oscyl)»	21

Рис. 6. Окно программы «Копирование удаленной дисковой петли»	23

Рис. 7. Окно программы «Сервер дисковой петли (копирование станционных данных)»	24

Рис. 8. Окно программы «Конвертор станционных данных (wdass2sg)»	24

Рис. 9. Окно программы «Удаленное управление станцией»	26

Таблица 1. Список команд удаленного управления. Группа команд общего назначения.	27

Таблица 2. Список команд удаленного управления. Группа команд управления калибровкой.	27

Таблица 3. Список команд удаленного управления. Группа команд управления алгоритмом выделения событий	28

Таблица 4. Список команд удаленного управления. Группа команд служебного использования	28

Таблица 5. Список команд удаленного управления. Группа команд специального назначения.	29

Список  сокращений

ПО – программное обеспечение;

СО – система обработки;

СС – система сбора;

ЦСС (SDAS) – цифровая сейсмическая станция (seismic digital acquisition station);

ПДП (DMA) – прямой доступ к памяти (direct memory access);

ЦП – центральный процессор;

ОС – операционная система;

ЦАП – цифро-аналоговый преобразователь;

АЦП – аналогово-цифровой преобразователь;

ЖКИ – жидкокристаллический индикатор.

# Программное  обеспечение  системы  сбора

Программное обеспечение Цифровой сейсмической станции (ЦСС) SDAS v3.2 состоит из двух частей – ПО системы сбора (собственно цифровой станции) и ПО системы обработки. Далее дается краткое описание этих частей.

## Общая концепция ПО СС

Цифровая станция представляет собой законченную систему сбора сейсмических данных, которая может функционировать автономно в течении длительного времени. Для этого ЦСС выполнена в виде герметичного модуля, включающего в себя все необходимое для приема сигналов от датчиков, их предварительной обработки, оцифровки с привязкой к шкале единого мирового времени с высокой точностью, анализа полученных данных на предмет наличия события и сохранения данных в течении длительного времени. В зависимости от варианта исполнения (базовая или расширенная версия, версия для экстремальных климатических условий и др.) в качестве устройства накопления данных может использоваться жесткий или электронный диск. При этом время сохранения данных колеблется от 3-х часов до 30 суток. ЦСС обеспечена автономным блоком питания, позволяющим работать от аккумуляторов напряжением 12 В, системой приема сигналов точного времени, средствами коммуникации, позволяющими производить удаленный доступ к ЦСС как для управления станцией, так и для получения данных, собранных ЦСС, в компьютер системы обработки для анализа.

Для обеспечения максимальной автономности ЦСС в качестве элементной базы были выбраны наименее потребляющие компоненты. Станция построена на модульном принципе, позволяющем с наименьшими затратами и проблемами производить ремонт и расширение оборудование, с применением наиболее распространенных комплектующих. Так, в качестве центрального процессора (ЦП), управляющего работой всей станции, был выбран процессор на базе Intel 286/386 серии C (низкопотребляющий).

В связи с этим, ПО разработанное для ЦСС ориентировано на решение задач приема данных, привязки к шкале точного времени, анализа данных на наличие события, сохранения данных во внутреннем буфере и организации связи с компьютером системы обработки при обеспечении максимальной автономности ЦСС. В качестве управляющей операционной системы (ОС) была выбрана система MS-DOS v6.22 как наиболее распространенная, имеющая встроенную поддержку файловой системы, модули организации межкомпьютерной связи на основе MS LAN, пригодная для эксплуатации на ЭВМ с ограниченным набором ресурсов (машины класса PC 286). Для управления разнородными процессами ЦСС силами специалистов НПП «Геотех+» была написана многозадачная оболочка (модуль MLTTSK), реализующая вытесняюще-согласующий принцип межзадачного переключения с организацией межпроцессных каналов передачи информации, семафоров, полей разделяемой памяти – все, что присуще «большим» многозадачным ОС. Оболочка реализована в виде резидентного драйвера, имеющего точки входа (коммуникационные прерывания) для взаимодействия с задачами и процессами. Остальное ПО разработано так же с учетом принципа модульности и представляет собой набор резидентных процессов-драйверов, организующих реализацию конкретного процесса во взаимодействии с конкретным «железом». Для управления этими процессами используется основная программа DASSNT.

## Основные модули ПО СС

Модульный принцип построения аппаратуры ЦСС обусловил организацию ПО также по модульному принципу. Это позволяет разделить ПО на аппаратно-зависимую и аппаратно-независимую части. Аппаратно-зависимая часть реализована в виде модулей (резидентных драйверов), обслуживающих конкретный тип аппаратуры. Аппаратно-независимая часть реализована в виде управляющей программы DASSNT.

### Модуль управления аппаратурой приема сигналов от датчиков

Программный модуль ACARDV80 предназначен для управления коэффициентами усиления аналоговой платы предварительной обработки сигнала и управления жидкокристаллическим индикатором (ЖКИ) на панели индикации. Коэффициент варьируется в пределах 1 до 256 и задается как степень по основанию 2 (0 – соответствует коэффициенту усиления 1, 1 – 2, 2 – 4 и т.д.). Подробное описание коэффициентов усиления приведено в Приложении 4, работа ЖКИ описана в Приложении 3.

Пример командной строки для загрузки этих драйверов приведен ниже.

acardv80 B0 B9

Модуль общается с программой по коммуникационному прерыванию B0 (hex) для управления коэффициентами усиления и B9 (hex) для управления ЖКИ.

### Модуль контроля за работоспособностью станции

Для обеспечения устойчивой работоспособности станции и исключения «зависания» ПО сбора в ЦСС предусмотрена система контроля (WatchDog – «сторожевая собака»). При прекращении обращения в течении 1,5–3 мин ПО к аппаратуре «сторожевой собаки» происходит принудительная перезагрузка компьютера с последующей инициализацией всех компонент. Драйвер работы с системой контроля WDOG позволяет производить программное управление аппаратурой «сторожевой собаки». Пример командной строки для загрузки драйвера приведен ниже.

wdog B6

Модуль общается с программой по коммуникационному прерыванию B6 (hex).

### Многозадачная оболочка

Для организации взаимодействия процессов внутри станции, синхронизации между ними, организации переключения между задачами разработана многозадачная оболочка MLTTSK. Она реализует вытесняюще-согласующий принцип межзадачного переключения с организацией межпроцессных каналов передачи информации, использование семафоров (при взаимодействии с модулем SEMAPHOR), полей разделяемой памяти. Для исключения возможных проблем, связанных с нереентерабельностью (отсутствие повторно-входимости процедур) ОС MS-DOS, создан драйвер (модуль SSTMSRV), выполняющий по запросу обращения к ядру ОС. При этом исключается вероятность одновременного выполнения запросов к одной и той же процедуре. Пример командной строки для загрузки драйвера приведен ниже (см. рис. 1).

mlttsk

semaphor

sstmsrv

Рис. 1. Запуск многозадачной оболочки

Для общения с программой модули используют коммуникационное прерывание F5 (hex) и F6 (hex).

### Модуль обслуживания внутренней системы ведения времени

Для обеспечения точной аппаратной привязки всех отсчетов ЦСС имеет встроенную систему ведения времени, которая сопровождается при наличии внешней системы времени с точностью до 10 мкс, а при ее отсутствии – до единиц мсек. Система инициализуется при старте и синхронизируется к односекундному импульсу, который выдается внешней системой времени. При отключении внешней системы система переводится в автономный режим, обеспечивая ЦСС оцифровку данных с заданной точностью. Для обслуживания данной системы используется модуль CLOCKCNT. Пример командной строки для загрузки драйвера приведен ниже.

clockcnt BA

Модуль общается с программой по коммуникационному прерыванию BA (hex).

### Модуль обслуживания системы ведения времени RTC

Для гарантированного запуска ЦСС в режиме отсутствия внешней системы ведения времени и при незапущенной внутренней системе ведения времени имеется модуль RCLOCK, позволяющий привязать поток цифровых данных к часам реального времени (RTC), встроенным в станционный компьютер. Пример командной строки для загрузки драйвера приведен ниже.

rclock AF

Модуль общается с программой по коммуникационному прерыванию AF (hex).

### Модуль обслуживания приемника системы точного времени

Аппаратура является законченным модулем, который подключается к ЦСС через последовательный порт по интерфейсу RS-422C и имеет специальный протокол общения с компьютером. Общение производится по второму последовательному порту. При старте система опрашивает модуль о времени последнего включения, при положительном ответе сравнивает данные с установленными в системе и, при не совпадении, производит реинициализацию. Пример командной строки для загрузки этих драйверов приведен ниже (см. рис. 2).

bnu /P=2

Рис. 2. Запуск модулей обслуживания системы точного времени

Модуль общается с программой по коммуникационному прерыванию AE (hex).

### Модуль управления системой автоподстройки частоты

Для синхронизации всех процессов внутри ЦСС и привязки оцифровки данных с максимальной точностью к шкале мирового времени в системе сбора используется дополнительная подстройка частоты по односекундному импульсу, выдаваемому внешней системой времени. Модуль работы с системой автоподстройки частоты SYNCV3_2 обеспечивает непрерывное слежение за фазой поступающего импульса и синхронизацию внутренних генераторов. Пример командной строки для загрузки этих драйверов приведен ниже:

syncv3_2 B1

setvys 0xB1 %SYSTEM%\syncr.vys

sncfst 0xB1

Программы SETVYS и SNCFST проверяют текущую настройку констант системы синхронизации и, при необходимости, корректируют их.

Модуль общается с программой по коммуникационному прерыванию B1 (hex).

### Модуль приема оцифрованных данных

После предварительной обработки аналоговой платой сигналов датчиков производится их оцифровка. Результаты оцифровки в режиме DMA (Direct Memory Access – прямой доступ к памяти) заносятся в память процессора для дальнейшей обработки. Данные снабжаются заголовком, содержащим информацию от всех 3-х систем ведения времени, коэффициентами усиления и другой служебной информацией. Это позволяет точно идентифицировать блоки данных в модулях последующей обработки. Далее модуль подготовки данных DIGITV1 отправляет блоки данных в основную программу для анализа на наличие события и другую обработку. Пример командной строки для загрузки драйвера приведен ниже.

digitv1 B2

Модуль общается с программой по коммуникационному прерыванию B2 (hex).

### Модуль управления системой калибровки датчиков

Для проведения проверки работоспособности маятников и полного сейсмического канала используются тестовые калибровочные сигналы, подаваемые в калибровочные катушки маятников. Для этих целей в ЦСС встроен ЦАП (цифро-аналоговый преобразователь), позволяющий под управлением программы сформировать практически любой калибровочный сигнал. Модуль управления калибровкой CALIBDRV принимает из программы блоки сформированных сигналов и передает их на калибровочные катушки маятников. Описание формата калибровочных файлов приведено в Приложении 6. Пример командной строки для загрузки драйвера приведен ниже.

calibdrv B4

Модуль общается с программой по коммуникационному прерыванию B4 (hex).

### Модули управления жидкокристаллическим индикатором

Жидкокристаллический индикатор (ЖКИ) входит в состав ЦСС версий 3.1 и старше. Он предназначен для отображения состояния станции во время загрузки ПО и во время штатного режима. Подробно описание его работы приведено в Приложении 3. Работой ЖКИ на этапе загрузки ПО управляют два программных модуля:

ttstring – для отображения строки, набранной в качестве параметра;

ttfile – для отображения содержимого файла.

После загрузки ПО и выхода станции на штатный режим управлением ЖКИ занимается основная программа DASSNT. Взаимодействие происходит по коммуникационному прерыванию B9 (hex).

### Модуль проверки кольцевого дискового буфера

Цифровые данные, собираемые системой сбора, накапливаются в файловом кольцевом буфере. Он представляет собой множество файлов, имеющих одинаковые признаки для одного из потоков – непрерывного (PERMANENT) и триггерного (TRIGGER). Для удобства работы с набором файлов каждого потока в системе организованы дополнительные файлы-списки, содержащие справочную информацию о файлах потока (LFREQ.LAT – для непрерывного потока и HIFREQ.HAT – для триггерного). Для проверки соответствия данных, содержащихся в этих файлах, текущему состоянию файлового кольцевого буфера, используется программа DDATCALL. Программа сравнивает содержимое файлов-описателей с содержимым каталога данных и при нахождении несоответствия удаляет записи в файлах описателях, для которых в каталоге данных нет соответствующих файлов данных, и файлы данных, для которых нет соответствующих записей в файлах описателях.

## Взаимодействие модулей ПО СС

При включении питания ЦСС или при аппаратном сбросе системы (по WatchDog или при нажатии кнопки «Reset») производится проверка содержимого внутренней энергонезависимой памяти компьютера, описывающей его конфигурацию, и ее коррекция. Это сопровождается звуковыми сигналами переменной длительности и тона.

При старте системы загружается ОС MS-DOS V6.22, далее загружается программное обеспечение, необходимое для организации сетевого взаимодействия между компьютерами. В качестве среды передачи используется коаксиальный кабель типа РК-50 (аналог тонкого Ethernet), а интерфейсной платы – NE2000-совместимая плата. Плата конфигурируется на использование прерываний IRQ 5 и адреса 280 (hex). В качестве сетевого ПО используется клиентская часть сетевой ОС Windows for Workgroup 3.11 – MS LAN.

Далее производится определение типа системной консоли – COM-порт или без терминала. Первый режим используется при сервисном обслуживании станции для визуального контроля работы. Для этого к разъему станции COM1 подключается через сервисный кабель переносной компьютер, на котором запущена программа эмуляции терминала типа KERMIT (терминал типа VT100). В этом случае все диагностические сообщения загрузки ПО будут выводиться через последовательный порт на экран переносного компьютера. Второй режим является штатным, когда система сообщает о своем состоянии только с использованием сетевых средств.

Следующий этап – загрузка драйверов. Производится загрузка драйверов в память компьютера, инициализация их и проверка оборудования, с которым они работают. Загрузка выполняется при запуске пакетного файла START.BAT.

После этого стартует основная программа DASSNT. После считывания параметров алгоритма выделения, настройки каналов, параметров потоков сохранения, задаваемых в файле конфигурации %DASS%.CFG (%DASS% – название сейсмической станции), она производит регистрацию всех драйверов, регистрацию всех процессов, которые необходимо запустить в рамках этой задачи, инициализацию оборудования через драйверы, инициализацию внутренних и внешних буферов, задает уникальные сетевые имена для общения со станцией. Далее происходит запуск системы с попыткой привязаться к односекундным импульсам внешней системы ведения времени (сопровождается короткими звуковыми сигналами повышающегося тона). При невозможности запустить систему по внешним часам (плохой статус приемника, отсутствие односекундного импульса и т.д.) производится попытка запустить систему по внутренним часам. Проверяется точность их хода и «разумность» показаний. В случае отрицательного результата проверки система стартует по часам «реального» времени RTC, встроенным в компьютер.

В рамках программы DASSNT функционирует несколько (до 30) процессов, обслуживающих процессы сбора, сохранения данных, анализа на события, общения по сети, управления калибровкой, управления системами ведения времени.

Для базовой версии ЦСС в качестве устройства накопления данных используется жесткий диск. При этом данные сохраняются на диске в двух потоках:

 низкочастотном, в который записываются данные длиннопериодных маятников с частотой оцифровки (квантования) 20 отсч./сек;

  высокочастотном, в который записываются данные короткопериодных маятников с частотой квантования 200 отсч./сек.

Низкочастотный поток данных записывается на жесткий диск компьютера непрерывно, образуя дисковую петлю размером на 100 час. Высокочастотный поток данных записывается только при срабатывании алгоритма выделения события и позволяет сохранять до 100 последних срабатываний. При удалении старых данных используется вытесняющий алгоритм (удаляются самые старые данные).

Для версии ЦСС, предназначенной для эксплуатации в жестких климатических условиях, в качестве устройства накопления данных используется электронный диск. В этом случае данные так же сохраняются в двух потоках, но второй поток содержит те же данные длиннопериодных маятников с частотой оцифровки 20 отсч./сек, «вырезанные» из первого потока по алгоритму выделения (эти фрагменты данных содержат запись событий).

Анализ на наличие события производится с помощью алгоритма отношения энергий сигнала в коротком и длинном окнах (LTA/STA). Параметры настройки алгоритма позволяют менять размеры окон, коэффициент отношения энергий сигнала, количество выделений для принятия решения о наличии события и номера каналов, по данным которых происходит анализ.

Сетевой обмен позволяет осуществлять доступ до накопленных данных как в режиме, близком к реальному времени, так и в режиме отложенного доступа. Кроме того, для оперативного контроля работы станции ЦСС рассылает в широковещательном режиме данные одного (выбираемого) канала с информацией 3-х систем ведения времени, коэффициентах усиления. Для управления станцией организуется специальный канал, по которому можно получить исчерпывающую информацию о работоспособности станции, 
запустить/остановить калибровку, начать/закончить принудительную запись, включить/выключить систему управления автоподстройкой частоты, проверить/изменить параметры алгоритма и многое другое (контроль температуры, напряжения питания и т.д.). Подробно управление станцией описано далее в этом руководстве и в Приложениях 8, 9.

## Система смены версий ПО

Начиная с версии ЦСС 2.2 и выше предусмотрена возможность обновления ПО, входящего в состав системы сбора ЦСС. Для этого на рабочем диске СС организована дополнительная директория VERSIONS и в состав ПО введен ряд дополнительных процедур и программ, позволяющих максимально автоматизировать процесс обновления ПО. Подробно процесс смены версий ПО СС ЦСС описан в Приложении 11.

## Обслуживающие программы

Обслуживающие программы предназначены для проведения контрольно-профилактических работ на оборудовании ЦСС. По своему составу они подразделяются на входящие в состав ОС MS-DOS v6.22 и разработанные специально для станции.

## Системные программы обслуживания

В первый набор на станции входят такие программы ОС MS-DOS v6.22, как программы работы с памятью (LOADFIX.COM, MEM.EXE), обслуживания диска (CHKDSK.EXE, FORMAT.COM, UNDELETE.EXE) и другие (MODE.COM, MORE.COM, ATTRIB.EXE, DEBUG.EXE, FC.EXE, SHARE.EXE, SUBST.EXE). Кроме того, в состав обслуживающих программ включены свободно распространяемые программы-архиваторы (PKUNZIP.EXE, PKZIP.EXE, ARJ.EXE) и программа эмуляции терминала VT100 (BIGKERM.EXE). Описание этих программ можно найти в справочном руководстве на MS-DOS v6.22 и специализированной литературе.

### Разработанные программы обслуживания

Во второй набор входят:

 программы включения/выключения «сторожевой собаки» (WDON.EXE, WDOFF.EXE);

 программы обслуживания протокола работы станции (OPEREXIT.EXE, OPERBEG.EXE);

 программа преобразования файла описания параметров станции из текстового формата (*.INI – файл) в двоичный (*.CFG – файл) (INI2CFG.EXE);

 программы обслуживания процесса обновления версий ПО (TESTVERS.EXE, CHKCSUM.EXE).

Программы управления системой контроля работы станции

Программы WDON.EXE, WDOFF.EXE предназначены, соответственно, для включения и выключения системы контроля работы станции («сторожевой собаки»).

Программы обслуживания протокола работы станции

Для контроля за процессом загрузки/остановки основной программы СС ЦСС DASSNT в системной директории на рабочем диске ведется протокол работы станции (файл PROTOKOL). В него заносится время старта и остановки основной программы, а так же код завершения при остановке. Местоположение файла протокола описано в Приложении 10. Увеличение размера файла протокола при нормальном режиме работы ЦСС происходит очень медленно (около 100 байт на каждую перезагрузку станции), поэтому в штатном режиме средств контроля за его длиной нет. Для выполнения этих функций оператор может воспользоваться средствами удаленного управления станцией, которые описаны далее в этом руководстве и в Приложениях 8, 9.

Программа INI2CFG.EXE

Программа предназначена для преобразования файла описания параметров станции из текстового формата в двоичный и имеет командную строку

ini2cfg tiv.ini tiv.cfg,

где TIV.INI – задает имя текстового файла-описателя параметров станции; TIV.CFG – является необязательным именем выходного файла, куда программа помещает результат преобразования; в случае его отсутствия программа создает выходной файл с именем, совпадающим с именем входного файла, и расширением CFG. Подробно формат файлов конфигурации описан в Приложении 4.

## Форматы данных, рабочие каталоги, файлы

Структура каталогов системного и рабочего дисков компьютера сбора приведена в Приложении 10.

Формат файлов конфигурации ЦСС приведен в Приложении 4.

Описание формата файлов кольцевого буфера приведено в Приложении 5, а калибровочных файлов – в Приложении 6.

# Программное  обеспечение  
системы  обработки

## Общая концепция ПО СО

Программное обеспечение системы обработки (СО) разрабатывалось для использования в среде операционной системы Windows 9x/ME/NT/2K/XP (ОС), которая является многозадачной графической ОС.

Использование данной ОС определяется необходимостью организации на компьютере обработки одновременного выполнения нескольких задач, связанных с организацией обмена с ЦСС и обработкой поступающей информации с использованием графического изображения сигналов. Выбор в пользу Windows 95 был произведен по причине русскоязычного интерфейса этой ОС при достаточно устойчивой работе программного обеспечения, наличия встроенной в ОС системы архивации данных на магнитной ленте и дружественного пользователю интерфейса. ПО системы обработки построено, как и ПО системы сбора, по модульному принципу – каждая задача отвечает за конкретный процесс. Это позволяет эксплуатировать наиболее гибко систему и производить изменение/наращивание системы без нарушения ее целостности.

## Основные модули ПО СО

Описание функционирования ПО СО ЦСС предполагает знакомство оператора станции с управлением работой программ в среде ОС Windows 9x/ME/NT/2K/XP. При отсутствии у оператора навыков работы с этой ОС можно порекомендовать обратиться к системе подсказок и обучения, встроенной в Windows 9x/ME/NT/2K/XP. Система обладает достаточным уровнем информации и наглядности для быстрого ознакомления. Для дальнейшего углубления знаний необходимо обратиться к специализированной литературе.

### Запуск системы

Запуск системы обработки производится автоматически при включении питания компьютера обработки или при перезагрузке (при нажатии кнопки «Reset» на передней панели компьютера или одновременном нажатии клавиш «Ctrl+Alt+Delete» в режиме 
MS-DOS). При этом запускается ОС Windows 9x/ME/NT/2K/XP, под управлением которой происходит работа комплекса программ системы обработки. Вначале анализируется статус последнего останова системы, и при наличии записи об аварийном останове производится проверка наличия ошибок на жестких дисках компьютера. Запуск программы проверки производится в режиме MS-DOS вручную, при нажатии любой клавиши оператором, или автоматически по истечении заданного интервала времени (около 10 мин). Коррекция ошибок производится при обязательном участии оператора. Далее загружаются драйверы, необходимые для работы системы.

После загрузки всех драйверов ОС происходит переход в графический режим, являющимся основным для Windows 9x/ME/NT/2K/XP. При этом стартует все ПО, необходимое для нормального функционирования СО ЦСС:

 программа «Контроль работы станции (OSCYL)»;

 программа «Копирование удаленной дисковой петли»;

 программа «Сервер дисковой петли (копирование станционных данных)»;

 программа «Система обработки сейсмических данных (WSG)».

Внешний вид экрана компьютера СО при старте после запуска всех процедур –рис. 3.

Рис. 3. Внешний вид экрана компьютера СО после старта

При запуске программы «Контроль работы станции (OSCYL)» происходит автоматическая настройка интервала отображения данных, масштаба развертки по амплитуде и режим отображения, которые запоминаются программой автоматически при смене имен каналов станции, выбираемых для отображения на экране оператором. Запуск программы производится оператором вручную нажатием на кнопку старт.

При запуске программ «Копирование удаленной дисковой петли» и «Сервер дисковой петли (копирование станционных данных)» происходит их автоматический запуск. Программы пытаются установить связь с компьютером системы сбора (СС). При успешном установлении соединения программы производят обмен сообщениями с ПО СС для настройки и начинают передачу данных («выкачивают данные») с компьютера сбора на компьютер обработки.

«Система обработки сейсмических данных (WSG)» стартует последней из программ. Для инициализации этой программы требуется определенное время на подготовку базы данных, связыванию базы данных со станционными данными, уже находящимися на жестком диске компьютера СО, настройку внутренних буферов и переменных.

Поэтому программа запускается с некоторым запаздыванием, которое зависит от производительности компьютера и может составлять до 3–5 мин (для машин класса  486).

Внешний вид экрана компьютера СО при вызове главного меню приведен на  рис. 4.

Рис. 4. Внешний вид экрана компьютера при выборе в главном пункте меню

«Программы – Работа со станцией – Удаленное управление станцией»

### Программа «Контроль работы станции (OSCYL)»

Программа «Контроль работы станции (OSCYl)» предназначена для визуального контроля за работоспособностью станции. Внешний вид окна программы приведен ниже (см. рис. 5). Программа позволяет отображать в графическом виде данные выбранного канала, текстовую информацию о статусе всех 3-х систем ведения времени, о действующих коэффициентах усиления групп каналов (GLFL, GHFL, GLFH, GHFH), о номере и названии выбранного канала (BLZ, BLN, BLE, BHZ и т.д.), о непрерывности передачи данных (последовательный счетчик посылок в правом нижнем углу окна программы).

Рис. 5. Окно программы «Контроль работы станции (OSCYL)»

Значения коэффициентов усиления приводятся как степень числа 2 (0 – соответствует 1, 1 – 2, 2 – 4 и т.д.) и определяют коэффициент для группы каналов:

GLFL – для группы каналов низкого усиления с малой частотой оцифровки (20 Гц, широкополосные маятники, BL-каналы);

GHFL – для группы каналов высокого усиления с малой частотой оцифровки (20 Гц, широкополосные маятники, BH-каналы);

GLFH – для группы каналов низкого усиления с высокой частотой оцифровки (200 Гц, короткопериодные маятники, EL-каналы);

GHFH – для группы каналов низкого усиления с малой частотой оцифровки (200 Гц, короткопериодные маятники, EH-каналы).

Названия каналов соответствуют международному стандарту. Первая буква в названии канала обозначает тип прибора (B – широкополосные датчики, E – короткопериодные датчики), вторая – усиление канала (L – низкое усиление, H – высокое усиление), третья – название компоненты (соответственно, Z, N и E). Количество и название каналов зависит от конкретной версии ЦСС. Подробно описание названий каналов приводится в Приложении 4. Для управления программой предусмотрены кнопочные переключатели:

 останов/запуск отображения данных (кнопки «Старт» и «Стоп»);

 выбор канала по названию (кнопки с названия каналов);

 изменение масштаба изображения по времени (поле «t, сек») и амплитуде (кнопки «Увел.» и «Умен.»);

 развертывания изображения на весь экран по амплитуде (кнопка «Масштаб»);

 сдвигания изображения относительно центра экрана (кнопки «Вверх» и «Вниз»);

 переключения режима отображения данных (поле выбора «Режим обзорки»);

 переключения режима шестнадцатеричного/десятичного отображения амплитуд (поле выбора hex).

При нажатии левой кнопки мыши на кнопку «Старт» происходит запуск процедуры установления связи с компьютером СС. При этом программа получает информацию о группах каналов, их именах и статусе (включен/выключен). На основании этой информации на кнопках выбора каналов черным подсвечиваются названия только включенных каналов (кнопки активны), названия каналов на остальных кнопках подсвечиваются серым (неактивные кнопки). Изменение временного масштаба и режима отображения может производиться только до запуска отображения данных (до нажатия кнопки «Старт»). Выбор канала производится нажатием левой кнопки мыши на кнопку с название соответствующего канала. При этом текущее значение масштаба изображения по амплитуде 
для данного канала записывается в файл настройки OSC.INI, который находится в 
рабочей директории программы (в текущем варианте системы – каталог C:\PROGRAM FILES\WSG). В нем же находится описание интервала времени и режима отображения, устанавливаемых по умолчанию (секция [START]). Описание файла настройки приводится в Приложении 14.

При передаче данных на экране с периодом в 1 сек происходит обновление статуса информации от всех 3-х систем ведения времени, действующих коэффициентов усиления групп каналов, номера и названия выбранного канала, счетчика посылок. Обновление графического изображения данных выбранного канала производится с периодом, который зависит от выбранного временного интервала t, сек, и может быть больше 1 сек.

### Программа «Копирование удаленной дисковой петли»

Программа «Копирование удаленной дисковой петли» REMDISK предназначена для передачи данных, накопленных во внутренней дисковой петле компьютера сбора ЦСС, в копию дисковой петли на жестком диске компьютера обработки. Программа работает в ждущем режиме. При запуске она производит опрос компьютера СС о состоянии дисковой петли, сравнивает полученные данные с имеющейся копией на компьютере СО и, при необходимости, дополняет дисковую петлю СО новыми данными. После этого программа переходит в режим ожидания («засыпает» на 5 мин). Далее процесс повторяется снова.

Программа имеет файл настройки REMDISK.INI, в котором описываются расположение файлов дисковых петель как компьютера сбора, так и обработки. Она является основной программой получения данных для режима периодической работы. Файл настройки располагается там же, где и файлы настроек других программ комплекса (каталог C:\PROGRAM FILES\WSG). Его описание приводится в Приложении 14.

Внешний вид окна программы «Копирование удаленной дисковой петли» во время передачи файла данных приведен ниже (см. рис. 6).

Рис. 6. Окно программы «Копирование удаленной дисковой петли»

Данные, полученные программой «Копирование удаленной дисковой петли», предназначены для последующего архивирования с целью передачи в центр обработки. Они могут быть использованы в станционной обработке с помощью программы «Система обработки сейсмических данных (WSG)» только после преобразования (конвертирования) с помощью программы «Конвертор станционных данных (WDASS2SG)».

Внимание!

Программа осуществляет копирование данных СС на компьютер СО в «зеркальном» режиме, то есть на компьютере СО располагается точная копия дисковой петли СС в каталоге D:\DISKCOPY. В нем может храниться не более 3-х суток (~100 часов) записей непрерывных каналов и не более 100 последних записей триггерных каналов (данных короткопериодных маятников по срабатываниям алгоритма выделения). При обнаружении в каталоге D:\DISKCOPY файлов, которых нет в данный момент в дисковой петле компьютера СС, они удаляются! Изменения, соответствующие текущей версии ЦСС, можно найти в Приложении 14.

### Программа «Сервер дисковой петли (копирование станционных данных)»

Программа «Сервер дисковой петли (копирование станционных данных)» DSKLOOP предназначена для передачи данных с компьютера сбора ЦСС в режиме, близком к реальному времени, в каталог данных на жестком диске компьютера обработки. Программа работает в непрерывном режиме. При запуске она устанавливает соединение с компьютером СС и начинает передачу данных. Она получает данные поблочно, производит идентификацию и сортировку блока данных по принадлежности к группе каналов. Для непрерывных данных программа производит периодическое сохранение внутренних буферов (по мере наполнения) в каталоге данных компьютера СО E:\DATA. Для триггерных данных сохранение производится только в режиме обнаружения события.

Внешний вид окна программы «Сервер дисковой петли (копирование станционных данных)» приведен ниже (см. рис. 7).

В информационном поле программа отображает текущее состояние загрузки буферов каналов, имена групп каналов, рамки временного отрезка, сохраненного в каталоге данных, и подкаталог и имя файла, где это сохранение произведено. Программа производит автоматическую подготовку данных для обработки с помощью программы «Система обработки сейсмических данных (WSG)».

Программа использует файл настройки системы обработки сейсмических данных WSG.INI, в котором описывается расположение файлов дисковой петли компьютера обработки. Она является основной программой получения данных для режима непрерывной работы (штатный режим). Файл настройки программы описан в Приложении ...

Рис. 7. Окно программы «Сервер дисковой петли (копирование станционных данных)»

### Программа «Конвертор станционных данных (WDASS2SG)»

Программа «Конвертор станционных данных (WDASS2SG)» предназначена для преобразования данных из копии станционной дисковой петли, созданной программой (см. п. 2.2.3).

Внешний вид окна программы «Конвертор станционных данных (WDASS2SG)» приведен ниже (см. рис. 8).

Рис. 8. Окно программы «Конвертор станционных данных (WDASS2SG)»

Для проведения конверсии данных необходимо выбрать станцию (левое окно со списком названий станций), сейсмические каналы, стартовое время и длительность (соответственно, левое и правое поля выбора). Расшифровка названий каналов приведена выше (см. п. 2.2.2). Выбор станции производится щелчком левой кнопки мыши на требуемом имени станции. В случае, когда список станций состоит из одной (см. пример выше), выбор станции производится автоматически. Выбор каналов производится также щелчком левой кнопки мыши на полях выбора, расположенных рядом (слева) от требуемого названия канала. При этом в поле выбора появляется «галочка». Повторное нажатие приводит к отмене выбора («галочка» пропадает).

Задание стартового времени производится в левом поле выбора после щелчка левой кнопки мыши на этом поле. При этом становятся доступны средства редактирования текста, стандартные для Windows. Управление курсором производится клавишами влево, вправо, вверх и вниз. Стартовое время задается в формате dd/mo/yy hh:mi:ss,

где

dd – день месяца (две цифры от 01 до 31);

mo – месяц (две цифры от 01 до 12);

yy – год (две цифры от 00 до 99);

hh – час (время Гринвичского меридиана, две цифры от 00 до 23);

mi – минута (две цифры от 00 до 59);

ss – секунда (две цифры от 00 до 59)

времени начала конверсии. Время начала преобразования данных должно быть задано полностью, то есть должны быть заполнены все поля в соответствии с форматом.

Таким же образом в правом окне выбора (см. выше) задается длительность конвертируемых данных в формате hh:mi:ss,

где

hh – час (время Гринвичского меридиана, две цифры от 00 до 23);

mi – минута (две цифры от 00 до 59);

ss – секунда (две цифры от 00 до 59)

длительности преобразуемых данных. Требования к заполнению поля аналогичны требованиям для поля задания времени начала конверсии.

После заполнения всех полей можно запустить программу преобразования данных нажатием кнопки «Конвертирование» (см. рис. 9). При этом программа начинает проверять файлы данных, расположенных в копии дисковой петли на компьютере СО, на соответствие выбранной станции, выбранным каналам и времени преобразования. Список проверяемых файлов будет отображаться ниже полей задания времени. Когда программа обнаружит наличие требуемых данных в выбранном файле, она производит его преобразование в формат, пригодный для использования в программе «Система обработки сейсмических данных (WSG)», производя запись в базу данных. Имя файла при этом «замирает» на некоторое время. Далее процесс продолжается до окончания перебора всех файлов копии дисковой петли. При окончании программа выдает звуковой сигнал, после чего ее можно закрыть нажатием на кнопку «Выход» или использовать повторно для преобразования других данных.

Программа использует файл настройки системы обработки сейсмических данных WDASS2SG.INI, в котором описывается расположение файлов дисковой петли компьютера обработки. Она является основной программой получения данных для режима работы с отключением компьютера СО (периодический режим). Файл настройки программы описан в Приложении 14.

### Программа «Система обработки сейсмических данных (WSG)»

Программа «Система обработки сейсмических данных (WSG)» предназначена 
для проведения станционной обработки записи сейсмических событий. Ее основные 
возможности и инструкция по эксплуатации приведены в документе «WSG. Система обработки сейсмических данных для Windows 95», входящем в состав документации на ЦСС, и здесь не приводятся.

### Программа «Архивация данных (BACKUP)»

Программы архивации данных предназначены для сохранения станционных данных из копии дисковой петли компьютера СО, созданных программой «Копирование удаленной дисковой петли» (см. п. 2.2.3), и зависят от конкретной версии ЦСС. Описание текущей версии применяемых программ архивации приведено в Приложении 13.

### Программа «Удаленное управление станцией»

Программа «Удаленное управление станцией» TLCLNT95 предназначена для получения информации о работе станции, запуска/остановки калибровки, начала/окончания принудительной записи, включения/выключения системы управления автоподстройкой частоты, проверки/изменения параметров алгоритма и многого другого (контроль температуры, напряжения питания и т.д.).

Рис. 9. Окно программы «Удаленное управление станцией»

Внешний вид окна программы «Удаленное управление станцией» приведен выше (см. рис. 10).

Для управления станцией организуется специальный канал сетевого взаимодействия (с именем %SDAS%.TEL.SRV

где

%SDAS% – имя станции (международный код);

.TEL.SRV – название канала общения со станцией.

Список команд, которые поддерживает данная версия ПО ЦСС в режиме «Удаленное управление станцией», можно получить, введя с клавиатуры команду «h» («HELP»). Наиболее употребительные команды – «wstatus» (возвратить текущий рабочий статус СС) и «t?» (статус алгоритма выделения), пример ответа системы на которые показан выше (см. рис. 10). Список команд для версии ЦСС 2.2 приведен ниже (см. табл. 1–5). Набор команд изменяется в зависимости от версии ЦСС и соответствующий текущей версии приведен в Приложении 9.

Внимание! Набор команд для управления станцией возможен только после выдачей станцией приглашения к набору (строка «OK»). Набор команд до получения данного приглашения приводит к зависанию программы «Удаленное управление станцией» и необходимости перезагрузки Системы Обработки!

Таблица 1

Список команд удаленного управления. Группа команд общего назначения

| Группа команд общего назначения |  |
| --- | --- |
| H (HELP) | Выдача справки о командах, поддерживаемых текущей версией ПО СС |
| Q (QUIT) | Выход из программы с закрытием канала обмена |
| GTCF (GETCONFIG) | Сообщить конфигурацию станции |
| WSTATUS | Сообщить текущий статус системы сбора (время работы с момента последней загрузки системы и статус загрузки) |
| ERR? (ERRORS?) | Получить список ошибок системы (во внутреннем формате) |
| STOP | Остановка системы сбора; компьютер СС автоматически идет на перезагрузку с последующей инициализацией всех аппаратных и программных настроек ЦСС; автоматический выход из программы с закрытием канала обмена |
| HDR? | Вывести на экран текущее состояние систем ведения времени и служебную информацию о внутренних буферах |
| CH? | Сообщить текущий статус (включен/выключен из сбора) всех цифровых каналов станции |

Таблица 2

Список команд удаленного управления. Группа команд управления калибровкой

| Группа команд управления калибровкой |  |
| --- | --- |
| CSTART file_id | Начало калибровки с выдачей в калибровочные катушки маятников сигнала из файла file_id (режим однократный на длину файла – режим по умолчанию); режим калибровки и выбор каналов задается командой CLSETMODE (см. ниже) |
| CSTARTL file_id | Команда аналогична предыдущей (режим продолжительной калибровке по всей длине файла) |
| CSTARTS file_id | Команда аналогична предыдущей (явное задание однократного режима) |
| CSTOP | Остановка калибровки |
| CLSETCHAN N | Установить режим калибровки для каналов: 0 – все каналы отключены; 1 – ВH канал включен; 2 – BN канал включен; 3 – BE канал включен; 4 – EZ канал включен; 5 – EN канал включен; 6 – EE канал включен. |
| CLSETCHANAME имя_канала | Установить режим калибровки для каналов. Параметр имя_канала может принимать значения: OFF – все каналы отключены; 1 – ВH канал включен; 2 – BN канал включен; 3 – BE канал включен; 4 – EZ канал включен; 5 – EN канал включен; 6 – EE канал включен. |

Группа команд управления калибровкой позволяет установить каналы для калибровки, а также включить и выключить калибровку. Калибровочные файлы могут использоваться как встроенные в систему (в каталоге D:\SYSTEM компьютера СС), так и переданные с компьютера СО. Подробное описание формата калибровочных файлов приведено в Приложении 6, а процесса их загрузки – в Приложениях 8, 9.

Таблица 3

Список команд удаленного управления.
Группа команд управления усилением и алгоритмом выделения событий

| Группа команд алгоритмом выделения событий |  |
| --- | --- |
| авам | Сообщить статус алгоритма выделения |
| T+ | Включить принудительную запись триггерных каналов (короткопериодных маятников) |
| T- | Выключить принудительную запись триггерных каналов (короткопериодных маятников) |
| SETGAIN nch gain | Установить коэффициент усиления gain по каналу с физическим адресом nch (в текущей версии задается как степень 2) |
| GETGAIN nch | получить текущий коэффициент усиления по каналу с физическим адресом nch (возвращает показатель степени 2) |
| SETGAINТ channame gain | Установить коэффициент усиления gain по каналу с именем channame (в текущей версии задается как степень 2) |
| GETGAINN channame | Получить текущий коэффициент усиления по каналу с именем channame (возвращает показатель степени 2) |
| STASET nch STA_size | Установить размер STA-окна для канала nch равным STA_size (float) сек |
| LTASTALEVELSET nch LEVEL_size | Установить коэфф. отношения LTA/STA (порог) для канала nch равным LEVEL_size (float) |
| ALGGETSTATUS | Показать статус (включен/выключен из алгоритма) для всех цифровых каналов |
| ALGSETSTATUS nch {ON¦OFF} | Установить статус для канала nch (включен – ON, выключен – OFF) |
| HFPNB n | Установить величину буфера предсохранения в сек |
| HFPNB? | Получить размер буфера предсохранения в сек |

Команды этой группы предназначены для получения и изменения информации о статусе алгоритма выделения, о параметрах по каждому каналу, о величине буфера предсохранения и других. Все изменения, производимые по командам из этой группы сохраняют силу до следующей перезагрузки станции. При загрузке устанавливаются параметры, задаваемые конфигурационными файлами. Описание формата конфигурационных файлов ЦСС приведено в Приложении 4.

Таблица 4

Список команд удаленного управления. Группа команд служебного использования

| Группа команд служебного использования |  |
| --- | --- |
| DF disk_id | Сообщить о свободном пространстве на диске disk_id компьютера СС |
| DIR target {F} | Получить список файлов по маске target; параметр F позволяет получить дополнительную информацию (размер в байтах и байт атрибутов) |
| TTFILE file_id | Показать содержимое файла file_id в шестнадцатиричном (hex) и текстовом формате |
| TTFILEASCII file_id | Показать содержимое файла file_id в текстовом (ascii) формате |
| DELETEFILE file_id | Удалить файл file_id |
| RENAMEFILE src_f_id dest_f_id | Переименовать файл src_f_id на dest_f_id |
| CHMODE file_id attrib_byte | Сменить атрибуты файла file_id на attrib_byte |

Команды данной группы предназначены для проведения операций с файлами на жестком диске компьютера СС.

Таблица 5

Список команд удаленного управления. Группа команд специального назначения

| Группа команд специального назначения |  |
| --- | --- |
| PLON (*) | Включение системы автоподстройки частоты |
| PLOFF (*) | Выключение системы автоподстройки частоты |
| COREDUMP file_id (*) | Записать содержимое памяти компьютера СС в файл file_id |
| TTMEM seg_beg n_of_seg (*) | Показать содержимое n_of_seg сегментов памяти компьютера СС (в шестнадцатиричном (hex) и текстовом (ascii) формате) с сегмента seg_beg |
| MODE {0¦1¦A¦M}(*) | Установить режим выдачи сообщений: 0 or M – ручной режим (текстовый); 1 or A – автоматический режим (с сообщением цифрового кода возврата) |

Внимание! Команды, отмеченные знаком (*), используются только квалифицированными пользователями. Неквалифицированное использование команд может привести к отказам в работе ЦСС и невозможности ее дальнейшего функционирования.

## Взаимодействие модулей ПО СО

Модульность построения ПО СО позволяет программам работать с максимальной автономностью, позволяя при этом организовывать гибкое взаимодействие между ними. Так, программа «Контроль работы станции» позволяет получить оперативный визуальный контроль за поступлением информации и работой 3-х основных систем ведения времени ЦСС. При этом есть возможность проверки работоспособности каждого канала. Возможность работы программы в «Режиме обзорки» позволяет использовать ее для визуального контроля за сейсмическим состоянием в течении длительного времени (например, 8–9 часов записи). Программа «Сервер дисковой петли (копирование станционных данных)» дает так же возможность проконтролировать работу станции (при недоступности станции она начинает подавать короткие звуковые сигналы), одновременно производя передачу данных из дисковой петли компьютера СС в режиме, близком к реальному времени. Данные, полученные с помощью этой программы, сразу готовы к использованию в программе «Система обработки сейсмических данных», что позволяет организовать оперативную обработку при штатном (непрерывном) режиме работы компьютера СО ЦСС. Кроме того, при обнаружении алгоритмом станции сейсмического события, обе программы производят световую сигнализацию об этом (изменением цвета сигнала с зеленого на красный в программе «Контроль работы станции» и миганием красного индикатора «Событие» на панели программы «Сервер дисковой петли»).

Программа «Копирование удаленной дисковой петли» производит передачу исходных файлов дисковой петли компьютера СС на компьютер СО для организации ее расширенной копии, с последующим проведением копирования этих данных на ленту. Копия дисковой петли, в отличие от петли СС, может содержать данные последних 7–10 суток (зависит от сейсмической активности). Данные, полученные программой, после преобразования с помощью программы «Конвертор станционных данных» доступны для обработки. Режим работы компьютера с упором на использование данной программы может рекомендоваться на сейсмостанциях, где имеются продолжительные (на срок более 15 мин) отключения электропитания (периодический режим).

Основной программный модуль системы обработки – программа «Система обработки сейсмических данных (WSG)». Программа работает в тесном взаимодействии с остальными, используя данные, подготовленные модулями «Конвертор станционных 
данных» и «Сервер дисковой петли». Программа может отображать предварительные засечки фаз волновых форм, проставленные алгоритмом выделения ЦСС и внесенные в базу данных этими же модулями.

Удаленное управление станцией позволяет оперативно получать информацию о работе станции и производить изменения в рабочих параметрах станции. Результаты работы программы отображаются на экранах контролирующих программ (см. выше) при изменении таких параметров, как статус алгоритма выделения, коэффициенты усиления каналов и т.д.

## Форматы данных, рабочие каталоги, файлы

Все программы комплекса СО расположены (в текущем варианте системы) в каталоге C:\PROGRAM FILES\WSG, за исключением программы «Удаленное управление станцией». Она расположена в каталоге C:\PROGRAM FILES\WINDAS, где находятся ее служебные файлы и ряд других вспомогательных программ.

Программный комплекс СО производит работу с данными, расположенными на компьютере СС. Описание форматов данных СС приведено в Приложениях 5, 6. Данные передаются в компьютер СО по сетевым каналам связи и в итоге преобразуются рабочие файлы «Системы обработки сейсмических данных», описанные в документе «WSG. Система обработки сейсмических данных для Windows 95».

Для каждой программы СО имеется файл настроек, расположение которых описано выше. Структура файлов настроек приведена в Приложении 10.

# Инструкция  по  эксплуатации  ПО  ЦСС

В соответствии с подразделением ПО ЦСС на ПО системы сбора (СС) и ПО системы обработки (СО) Инструкция по эксплуатации состоит из двух разделов – эксплуатация ПО СС и эксплуатация ПО СО.

## Эксплуатация ПО системы сбора (СС)

Эксплуатация ПО СО может производиться в двух режимах:

 штатном режиме (автономный сбор данных) и

 режиме «Service» (управление станцией с переносного компьютера).

Оба режима позволяют производить сбор данных с датчиков, подключенных к ЦСС, их предварительную обработку, анализ на наличие события и сохранение во внутреннем дисковом буфере. Отличие режима «Service» (сервисного режима) заключается в возможности оперативного вмешательства оператора в процессы сбора и проведения настройки станционного оборудования и ПО. Работа системы в штатном режиме протекает без вмешательства оператора.

### Запуск системы

Запуск системы производится при:

 подаче электропитания;

 перезагрузке станции по команде оператора или нажатию кнопки «Reset» («R» в стационарном варианте ЦСС);

 обнаружении ПО ЦСС критических ситуаций;

 срабатывании аппаратуры системы контроля за работой ЦСС WATCHDOG («зависание» ПО ЦСС).

В первом случае необходимо провести последовательность действий, предусмотренных документом «Цифровая сейсмическая станция SDAS. Общее описание», пункт ГЛАВА  4.  При подаче питания при подключенной внешней системе ведения времени должен начать мигать красный (вариант стационарного исполнения ЦСС) или желтый (вариант мобильного исполнения ЦСС) индикатор, подтверждающий выдачу одно-секундного импульса внешней системой ведения времени. В случае ее отсутствия проверьте исправность кабеля приемника, расширителя импульсов и наличия питания на приемнике.

Во втором случае необходимо дождаться конца обмена данных компьютера СС с жестким диском (при этом перестает мигать желтый (вариант стационарного исполнения ЦСС) или зеленый (вариант мобильного исполнения ЦСС) индикатор) и произвести выдачу команды «Reboot» или нажать клавишу «Reset».

В остальных случаях вмешательства оператора не требуется.

В результате вышеизложенных действий система начнет процесс загрузки ПО, который состоит из следующих этапов:

– стартовый цикл проверки оборудования;

– загрузка операционной системы (ОС) S DOS 6.22;

– загрузка модулей ПО СС;

– загрузка основной программы СС.

Все этапы загрузки ПО сопровождаются индикацией трехцветного набора индикаторов и (для версий ЦСС старше 2.2) на станционном индикаторе в соответствии с Приложением 3.

Кроме того, процесс загрузки ПО станции сопровождается звуковыми сигналами:

– сигналами переменной длительности и частоты при тестировании оборудования;

– одиночным звуковым сигналом по окончании тестирования оборудования;

– звуковыми сигналами нарастающей частоты в случае запуска системы по внешним часам или звуковыми сигналами постоянной частоты в случае запуска по внутренним часам.

Стартовый цикл проверки оборудования включает в себя стандартную процедуру проверки ЭВМ, входящей в состав СС, и процедуру проверки соответствия текущих параметров энергонезависимой памяти ЭВМ (CMOS-память) параметрам, сохраненным для конкретной станции. При этом выдаются звуковые сигналы переменной длительности и частоты, сопровождающие процесс проверки. После успешного прохождения всех проверок (подтверждается одиночным звуковым сигналом, сравнимым с сигналов станции «Маяк») начинается загрузка операционной системы (ОС). Этот процесс можно проконтролировать визуально по миганию желтого индикатора обращения к жесткому диску или по отображению состояния ЦСС на СИ (для вариантов станции, укомплектованных СИ). После успешной загрузки ОС система приступает к загрузке модулей работы с оборудованием и многозадачной оболочки. При этом система проводит диагностику и сброс оборудования контроля работоспособности станции («WATCHDOG»), что сопровождается подсветкой зеленого (вариант стационарного исполнения ЦСС) или красного (вариант мобильного исполнения ЦСС) индикатора. Далее следует загрузка основной программы.

При старте основной программы производится синхронизация систем ведения времени. Этот процесс сопровождается также звуковыми сигналами. При синхронизации по системе программа выдает серию звуковых сигналов увеличивающейся частоты (эффект «захлебывания»). При неудачной синхронизации по внешней системе ведения времени начинается процесс привязки по внутренним часам. Он сопровождается звуковыми сигналами одинаковой длительности и частоты.

После проведения синхронизации программа осуществляет старт всех подсистем, инициализацию внешних и внутренних буферов, настройку алгоритма и т.д. Запуск каждого процесса сопровождается проверкой системы «WATCHDOG», что отражается подсветкой зеленого (вариант стационарного исполнения ЦСС) или красного (вариант мобильного исполнения ЦСС) индикатора и, для версий ЦСС старше 2.2, выдачей соответствующего символа на СИ.

Нормальный режим работы системы наступает примерно через 1–1,5 мин после включения питания или подачи команды «Reset». Этот режим можно визуально проконтролировать на индикаторах:

 зеленый (вариант стационарного исполнения ЦСС) или красный (вариант мобильного исполнения ЦСС) индикатор должен мигать при каждом обращении программы к системе «WATCHDOG» (с частотой от 0,5 до 2 Гц);

 СИ отображает раз в 1 мин коды состояния станции и текущее время (для версий ЦСС старше 2.2);

 красный (вариант стационарного исполнения ЦСС) или желтый (вариант мобильного исполнения ЦСС) индикатор должен мигать с частотой прихода 1-секундного импульса от приемника (один раз в секунду) при исправной аппаратуре;

 желтый (вариант стационарного исполнения ЦСС) или зеленый (вариант мобильного исполнения ЦСС) индикатор должен мигать при каждом обращении к жесткому диску станции (примерно раз в 5 сек).

### Работа в штатном режиме (автономный сбор данных)

Работа системы в штатном режиме протекает без вмешательства оператора. Аппаратура СС ЦСС производит оцифровку поступающих сигналов, их привязку к точному времени, анализ данных на наличие события (землетрясения) и сохранение данных на жесткий диск компьютера сбора в автономном режиме.

Работа системы в этом режиме контролируется визуально по индикаторам, расположенным на служебной панели ЦСС, как описано выше (см. п. 3.1.1). Управление и контроль работы ЦСС осуществляется с компьютера обработки при помощи программ удаленного управления (см. п. 2.2.8 и Приложения 8, 9). Управление и удаленный контроль могут осуществляться только подготовленными специалистами в случае возникновения нештатных ситуаций или при проведении профилактических работ.

Переход системы из штатного режима в «сервисный» (режим управления ЦСС с переносного компьютера) производится при переводе ключа «Service» («S» на станциях стационарного исполнения) в положение «ON» (вверх). В этом случае система производит закрытие всех буферов данных, сохранение их на жесткий диск компьютера СС, Выход из основной программы сопровождается продолжительным звуковым сигналом. После этого система производит перезагрузку компьютера СС с переходом в «сервисный» режим.

### Работа в режиме с «Service» (управление станцией с переносного компьютера)

Работа в «сервисном» режиме производится только в случае необходимости проведения настройки станции и контрольно-профилактических работ. Работы проводятся квалифицированными специалистами, обладающими навыками работы с операционной системой MS-DOS V6.22 и знакомыми с описанием ЦСС. Для выполнения работ необходим переносной компьютер (NoteBook), имеющий свободный разъем для подключения сервисного кабеля (разъем DB-9F на сервисном кабеле, DB-9M – на компьютере). На компьютере должна быть программа работы с последовательными (COM) портами, позволяющая эмулировать терминал типа VT100 или ANSI (программы типа KERMIT). Параметры конфигурации последовательного порта компьютера следующие:

Baudrate (скорость передачи)	9600

Stop bits (количество бит останова)	2

Parity (контроль четности)	None (нет)

Data bits (количество бит данных)	8

Flow control (управление передачей)	None (нет)

В режиме «Service» возможно проведение визуального контроля за процессом загрузки ПО СС, состоянием работы основной программы в режиме сбора, выдачи команд управления станцией с клавиатуры переносного компьютера. Кроме того, возможен выход из основной программы в среду ОС MS-DOS V6.22 для проведения профилактических работ с жестким диском компьютера СС и работ по настройке системы.

### Останов системы

Останов системы производится для проведения профилактических работ на аппаратуре ЦСС или для переинициализации системы. Для останова системы, работающей в штатном режиме, необходимо перевести ключ «Service» («S» для стационарного исполнения ЦСС) в положение «Включено» (вверх). В случае работы системы в «сервисном режиме» необходимо нажать клавишу «Q» (quit – выход) на клавиатуре переносного компьютера, подключенного к ЦСС. После продолжительного звукового сигнала, означающего окончание работы основной программы необходимо дождаться появления на жидкокристаллическом индикаторе надписи «Теперь станцию можно отключить» (для станций в комплектации без жидкокристаллического индикатора необходимо дождаться окончания дискового обмена) и произвести отключение питания станции переводом ключа «Power» («P» для стационарного исполнения ЦСС) в положение «Выключено» (вниз). Необходимо установить ключ «Service» в положение «Выключено» (вниз).

## Эксплуатация ПО системы обработки (СО)

Эксплуатация ПО СО может производиться также в двух режимах:

 штатном (без отключения компьютера СО);

 периодическом (режиме с отключением компьютера СО).

Оба режима полностью равноправны, но второй используется на сейсмостанциях, где время отключения электропитания превышает 15 мин в сутки (время гарантированной работы UPS).

### Запуск системы

Запуск системы производится при включении питания или перезагрузке компьютера. Процедура запуска и вид экранов представлены в пп. 2.2.1–2.2.8.

Для запуска системы при выключенном компьютере необходимо убедиться в отсутствии в приемном окне гибкого дисковода дискет, наличии электропитания. Произвести включение компьютера и дождаться появления на экране всех программных окон 
(см. Рис. 3). Запуск системы при перезагрузке производится аналогично.

Проконтролировать работу станции с помощью программы «Контроль работы станции» (см. п. 2.2.2), для чего произвести ее запуск (если она не запущена). Установить, если требуется, желаемое время и амплитуду развертки, произвести выбор канала. Далее перейти к пунктам 3.2.2 или 3.2.3 в зависимости от режима работы.

### Работа в штатном режиме (без отключения компьютера СО)

В штатном режиме возможно проведение оперативной обработки поступающих сейсмических данных в режиме, близком к реальному времени (задержка составляет не более 1 мин). Режим просмотра данных с помощью программы WSG описан в документации на этот программный продукт.

Один раз в сутки произвести архивацию сейсмических данных с использованием процедуры, описанной в п. 2.2.7. Обязательно произвести запись о проведенной архивации в журнал учета с указанием имен первого и последнего и количества файлов, сохраненных на магнитной ленте. По истечении пяти  суток произвести отправку ленты в центр обработки. Для архивации использовать следующую ленту.

### Работа в режиме с отключением компьютера СО

В периодическом режиме (с отключением компьютера СО) проведение оперативной обработки поступающих сейсмических данных в режиме, близком к реальному времени возможно только через 1,5–2 часа после включения компьютера СО. Для ускорения процесса можно порекомендовать останов программы «Сервер дисковой петли» (см. п. 2.2.4). При этом программа «Копирование» сможет произвести копирование станционных данных на компьютер СО за более короткое время (~20–30 мин). В периодическом режиме более предпочтительным способом работы с WSG является работа по запросу, когда оператор задает интервал времени, который его интересует. Для этого запускается программа «Конвертор станционных данных» (см. п. 2.2.5), выбирается интересующий интервал времени и производится преобразование данных. После этого данные обрабатываются в программе WSG (см. п. 2.2.6).

Проведение архивации данных осуществляется аналогично штатному режиму.

### Останов системы

Останов системы производится в периодическом режиме каждый раз после завершения архивации, а в штатном – только для отключения компьютера СО для проведения профилактических работ или при отключении электропитания. Для этого производится закрытие всех программ, запущенных на компьютере обработки, с помощью кнопок управления программой (в верхнем правом углу программы кнопка [X]) или специальных кнопок на панели программы (таких, как «Выход», «Завершение работы» и др.). Убедиться, что в системе нет работающих программ (поле списка задач внизу экрана должно быть пустым). После этого нажатием на кнопку «Пуск» в нижнем левом углу экрана активизируется меню, в котором выбирается пункт «Завершение работы...». Далее необходимо выбрать пункт меню «Выключить компьютер» и нажать кнопку «OK». Дождаться появления красной надписи «Теперь питание компьютера можно выключить» и произвести отключение электропитания нажатием клавиши включения/выключения на передней панели блока бесперебойного питания (отключить его).

## Возможные проблемы и неисправности ПО и методы устранения

### Проблемы и неисправности ПО СС

### Проблемы и неисправности ПО СО

Для форматирования ленты необходимо:

1. Выйти из всех программ (как при выходе из WINDOWS), из WINDOWS выходить не надо, при этом нижнее поле программ (все что находиться правее меню «ПУСК») должно быть пустым.

2. Нажать кнопку «ПУСК» найти пункт «Архивация данных», запустить его нажатием мышки.

3. В меню программы выбрать пункт «Сервис», нажать мышкой. Из появившегося списка выбрать пункт «Форматировать ленту» и нажать мышкой.

4. В ответ на приглашение «Введите название ленты» набрать TIV data tape N (номер поставите сами) и нажать «Enter».

5. Программа сообщит о необходимости закрыть все программы, кроме нее самой (см. п. 1). Ответить нажатием на кнопку «ОК» – программа начнет форматировать ленту.

6. После 1,5–2 часов программа закончит форматирование ленты и сообщит об этом. Нажать «ОК», потом еще раз «ОК» и выйти из программы «Архивация данных» (нажать крестик Х в верхнем правом углу программы).

Если выключают электроэнергию во время форматирования, компьютер надо отключать. Если это происходит во время архивации данных, то все зависит от того, сколько уже сохранено. Если сохранено более 75% (линейка из квадратиков на окне программы архивации заполнена на 3/4) и прошло не более 45 мин (строка внизу на окне программы), можно закончить архивацию. В других случаях надо прервать архивацию (нажать кнопку «Отмена»), а компьютер надо отключить. Архивацию после включения электричества надо повторить.

Приложение 1

# инструкция  оператора  по  работе  с  станцией

Цифровая станция SDAS версии 3.1.2 является полностью автономной системой. Это означает, что запуск и работа станции может осуществляться без вмешательства оператора. Оператор, в случае необходимости, имеет возможность контролировать работу станции и управлять ее работой при помощи жидко-кристаллического дисплея (ЖКД) на передней панели станции, представляющего собой жидкокристаллический индикатор (ЖКИ) и кнопки управления. Кроме того, в случае, если станция эксплуатируется в стационарном режиме, имеется возможность контролировать и управлять работой станцией с внешнего компьютера при помощи программ, входящих в пакет WinDASS ().

Сейсмические станции SDAS версии 3.2 могут эксплуатироваться в двух режимах. Станционном и автономном.

Станционный режим эксплуатации предполагает, что станция постоянно подключена к локальной компьютерной сети организации. В этом случае данные могут передаваться в режиме близком к реальному времени со станции на любой компьютер, подключенный локальной сети, на котором установлен программный пакет WinDASS и, в случае, если на этом компьютере установлена система обработки сейсмических данных WSG, там же может производиться анализ и обработка данных. В дальнейшем мы будем называть такой компьютер компьютером обработки (КО).

Автономный режим работы станции предполагает, что нет постоянного подключения станции к локальной сети. Соответственно, нет и постоянной связи станции с КО. КО подключается к станции лишь в случае, когда необходимо провести копирование данных либо провести изменение настроек станции. В автономном режиме в качестве КО предпочтительно использовать переносной компьютер. Причем в случае, если КО не имеет аппаратных средств подключения к станции по стандарту Ethernet, может использоваться подключение через последовательный или параллельный порт.

Контроль и управление работой станцией может осуществляться оператором двумя способами: при помощи ЖКД и с КО при помощи программ, входящих в пакет WinDASS. В автономном режиме предпочтительным является контроль и управление при помощи ЖКД, а в стационарном – по сети с КО.

Оперативный же контроль за работой станции в автономном режиме работы целесообразно осуществлять с использованием органов контроля и управления передней панели.

Станция, эксплуатирующаяся как в стационарном, так и в мобильном режиме, может быть запущена как в штатном режиме (режиме сбора данных), так и в сервисном режиме (режиме автономного тестирования, настроек, профилактических и ремонтных работ).

1. Включение станции

Включение станции осуществляется тумблером «Power» на передней панели станции.

При этом тумблер «Copy» должен быть в нижнем положении (отключен).

Тумблер «Service» должен быть в нижнем положении (отключен) для запуска станции в штатном режиме работы (режиме сбора данных). Если же станцию необходимо запустить в сервисном режиме (режиме автономного тестирования, настроек, профилактических и ремонтных работ), то тумблер «Service» должен быть в верхнем положении (включено).

В дальнейшем процесс запуска станции различны для штатного и сервисного режимов.

1.1. Включение станции в штатном режиме

Процесс запуска станции в штатном режиме отображается на ЖКД.

В начале в верхней строке появляется надпись о версии станции. Для станций версии 3.1 она имеет вид.

Сейсмическая_станция_SDAS_3.1

Затем в нижней строке – информация о запускаемой версии: Если запускается базовая версия, то отображается надпись:

базовая версия

После этого процесс запуска штатного ПО станции отображается сначала в верхней строке ЖКИ строкой постоянно увеличивающейся длины, состоящей из символов ‘#’ и заканчивающейся цифрой или буквой. Затем – в нижней строке ЖКИ строкой постоянно увеличивающейся длины, состоящей из символов ‘*’ и заканчивающихся цифрой или буквой. К моменту окончания процесса загрузки ПО ЖКИ будет имет вид

###########A
***********8

После этого на ЖКИ начинает отображаться текущие дата и время. Например:

Дата 01/06/2001
Время 10:00:10

А еще через несколько секунд начинает мигать светодиод WD (WatchDog – система аппаратного перезапуска в случае сбоя). Это означает, что станция запущена и работает в штатном режиме.

## 1.2. Включение станции в сервисном режиме

Процесс запуска станции в сервисном режиме также отображается на ЖКИ. Однако при этом появляется возможность задать при помощи органов управления передней панели в каком из подрежимов сервисного режима будет запущена станция.

Итак, в случае, если станция запускается в сервисном режиме (тумблер «Service» в верхнем положении), вначале также, как и в штатном режиме, появляются надписи о версии станции и запускаемой версии ПО:

Сейсмическая_станция_SDAS_3.1
базовая версия

Затем в верхней строке появляется надпись:

Сервисный режим

Еще через несколько секунд – надпись:

Для входа в МЕНЮ
Нажмите ENTER

И еще через несколько секунд – надпись:

Ждем 10 секунд
. . . . . . . . .

Далее возможны два варианта:

1) В течении 10 сек кнопка «Enter» на передней панели нажата не была.

В этом случае производится попытка запуска ПО станции для сбора данных. Отличие от штатного режима сбора состоит лишь в том, что в этом режиме информация о запуске ПО и о работе станции выводится в порт COM1. Для работы в этом режиме к последовательному порту COM1 станции должен быть подключен через нуль-модемный кабель внешний компьютер, на котором должна быть запущена любая программа эмуляции терминала. При этом настройки последовательного порта должны быть следующими:

Скорость обмена 9600, 8 бит данных, 1 стоп бит, контроль по четности отсутствует.

Примечание 1.

В случае если в этом режиме внешний компьютер не подключен к последовательному порту COM1 станции, или если на этом компьютере не запущена программа эмуляции терминала, запуск ПО станции производиться не будет.

Примечание 2.

При работе станции в этом режиме на компьютере, подключенном к порту COM1 станции через нуль-модемный кабель, вместо программы эмуляции терминала может быть запущена программа com2srv, входящая в пакет WinDASS. В этом случае доступ к станции получит пользователь, подключившийся к внешнему компьютеру по протоколу telnet.

2) В течении 10 сек пользователь нажал кнопку ENTER на передней панели станции.

В этом случае у оператора появляется возможность работы с основным меню сервисного режима работы станции. На ЖКД появляется надпись:

МЕНЮ
Режим работы

Основное меню сервисного режима представляет собой стандартное многоуровневое меню системы SDAS 3.1. При работе с такими меню в верхней строке ЖКИ отображается текущий уровень меню, а в нижнем – выбранный в настоящее время элемент меню. При этом кнопка «Enter» служит либо для перехода на следующий уровень меню, либо для выполнения какой-либо операции, если данному элементу меню соответствует какая-либо операция. Кнопка «Esc» служит для перехода на предыдущий уровень меню. Кнопка «Choice» – для циклического выбора элементов на текущем уровне.

Для навигации по основному меню сервисного режима удобно пользоваться следующей схемой (рис. 1).

### 1.2.1. Режим DOS>COM1

В этом режиме загружается только операционная система DOS 6.22 в режиме командной строки. Ввод-вывод осуществляется с терминала, подключенного к последовательному порту COM1. В качестве терминала предпочтительно использовать компьютер, подключенный к COM1 через нуль-модемный кабель с программой эмуляции терминала (Например, TERM90 или KERMIT). При этом последовательный порт компьютера должен быть настроен следующим образом:

Скорость обмена 9600, восемь бит данных, один стоп бит, контроль по четности отсутствует.

Из данного режима нет возврата на предыдущий уровень меню. Выйти из него можно только перезагрузив станцию.

### 1.2.2. LLRemote (LPT2)

В этом режиме на станции запускается программа LLRemote в режиме соединения через параллельный порт LPT2. В этом режиме к станции через специальный кабель должен быть подключен внешний компьютер. И на нем также должна быть запущена программа LLRemote. В этом случае имеется возможность копировать файлы с жесткого диска станции и на жесткий диск станции. Из данного режима нет возврата на предыдущий уровень меню. Выйти из него можно только перезагрузив станцию.

### 1.2.3. LLRemote (COM1)

В этом режиме на станции запускается программа LLRemote в режиме соединения через последовательный порт COM1. В этом режиме к станции через нуль-модемный кабель должен быть подключен внешний компьютер. И на нем также должна быть запущена программа LLRemote. В этом случае имеется возможность копировать файлы с жесткого диска станции и на жесткий диск станции. Из данного режима нет возврата на предыдущий уровень меню. Выйти из него можно только перезагрузив станцию.

Меню

Режим работы

DOS>COM1 (см. п. 1.2.1)

LLRemote (LPT2) (см. п. 1.2.2)

LLRemote (COM1) (см. п. 1.2.3)

FSERV (см. п. 1.2.4)

TSERV (см. п. 1.2.5)

Установки

Триггеры

Показать (см. п. 1.2.10)

Включить (см. п. 1.2.11)

Выключить (см. п. 1.2.12)

Контроль

Показать (см. п. 1.2.13)

Включить (см. п. 1.2.14)

Выключить (см. п. 1.2.15)

Координаты

Показать (см. п. 1.2.6)

Привязаться (см. п. 1.2.7)

Время

Показать (см. п. 1.2.8)

Установить (см. п. 1.2.8)

Конфигурации

Изменить имя

Новое имя станции (см. п. 1.2.16)

Восстановить (см. п. 1.2.17)

Сохранить конфигурацию

По умолчанию (см. п. 1.2.18)

Текущая дата (см. п. 1.2.19)

Новая конфигурация (см. п. 1.2.20)

Восстановить конфигурацию (см. п. 1.2.21)

Рис. 1. Меню сервисного режима

### 1.2.4. FSERV

В этом режиме на станции запускается программа, обеспечивающая функции файлового сервера по протоколу станций SDAS. Таким образом, имеется возможность копировать файлы с жесткого диска станции и на жесткий диск станции с компьютеров, включенных в ту же локальную сеть, что и станция. Для этого можно использовать утилиты putfile, getfile, входящие в пакет WinDASS. Кроме того, используя программу «Копирование удаленной дисковой петли» (remdisk) можно копировать файлы с данными со станции так же, как и в штатном режиме работы (режиме сбора данных). Из данного режима нет возврата на предыдущий уровень меню. Выйти из него можно только перезагрузив станцию.

### 1.2.5. TSERV

В этом режиме загружается только операционная система DOS 6.22 в режиме командной строки. Для выдачи строковых команд DOS и отображения ответа необходимо пользоваться специальной утилитой telclntd, входящей в пакет WinDASS. Программа может запускаться на любом компьютере, включенном в ту же локальную сеть, что и станция. Из данного режима нет возврата на предыдущий уровень меню. Выйти из него можно только перезагрузив станцию.

### 1.2.6. Показать координаты

В данном режиме на ЖКИ отображаются текущие значения координат на станции.

В верхней строке отображается название станции, в нижней – значение широты, долготы или высоты над уровнем моря. Переключение между режимами отображения широты, долготы и высоты осуществляется кнопкой «Choice». Возврат а меню «Координаты» – по кнопке «Esc».

Примечание.

Отображаются те координаты, которые были определены при последнем запуске утилиты привязки станции к координатам. Утилита привязки должна запускаться каждый раз при смене местоположения станции.

### 1.2.7. Привязаться

Запускается утилита привязки к координатам. Результаты работы отображаются на ЖКИ. По окончании работы утилиты привязки осуществляется возврат к меню «Координаты».

### 1.2.8. Показать время

В данном режиме отображается екущее состояние часов реального времени компьютера. Возврат из данного режима в меню «Время» осуществляется по кнопке «Esc».

### 1.2.9. Установить время

В данном режиме производится установка часов реального времени компьютера.

Примечание.

Установка показаний часов реального времени имеет смысл только в случае, если предполагается заапускать станцию без внешних часов. В случае, если первоначальная синхронизация станции при запуске осуществляется при помощи внешних часов, показания часов реального времени станции установятся в соответствии с показаниями внешних часов автоматически при старте.

В этом режиме ЖКИ имеет вид (с точность до конкретного значения даты и времени):

ESC 01/01/2001
SET 10:05:00

При этом логически ЖКИ разделяется на 7 полей: ESC, SET, день, месяц, год, часы и минуты. В каждый момент одно из полей является выбранным и отображается в мигающем режиме. Выбор следующего поля осуществляется кнопкой «Choice». Если выбранными являются поля день, месяц, год, часы или минуты, то значение соответствующих величин можно менять кнопкой «Enter» (в сторону увеличения) или «Esc» (в сторону уменьшения). Если выбранным являются поле «Esc», то нажатие кнопки «Enter» означает отказ от установки показаний часов. Если выбранным является поле SET, то нажатие кнопки «Enter» приводит к установке часов реального времени компьютера в соответствии со значениями, отображаемыми на ЖКИ.

Примечание.

Установка значений и запуск часов осуществляется по ОТПУСКАНИЮ кнопки «Enter». Это следует иметь в виду при установке часов, например, по сигналам точного времени.

### 1.2.10. Показать триггеры

В данном режиме отображается состояние значений триггеров по умолчанию. Если триггеры по умолчанию на станции включены, это означает, что триггерные каналы будут писаться в файлы на станции и передаваться на КО (если станция работает в стационарном режиме эксплуатации) не зависимо от работы системы выделения событий.

Из данного режима по кнопке «Esc» осуществляется возврат в меню «Триггеры».

### 1.2.11. Включить триггеры

На станции включается режим «Триггеры по умолчани». Это означает, что триггерные каналы будут писаться в файлы на станции и передаваться на КО (если станция работает в стационарном режиме эксплуатации) не зависимо от работы системы выделения событий.

Из данного режима по кнопке «Esc» осуществляется возврат в меню «Триггеры».

### 1.2.12. Выключить триггеры

На станции выключается режим «Триггеры по умолчанию». Это означает, что запись триггерных каналов в файлы данных и их передача на КО (если станция работает в стационарном режиме эксплуатации) будет определяться работой системы выделения событий и командами оператора.

Из данного режима по кнопке «Esc» осуществляется возврат в меню «Триггеры».

### 1.2.13. Показать режим контроля

В данном режиме отображается состояние системы самоконтроля станции. Если контроль включен, то станция имеет право на перезапуск в случае, если она обнаруживает в своей работе фатальные сбои. Кроме того, если контроль включен, то станцию можно перезагрузить с КО выдав команду STOP в программе контроля и управления станцией (telclnt). Если же контроль отключен, то станция не имеет право перезапускаться самостоятельно, а также по командам с КО. В этом случае единственный способ остановить работу станции – изменить положение переключателя «Service» на передней панели станции.

Из данного режима по кнопке «Esc» осуществляется возврат в меню «Контроль».

Примечание.

Отключение контроля целесообразно в случае проведения профилактических работ, работ по смене настроек или программного обеспечения при работе станции в штатном режиме.

### 1.2.14. Включить контроль

По данной команде включается система самоконтроля станции.

Из данного режима по кнопке «Esc» осуществляется возврат в меню «Контроль».

### 1.2.15. Выключить контроль

По данной команде выключается система самоконтроля станции.

Из данного режима по кнопке «Esc» осуществляется возврат в меню «Контроль».

### 1.2.16. Новое имя станции

При выборе данного пункта меню станция предложит ввести с помощью ЖКИ новое имя. О вводе строки с ЖКИ см. 1.2.21. После ввода строки текущая конфигурация будет сохранена как конфигурация по умолчанию для старого имени станции, далее станции будет назначено новое имя и будет запущена процедура привязки к координатам.

### 1.2.17. Восстановить

В данном пункте меню будет предложено восстановить одно из ранее использовавшихся имен станции. При этом будет восстановлена и конфигурация по умолчанию для выбранного имени. Список доступных имен станции отображается в нижней строке. 
Выбор нужного имени осуществляется кнопкой «Choice». Подтверждение выбора – кнопка «Enter».

### 1.2.18. По умолчанию

При выборе данного пункта меню текущая конфигурация станции сохранится как конфигурация по умолчанию для текущего имени станции.

### 1.2.19. Текущая дата

При выборе данного пункта меню текущая конфигурация станции будет сохранена как конфигурация с именем вида ddmmyyyy, где dd – текущий день, mm – месяц, yyyy – год.

### 1.2.20. Новая конфигурация

При выборе данного пункта меню станция предложит ввести с помощью ЖКИ новое имя конфигурации. О вводе строки с ЖКИ см. п. 1.2.22. После ввода строки текущая конфигурация будет сохранена как конфигурация с введенным именем.

### 1.2.21. Восстановить конфигурацию

В данном пункте меню будет предложено восстановить одну из ранее сохраненных для текущего имени станции конфигураций. При этом будет восстановлена и конфигурация по умолчанию для выбранного имени. Список доступных конфигураций отображается в нижней строке. Выбор нужного имени конфигурации осуществляется кнопкой «Choice». Подтверждение выбора – кнопка «Enter».

### 1.2.22. Ввод строки данных при работе с меню

В режиме ввода строки данных, строка вводится посимвольно. Текущий вводимый символ – самый правый. Для изменения текущего символа необходимо использовать кнопку «Choice». Для подтверждения выбора текущего символа и перехода к вводу текущего символа – кнопку «Enter». Для отказа от ввода данного символа и перехода к редактированию предыдущего символа – кнопку «Esc». При переходе к вводу следующего символа первым отображается символ курсор (черный прямоугольник). Нажатие кнопки «Enter» в случае, когда текущим вводимым символом является курсор – означает окончание редактирования строки и ввод текущей строки запросившей ее программе. Нажатие кнопки «Esc» в случае, когда текущим является первый символ строки – означает отказ от редактирования строки и возврат признака отказа запросившей эту строку программе.

## 2. Отображение состояния и управление станцией при помощи ЖКД

В процессе работы станции в штатном режиме ЖКД может работать в одном из двух режимов: режиме отображения или режиме работы с главным меню станции. В режиме отображения на ЖКД отображается состояние одной из подсистем станции: основных(внутренних) часов, внешних часов, часов реального времени материнской платы, системы ФАПЧ (фазовой автоподстройки частоты внутреннего генератора), логических потоков данных системы. Выбор конкретного подрежима режима отображения осуществляется при помощи главного меню. В режиме главного меню помимо возможности выбора подрежима режима отображения, имеется возможность контролировать некоторые параметры состояния станции, а также выполнять некоторые команды по управлению станцией.

Сразу после старта станции на ЖКИ отображается текущее время на станции. Выводится время на основных часах станции. Т.е. на часах, по которым осуществляется вся синхронизация работы станции.

Для того чтобы перейти из режима отображения в режим работы с главным меню необходимо нажать кнопку ENTER на передней панели. Для того чтобы перейти из режима работы с главным меню в режим отображения нужно либо выполнить один из пунктов выбора режима главного меню либо нажать кнопку ESC, находясь на верхнем уровне главного меню. См. схему.

| Режим отображения Отображени времени (I) Отображени времени (E) Отображени времени (R) Отображени состояния петли ФАПЧ Отображение состояния потоков данных | ENTER ESC | Режим работы с Главным меню |
| --- | --- | --- |

Главное меню

Показать

Каналы (см. п. 2.1)

Потоки (см. п. 2.2)

Отображать

Время (I) (см. п. 2.3)

Время (E) (см. п. 2.4)

Время (R) (см. п. 2.5)Петля ФАПЧ (см. п. 2.6)

Потоки (см. п. 2.7)

Копирование (см. п. 2.17)

Команды

Показать триггеры (см. п. 2.8)

Включить триггеры (см. п. 2.9.)

Выключить триггеры (см. п. 2.10)

Включить ФАПЧ (см. п. 2.11)

Выключить ФАПЧ (см. п. 2.12)

Включить приемник (см. п. 2.13)

Выключить приемник (см. п. 2.14)

Включить контроль (см. п. 2.15)

Выключить контроль (см. п. 2.16)

Копирование

Дата начала (см. п. 2.18)

Дата окончания (см. п. 2.19)

Потоки (см. п. 2.20)

Начать (см. п. 2.21)

Рис. 2. Структура главного меню

### 2.1. Показать каналы

В данном режиме отображается состояние физических каналов станции и соответствие физических каналов логическим. ЖКИ имеет вид

Каналы
NN LLL FRQ GN

где NN – физический номер канала; LLL –логическое имя канала; FRQ – частота дискретизации для данного канала; GN – коэффициент усиления для данного канала. Если данный физический канал отключен в текущей конфигурации станции, то вместо имени канала отображается прочерк, а информация о частоте дискретизации и коэффициенте усиления не отображается.

В данном режиме можно просмотреть состояние всех каналов. Переход к следующему каналу осуществляется по нажатию кнопки «Choice». Возврат к меню «Показать» осуществляется нажатием кнопки «Esc».

Пример.

Если на станции физический канал номер 0 отключен, то на экране ЖКИ для этого канала будет отображаться следующая информация:

Канал
00 –

Если физический канал номер 10 включен, имеет логическое имя EHZ, частоту дискретизации 100 отчс./сек. И коэффициент усиления 64 (64=2**6), то для него экран будет иметь вид:

Канал
10 EHZ 100 06

### 2.2. Показать потоки

В данном режиме отображается конфигурация логических потоков данных. Для каждого потока последовательно отображается два экрана. Переход от первого экрана ко второму, а также от второго к первому экрану следующего потока осуществляется нажатием кнопки «Choice». Возврат к меню «Показать» – нажатием кнопки «Esc».

Первый экран имееет вид:

Поток N MMMMMMMMM
TP FRQ BUFS FILES

где N – номер потока (потоки нумеруются с 0); MMMMMM – логическое имя потока; 
TP – тип потока (может принимать значение P –непрерывный, TM-триггерный); FRQ – частота выборки данных для данного потока; BUFS – размер буфера в секундах; FILES – максимальный размер файла для данного потока (в секундах).

Второй экран имеет вид:

>NN(CC) CH0 CH1
CH2 CH3 CH4 CH5

где NN – номер потока, СС – число каналов в потоке, CH0….CH5 – логические имена каналов.

Пример.

Для потока номер 0, с именем E_LH, имеющем 6 каналов: ELZ, EHZ, ELN, EHN, ELE, EHE, тип потока – триггерный, частота дискретизации – 100 отсч./сек. Длина буфера – 5 сек, длина файла – 300 сек будет отображаться два экрана:

1:
Поток 0 E_LH
TM 100 5 300

2:
>00(06) ELZ EHZ
ELN EHN ELE EHE

### 2.3. Отображать время (I)

Если был выбран данный пункт меню, то ЖКД переходит в режим отображения информации. Причем отображается текущее время по основным (внутренним) часам станции.

Формат отображения времени:

Дата ДД/ММ/ГГГГ
Время ЧЧ:НН:СС

где ДД – число; ММ – номер месяца; ГГГГ – год; ЧЧ – часы; НН – минуты; СС – секунды.

### 2.4. Отображать время (E)

Если был выбран данный пункт меню, то ЖКД переходит в режим отображения информации. Причем отображается время по внешним часам.

Формат отображения времени:

Дата ДД/ММ/ГГГГ
Время(E) ЧЧ:НН:СС

где ДД – число; ММ – номер месяца; ГГГГ – год; ЧЧ – часы; НН – минуты; СС – секунды.

### 2.5. Отображать время (R)

Если был выбран данный пункт меню, то ЖКД переходит в режим отображения информации. Причем отображается время по часам реального времени материнской платы.

Формат отображения времени:

Дата ДД/ММ/ГГГГ
Время(R) ЧЧ:НН:СС

где ДД – число; ММ – номер месяца; ГГГГ – год; ЧЧ – часы; НН – минуты; СС – секунды.

### 2.6. Отображать петлю ФАПЧ

Если был выбран данный пункт меню, то ЖКД переходит в режим отображения информации. Причем отображается состояние системы автоподстройки частоты станции.

Экран ЖКД имеет вид:

Петля ФАПЧ S
ST DEL PAR

где S – символ «стрелка вверх» если система автоподстройки включена и «стрелка вниз», если система отключена; ST – статус внешних часов; DEL – рассогласование системы ФАПЧ; PAR – текущее значение управляющего параметра системы ФАПЧ.

Пример.

Если система ФАПЧ включена, статус внешних часов равен 0 (точность ведения времени внешними часами в норме), рассогласование системы ФАПЧ равно –1, управляющий параметр равен 12450, то ЖКД будет иметь вид:

Петля ФАПЧ 
00 -1 12450

причем символ «стрелка вверх» будет мигать с периодом 2 сек, что означает, что система ФАПЧ работает.

### 2.7. Отображать потоки

В этом режиме сначала высвечивается меню для выбора отображаемого потока. При этом экран имеет вид:

Отображать
Поток N

где N – номер потока.

Необходимо выбрать поток для отображения (если потоков больше одного) и нажать кнопку «Enter».

В результате ЖКД перейдет в режим отображения. И отображаться будет состояние выбранного потока. При этом экран ЖКД будет иметь вид:

NNNNNNN S CNTRFILE
CURRENTFILE CNTRBLCK

где NNNNNNN – имя потока; S – символ  («стрелка вверх»); если в настоящий момент осуществляется запись информации для данного потока на диск, и символ  («стрелка вниз»), если такой записи не осуществляется; СNTRFILE – длительность записи в текущий файл (в секундах); CURRENTFILE – имя файла, в который осуществляется запись в настоящий момент; CNTRBLCK – длительность записи в текущий блок данных (в сек).

Пример.

Если ЖКД имеет вид

E_LH  200
01610211.UK1 4

то это означает, что поток с именем E_LH в настоящее время осуществляет запись данных в файл 01610211.UK1, причем записано уже 200 сек. А в формируемый в настоящее время в оперативной памяти блок записана информация о четырех последних секундах работы.

### 2.8. Показать триггеры

По данной команде на ЖКД отображается состояние триггеров. Если триггеры в настоящий момент включены, то ЖКД имеет вид:

Триг. выключены

Если же триггеры включены, то ЖКД имеет вид:

Триг. включены

Возврат в меню «Команды» осуществляется по нажатию кнопки «Esc».

### 2.9. Включить триггеры

По данной команде включаются триггеры. На ЖКД отображается надпись:

Триг. включены

Триггеры останутся включенными не зависимо от работы системы выделения событий до тех пор, пока оператор не подаст команду выключить триггеры. Команда «выключить триггеры» может быть выдана оператором как с использованием ЖКД, так и с помощью программы «Удаленное управление станцией» (telclnt) в стационарном режиме эксплуатации.

Возврат в меню «Команды» осуществляется по нажатию кнопки «Esc».

### 2.10. Выключить триггеры

По данной команде выключаются триггеры, если они были включены командой оператором по команде «включить триггеры». На ЖКД отображается надпись:

Триг. выключены

Теперь состояние триггеров будет определяться системой выделения событий.

Возврат в меню «Команды» осуществляется по нажатию кнопки «Esc».

### 2.11. Включить ФАПЧ

По данной команде производится включение системы автоподстройки частоты. Система автоподстройки частоты осуществляет постоянную коррекцию частоты внутреннего генератора и ее привязку к синхроимпульсам внешних часов.

На ЖКД отображается надпись:

ФАПЧ включена

Возврат в меню «Команды» осуществляется по нажатию кнопки «Esc».

Примечание.

Сразу после запуска станции, если при запуске синхронизация системы производилась по внешним часам, ФАПЧ включена. В дальнейшем в случае, если статус внешних часов станет не равным нулю, (это означает, что внешние часы не могут обеспечить приемлемую точность ведения времени), петля ФАПЧ отключается. Если же статус внешних часов опять станет равным нулю, петля ФАПЧ включается. В случае если синхронизация системы при старте производилась не по внешним часам, петля ФАПЧ будет отключена. И если в процессе работы статус внешних часов станет равным нулю, станция будет перезапущена с тем, чтобы осуществить первоначальную синхронизацию по внешним часам. Петля ФАПЧ не будет включена также в случае, если по каким-либо причинам отсутствуют синхроимпульсы от внешних часов. Таким образом, если в момент выдачи команды «Включить ФАПЧ» статус внешних часов был не равен нулю, или отсутствовали синхроимпульсы от внешних часов, то петля ФАПЧ включена не будет. Включение произойдет, как только появятся синхроимпульсы и статус внешних часов станет равным нулю.

### 2.12. Выключить ФАПЧ

По данной команде производится отключение системы автоподстройки частоты.

На ЖКД отображается надпись:

ФАПЧ выключена

Возврат в меню «Команды» осуществляется по нажатию кнопки «Esc».

Примечание.

После выдачи команды «Выключить ФАПЧ» система автоподстройки частоты будет выключена до подачи команды «Включить ФАПЧ» не зависимо от статуса внешних часов и наличия синхроимпульсов.

### 2.13. Включить GPS

Выдача данной команды означает: включить систему автоподстройки частоты и включить контроль работы внешних часов.

На ЖКД отображается надпись:

GPS включен

Возврат в меню «Команды» осуществляется по нажатию кнопки «Esc».

### 2.14. Выключить GPS

Выдача данной команды означает: включить систему автоподстройки частоты и включить контроль работы внешних часов.

На ЖКД отображается надпись:

GPS выключен

Возврат в меню «Команды» осуществляется по нажатию кнопки «Esc».

Примечание.

Команды «Включить GPS» и «Выключить GPS» необходимы для организации работы станции в режиме периодического подключения внешних часов для коррекции времени. В этом случае режим работы следующий:

1) После старта системы с подключенными внешними часами, оператор должен включить режим отображения работы системы ФАПЧ. Далее он должен убедиться, что система ФАПЧ осуществила надежную привязку работы станции к внешним часам. Такое заключение можно сделать в случае, если параметр рассогласования системы ФАПЧ остается равным нулю в течении хотя бы 3 мин.

2) После этого оператор может выдать команду «Отключить GPS» и отсоединить внешние часы от станции.

3) Через некоторое время, когда возникнет необходимость в корректировке внутренних генераторов станции, оператор должен подключить внешние часы к станции и выдать команду «Включить приемник».

4) Далее, включив режим отображения работы системы ФАПЧ, он должен проконтролировать работу системы автоподстройки. Как только подстройка будет произведена, и параметр рассогласования останется равным нулю в течении 3 мин, можно производить отключение внешних часов (см. п. 2).

Примечание.

Если в момент выдачи команды «Включить приемник» внешние часы не будут подключены к системе, то система идентифицирует это как ошибку – работы внешних часов. Данная ошибка в системе считается фатальной. Станция будет перезагружена.

### 2.15. Включить контроль

По данной команде включается система контроля работы станции.

На ЖКД отображается надпись:

Контроль включен

Возврат в меню «Команды» осуществляется по нажатию кнопки «Esc».

### 2.16. Включить контроль

По данной команде отключается система контроля работы станции.

На ЖКД отображается надпись:

Контроль выключен

Возврат в меню «Команды» осуществляется по нажатию кнопки «Esc».

### 2.17. Отображать копирование

В данном режиме на ЖКИ отображается процесс копирования данных на ZIP-диск.

Экран ЖКИ имеет вид:

Копир. str
current_file

где str – поток из которого копируется текущий файл; current_file – имя текущего копируемого файла

Например:

Копир b_lh
P2181907.S01

### 2.18. Дата начала

В данном пункте меню осуществляется выбор начальной даты для копирования файлов на ZIP-диск. Первоначально устанавливается текущая дата. При помощи кнопки «Choice» ее можно уменьшать на один день. Для подтверждения выбора нужно нажать кнопку «Enter». Для отказа – кнопку «Esc».

### 2.19. Дата окончания

В данном пункте меню осуществляется выбор конечной даты для копирования файлов на ZIP-диск. Первоначально устанавливается текущая дата. При помощи кнопки «Choice» ее можно уменьшать на один день. Для подтверждения выбора нужно нажать кнопку «Enter». Для отказа – кнопку «Esc».

### 2.20. Потоки

В данном пункте меню осуществляется выбор потоков для копирования на ZIP-диск. Переход между потоками, включенными в настоящее время на станции, осуществляется кнопкой «Choice». Изменение статуса текущего отображаемого потока (включен.выключен для копирования на ZIP-диск) при помощи кнопки «Enter». Возврат в меню «Копирование» кнопкой «Esc».

### 2.21. Начать

По данной команде начинается процесс копирования файлов на ZIP-диск. При этом ЖКИ автоматически переходит в режим отображения копирования.

- Формат конфигурационных файлов

## 1. Задание параметров потоков данных

Для задания параметров потоков данных служат файлы с расширением .str в директории w:\system\streams на станции. Каждому потоку данных соответствует свой файл.

### 1.1. Формат файла задания потока

Файл состоит из строк вида:

Имя_параметра=Значение_параметра

Допустимые значения поля Имя_параметра:

STATION – задает имя станции, если в данный поток требуется записать имя, отличное от имени станции.

FREQ – исходная частота оцифровки станции.

DIVISOR – делитель, задающий частоту оцифровки выходных данных. Частота определяется по формуле частота_оцифровки_потока равна FREQ/DIVISOR.

SECINBUF – длина блока данных потока в секундах.

SECINFILE – длина файла данных в потоке.

CHANNELS – список каналов, записываемых в данный поток.

CHANNELSOUT – список имен, с которыми каналы, заданные параметром CHANNELS будут записаны в поток. По умолчанию это будут те же имена, что заданы параметром CHANNELS.

DATADIR – имя файла-описателя директории данных для записи файлов данного потока.

STEAMTYPE – тип потока. Допустимые значения PERMANENT (непрерывный поток) и TRIGGER (триггерный поток).

FILTER – имя_файла цифрового фильтра.

Примечание.

Данный параметр задается только в случае, если необходимо задать фильтр, отличающийся от фильтра по умолчанию. Если данный параметр не задан, то станция устанавливает фильтр, соответствующий частоте оцифровки потока (подавляющий зеркальные частоты).

FIRSTBYTENAME – первая буква в имени файла для непрерывных потоков (по умолчанию – буква P)

EXTENTIONFOR – имя потока, для которого данный триггерный поток является расширением. Это означает, что триггерный поток будет включаться на запись не только по срабатыванию триггера, но и в случае, если задаваемый этим параметром непрерывный поток выдаст сигнал о том, что его данные выходят за пределы шкалы.

INTTRMINV – минимально возможное значение данных, при котором считается, что данные не выходят за пределы шкалы для данного непрерывного потока.

INTRMAXV – максимально возможное значение данных, при котором считается, что данные не выходят за пределы шкалы для данного непрерывного потока.

TOFILE – флаг записи потока в файлы. Значение данного параметра может быть YES или NO. По умолчанию – YES.

TODLOOP – флаг записи потока в Diskloop (выдача данных в компьютер обработки в режиме, близком к реальному времени). Значение данного параметра может быть YES или NO. По умолчанию – YES.

PREEVENTTIME – время «предсобытия» в секундах для триггерного потока. Запись в данный триггерный поток включится до срабатывания триггера за время не менее чем за задаваемое этим параметром.

POSTEVENTTIME – время «постсобытия» в секундах для триггерного потока. Запись в данный триггерный поток выключится после срабатывания триггера по истечении времени не более, чем за задаваемое этим параметром.

Пример файла описания потока:

STATION=KRS
FREQ=200
DIVISOR=200
SECINBUF=5
SECINFILE=3600
CHANNELS=AX1,AX2,AX3,AX4
CHANNELSOUT=AY1,AY2,AY3,AY4
DATADIR=d:\system\dirs\auxfl.ini
STEAMTYPE=PERMANENT
FILTER=d:\system\fltr1.dat
FIRSTBYTENAME=Z

Данным файлом задается поток с частотой оцифровки 1 гц, длиной буфера данных 5 сек и длиной файла 3600 сек. В поток пишутся каналы AX1, AX2, AX3, AX4. При записи в поток они будут переименованы в AY1, AY2, AY3, AY4. Директория данных описывается файлом d:\system\dirs\auxfl.ini. Поток непрерывный. Данные перед записью в поток фильтруются. Фильтр задается файлом d:\system\fltr1.dat. Первая буква в имени фала – Z.

### 1.2. Формат имени файла-описателя директории данных

Файл состоит из строк вида:

Имя_параметра=Значение_параметра.

Допустимые значения поля Имя_параметра:

NAME – имя потока, записываемого в данную директорию EXT=KRS.

EXT – расширение файлов для данного потока (по умолчанию – имя станции).

OUTPUTDIR – имя директории для записи файлов данного потока.

DDATLIST – имя файла для сохранения списка файлов данных.

MAXFILES – максимально возможное число фалов в данном потоке.

MAXOCCUPIED – максимально возможный объем данных в файлах данного потока (в байтах).

MINFREE – минимальное место оставляемое свободным на диске, на котором расположена данная директория.

Параметры MAXFILES, MAXOCCUPIED, MINFREE определяют критерий для удаления самого старого файла данных из данной директории. Самый старый файл будет удаляться если выполнено одно из условий: число файлов превышает значение MAXFILES, место занимаемое файлами на диске превышает MAXOCCUPIED байт, или на диске остается свободного места меньше MINFREE байт.

Пример файла-описателя директории данных.

NAME=DATAFLOW3
EXT=KRS
OUTPUTDIR=e:\DATA\
DDATLIST=ddat
MAXFILES=2000
MAXOCCUPIED=2000000000
MINFREE=10

Данный файл задает запись файлов с расширением .KRS в директорию e:\DATA\. Список файлов хранится в файле ddat. Максимальное число файлов 2000. Они могут занимать не больше 2000000000 байт на диске, оставляя при этом не менее 1000000 байт свободными на диске.

Примечание.

Значения параметров MAXFILES, MAXOCCUPIED и MINFREE не должны превышать 2140000000.

## 2. Формат файла-описателя коэффициентов усиления

Коэффициенты усиления входных аналоговых усилителей станции задаются в файле w:\system\gain.tbl.

Файл состоит из строк вида:

Имя_Канала=Коэффициент_усиления

В качестве имени канала могут фигурировать аббревиатура BH, что означает задать данный коэффициент усиления для всех каналов BHZ, BHE, BHN

Пример файла-описателя коэффициентов усиления:

BH=2
AX1=8
AX2=5
AX3=3
AX4=1

## 3. Формат файла-описателя имен каналов

Имена каналов станции задаются в файле коэффициентов усиления входных аналоговых усилителей – w:\system\channame.

Файл состоит из строк вида:

Физический_адрес_канала=Имя_Канала

Физические адреса каналов (или их номера) начинаются с 0.

Пример файла-описателя имен каналов:

UN1=0
UN2=1
UN3=2
UN4=3
UN5=4
UN6=5
UN7=6
UN8=7
UN9=8
BLE=9
BHE=10
BLN=11
BHN=12
BLZ=13
BHZ=14
U00=15

## 4. Формат файла-описателя алгоритма выделения события

Параметры алгоритма выделения события задаются в файле w:\system\detect.

Файл состоит из строк вида:

Имя_параметра=Значение_параметра

Допустимые значения поля Имя_параметра:

NAME – имя алгоритма выделения события (в настоящей версии игнорируется).

WFU – пороговое значение сумм весов каналов, по которым отработал алгоритм выделения. Если сумма весов каналов, по которым отработал алгоритм выделения, превысит значение, задаваемое этим параметром, алгоритм считается отработавшим для всей станции.

TIME_PRE – время предсобытия;

TIME_POST – время постсобытия;

TIME_LIMIT – время жизни триггера.

Примечание.

Параметры TIME_PRE, ТIME_POST и TIME_LIMIT задаются для совместимости с предыдущими версиями SDAS. Изменять их значения не следует.

CH – описание параметров алгоритма выделения события для конкретного канала.

Значение параметра CH должно задаваться в виде:

(ИМЯ_ПАРАМЕТРА1=ЗНАЧЕНИЕ_ПАРАМЕТРА1, …..……)

Допустимые значения поля ИМЯ_ПАРАМЕТРА:

TYPE – тип алгоритма выделения события. В настоящее время допустимым значением этого поля может быть только LTASTA.

CH – имя канала. Это имя должно быт задано в файле-описателе каналов станции (w:\system\channame).

LTA – длина long-окна в сек.

STA – длина short-окна в сек.

R – пороговое значение отношения LTA/STA. Алгоритм считается сработавшим для данного канала в случае, если отношение LTA/STA для данного канала превысит значение, задаваемое этим параметром.

LT – время жизни триггера для данного канала в секундах. Значение данного параметра задает время, в течение которого алгоритм считается сработавшим для данного после того, как отношение LTA/STA станет меньше порогового значения.

W – вес данного канала (см. описание параметра WFU).

Пример файла-описателя алгоритма выделения:

NAME=FL1
WFU=5
TIME_PRE=5
TIME_POST=30
TIME_LIMIT=180
CH=(TYPE=LTASTA,CHN=BHZ,LTA=1.5,STA=0.5,R=1.8,LT=2,W=3)
CH=(TYPE=LTASTA,CHN=BHN,LTA=1.5,STA=0.5,R=1.7,LT=2,W=2)
CH=(TYPE=LTASTA,CHN=BHE,LTA=1.5,STA=0.5,R=1.6,LT=2,W=2)

## 5. Формат файла-описателя групп каналов

Группы каналов задаются в файле w:\system\groups.

Каждая группа каналов задается отдельной строкой, где имена каналов, входящие в группу перечислены через запятую.

Пример файла-описателя групп каналов:

BHZ,BHN,BHE
BLZ,BLN,BLE

## 6. Формат файла-описателя координат станции

Координаты станции задаются в файле w:\system\coords.

Файл состоит из строк вида:

Имя_параметра=Значение_параметра.

Допустимые значения поля Имя_параметра:

LAT – широта в градусах; LON – долгота в градусах; ALT – высота в метрах.

Пример файла-описателя координат:

LAT=55.1141
LON=36.5697
ALT=190.45

Примечание.

Файл-описатель координат формируется автоматически при выполнении процедуры привязки к координатам или смены имени станции.

- Формат калибровочных файлов

Для проведения калибровки сейсмических датчиков, с целью поверки их характеристик в ЦСС, предусмотрена возможность подавать на калибровочные катушки сейсмических датчиков тестовый сигнал. Тестовый сигнал генерируется встроенным 12-ти разрядным цифро-аналоговым преобразователем (ЦАП). На вход ЦАП поступают подготовленные цифровые образы тестовых сигналов. Образцы тестовых сигналов поставляются в составе ПО системы сбора. Они имеют расширение в имени файла BIN и расположены в каталогах на системном и рабочем дисках, определенных переменными окружения %PROGRAM% и %SYSTEM% соответственно. Проведение калибровки возможно с помощью программ удаленного управления станции (см. «Программное обеспечение ЦСС. Описание и инструкция по эксплуатации» и Приложение 5). С помощью этих программ возможна также загрузка пользовательских калибровочных файлов. В зависимости от версии ЦСС, калибровка может производиться как по отдельно взятым каналам, так и по группе каналов, как с использованием фильтра, так и без него.

Файл тестовых калибровочных данных представляет собой двоичный файл без заголовка, содержащий 16-ти разрядные целые беззнаковые слова. Порядок байт соответствует структуре ЭВМ типа IBM/PC. Каждое слово должно содержать 12-ти разрядный отсчет калибровочного сигнала, оцифрованного с частотой 200 отсч./сек. Старшие 4 бита данных должны быть замаскированы. Среднее значение сигнала – 0x07FF (шестнадцатеричное). Размер файла должен соответствовать длительности калибровочного сигнала и быть кратным 10 сек, но не менее 20 сек. Если длительность сигнала не кратна 10 сек, пустое место заполняется средним значением. При несоблюдении требований к длине файла результат не предсказуем.

- Формат файлов кольцевого буфера данных системы сбора

- Программа отображения состояния и управления станцией Winclnt

## 3.1. Назначение программы и требования к программному обеспечению

Программа предназначена для отображения состояния и управления станцией ЦСС версии 2.2 и выше. Общение программы со станцией осуществляется по локальной сети с помощью протокола NetBEUI, для чего организуется канал передачи – «сокет» – с именем

DAS.TEL.SRV LANA,

где DAS – наименование станции (три символа); LANA – номер сети LANA.

Общение с ЦСС ведется в режиме «запрос-ответ», при этом станция является пассивной (только отвечает на переданные запросы).

Программа позволяет отобразить текущее состояние основных процессов ЦСС, параметров настройки алгоритма выделения события, текущих установок калибровки. Кроме того, для параметров, которые возможно изменить, программа предоставляет удобный интерфейс просмотра и изменения в диалоге с оператором.

Для функционирования программы необходимы следующие условия:

– установленная на компьютере ОС Windows 95 или старше;

– наличие сетевого аппаратного и программного обеспечения, совместимого с используемым в установленной версии ЦСС;

– обязательная установка протокола NetBEUI.

Кроме того, для уверенного управления программой необходимы навыки работы оператора с ОС Windows 95 и с манипулятором «мышь».

## 3.2. Запуск программы

Программа может быть запущена с любого компьютера, входящего в ту же локальную сеть, что и станция. Данная программа присоединяется к станции по протоколу удаленного управления станцией. Поскольку по данному протоколу допускается присоединение к ЦСС одновременно только одного клиента, в один момент времени только одна копия данной программы может быть связана со станцией. Кроме того, данная программа не сможет присоединиться к станции в следующих случаях:

– если к ней уже присоединилась программа управления DOS telclnt;

– если на каком-либо компьютере в локальной сети запущена программа gate, позволяющая организовать доступ к управлению станцией по протоколу telnet с удаленного терминала и какой-либо клиент осуществил соединение со станцией, поскольку все эти программы используют протокол удаленного управления.

Формат командной строки для запуска программы:

Winclnt имя_станции,

где имя_станции – трехбуквенный код станции.

Пример:

Winclnt YA1

## 3.3. Функционирование программы

Через некоторое время после запуска, требуемое для осуществления соединения со станцией и первоначального опроса ее состояния, программа высвечивает главную диалоговую панель.

Рис. 1. Главная диалоговая панель программы winclnt

В верхней части диалоговой панели отображается имя станции, а также ее конфигурация. В приведенном выше примере имя станции TIV, частота выборки сигнала 200 гц (аппаратная частота оцифровки сигнала), в системе физически оцифровывается 16 каналов (при этом не все из них могут быть реально включены в данной конфигурации). В станции имеются две частотные группы: группа триггерных каналов с частотой выборки 200 гц и группа непрерывных каналов с частотой выборки 20 гц.

Кроме того, в главной диалоговой панели имеются четыре фрейма:

– заголовок;

– каналы;

– триггеры;

– дополнительно;

Фрейм «Заголовок» служит для отображения заголовка последнего блока данных, сформированного станцией в момент последнего нажатия кнопки «Считать» данного фрейма. В заголовке отображается следующая информация:

syncr – синхробайт в шестнадцатеричном представлении (изменяется последовательно от блока к блоку увеличиваясь на 1 от 0 до FF и далее опять 0);

headlen – длина заголовка (должна быть всегда равна 64);

Datalen – длина данных (должна быть всегда равна 6400);

nch – число оцифрованных каналов (должно быть всегда равно 16);

freq – частота оцифровки (должна быть всегда равна 200);

int – дата и время по внутренним часам станции;

rtc – дата и время по часам Real Time clock, расположенным на плате ЭВМ, входящей в состав ЦСС;

Phloop – состояние системы привязки внутреннего PPS (Pulse-per-second – односекундный импульс) системы и PPS приемника. Первая цифра – временное рассогласование (одна единица соответствует примерно 9 мкс), второй параметр – значение управляющего параметра системы слежения.

Для считывания последнего заголовка со станции служит кнопка «Считать».

Фрейм «Каналы» служит для отображения внутреннего состояния станции. При нормальном функционировании станции интереса не представляет. Информация, отображаемая им, может быть запрошена разработчиком для диагностики неисправности в случае ненормального функционирования станции. Считывание последней информации происходит при нажатии на кнопку «Считать» данного фрейма.

Фрейм «Триггеры» служит для отображения текущего состояния триггерных каналов (с частотой выборки 200 герц). Состояние «включено» означает, что данные триггерных каналов в настоящее время записываются на диск станции, а также могут передаваться внешнему абоненту по протоколу «дисковой петли». Состояние «выключено» означает, что данные триггерных каналов не записываются и не передаются. Состояние триггерных каналов контролируется алгоритмом выделения сейсмического события, функционирующим на станции. Имеется возможность принудительного включения (по кнопке «Включить») и выключения (по кнопке «Выключить») триггерных каналов. Следует, однако, иметь в виду, что в случае принудительного включения оператору следует осуществить также и принудительное выключение триггерных каналов, поскольку в случае принудительного включения алгоритм выделения теряет управление триггерными каналами.

Фрейм «Дополнительно» содержит кнопки для перехода к другим панелям программы – «Усиление», «Алгоритм», «Калибровка».

По нажатию кнопки «Усиление» осуществляется переход к панели отображения и управления параметрами усиления станции (см. п. 3.3.1).

По нажатию кнопки «Алгоритм» осуществляется переход к панели управления алгоритмом выделения сейсмического события (см. п. ).

По нажатию кнопки «Калибровка» осуществляется переход к панели управления калибровкой станции (см. п. ).

### 3.3.1. Панель управления усилением

На данной панели отображается текущее состояние усиления по различным каналам (номер канала в данном случае – это физический номер канала в системе).

Рис. 2. Панель управления усилением

При нажатии на кнопку «Следующий» можно перейти к просмотру усиления по следующему каналу, на кнопку «Предыдущий» – к предыдущему. Для каналов, выключенных или отсутствующих в системе, отображается значение усиления, равное 255.

Имеется возможность установить значение усиления для канала. Для этого следует набрать новое значение и нажать кнопку «Установить».

Замечание 1.

Следует иметь в виду, что в настоящее время плата входных усилителей производит установку усиления для группы каналов одновременно. Таким образом, установка усиления по одному из каналов приведет к изменению усиления по другому, входящему в данную группу. Информацию о составе групп можно найти в Приложении 4.

Замечание 2.

Физический смысл параметра «усиление» зависит от используемой в станции платы входных усилителей и версии ее программного обеспечения. В настоящее время это логарифм по основанию 2 от коэффициента усиления.

Замечание 3.

Следует иметь в виду, что изменение усиления следует производить только при настройке станции. Во всяком случае, данные, полученные при управлении усилением, не могут обрабатываться как имеющие какой-либо смысл сейсмические данные.

Возврат из панели управления усилением в основное диалоговое меню осуществляется по кнопке «Выход».

### 3.3.2. Панель управления алгоритмом выделения

Данная панель позволяет для всех включенных в системе каналов включить или отключить канал на обнаружение сейсмического события, а также установить параметры алгоритма выделения (LTASTA).

Рис. 10. Панель управления алгоритмом выделения сейсмического события

Для этого необходимо при помощи кнопок «Предыдущий» и «Следующий» выбрать нужный канал. Включить или отключить обнаружение по выбранному каналу можно при помощи переключателя «Включен». Значения параметров алгоритма можно задавать в соответствующих окнах. Для того чтобы данные значения стали актуальными, необходимо нажать кнопку «Установить».

Возврат из панели управления усилением в основное диалоговое меню осуществляется по кнопке «Выход».

### 3.3.3. Панель управления калибровкой

Данная панель позволяет выполнить калибровку станции по одному или нескольким каналам при помощи заранее подготовленного калибровочного файла. О формате калибровочного файла см. Приложение 6.

Рис. 3. Панель управления калибровкой

В правом верхнем углу панель содержит список «Файлы калибровки», в котором отображаются все имеющиеся в настоящий момент на станции файлы калибровки.

Рис. 4. Панель выбора файла

На приведенном выше примере на станции нет файлов калибровки, и мы должны их туда загрузить с того компьютера, на котором выполняется программа управления станцией. Для этого мы должны нажать кнопку «Добавить файл». После чего при помощи стандартной панели Windows-95 «Открытие файла» выбрать файл калибровки (см. рис. 4).

Программа скопирует файл калибровки на станцию. После чего панель управления калибровкой будет иметь следующий вид.

Рис. 5. Панель управления калибровкой (1)

Для осуществления калибровки необходимо выбрать файл из списка, при помощи соответствующих переключателей выбрать каналы, по которым необходимо осуществить калибровку, и нажать кнопку «Начать калибровку».

Рис. 6. Панель управления калибровкой (2)

Для остановки калибровки необходимо нажать кнопку «Остановить калибровку».

Выход из панели управления калибровкой осуществляется по кнопке «Выход».

Замечание.

Прежде, чем выйти из панели управления калибровкой, необходимо обязательно остановить калибровку. В противном случае калибровка будет продолжаться до тех пор, пока не будет прекращена оператором (при помощи панели управления калибровкой или любым другим способом). Данные, выдаваемые станцией во время проведения калибровки, не будут являться сейсмическими данными.

- Cлужебные программы управления станцией

## 5.1. Программа удаленного управления станцией telclnt

Программа «Удаленное управление станцией» telclnt предназначена для получения информации о работе станции, запуска/остановки калибровки, начала/окончания принудительной записи, включения/выключения системы управления автоподстройкой частоты, проверки/изменения параметров алгоритма и другого (контроль температуры, напряжения питания и т. д.).

Формат командной строки:

telclnt.exe имя_станции.TEL.SRV,

где имя_станции – трехбуквенный код станции.

### 5.1.1. Система команд удаленного управления станцией

HELP

H – выдача списка команд правления станцией. Параметров не требуется.

QUIT

Q – прекращение сеанса управления станцией. При этом автоматически разрывается связь со станцией. Параметров не требуется.

PLON – включить систему привязки внутреннего PPS станции к внешнему PPS. Параметров не требуется.

PLOFF – выключить систему привязки внутреннего PPS станции к внешнему PPS.  Параметров не требуется.

CSTARTS fname – выполнить калибровку системы в соответствие с ранее установленным режимом калибровки. В качестве входного файла данных для калибровки используется файл fname, находящийся на диске на станции. Требуется указывать полное имя файла. Как только при выполнении калибровки во входном файле будет достигнут конец файла, калибровка автоматически завершится.

Пример: CSTART d:\CALIB\c.bin

CSTARTL fname – то же, что и CSTARTS, но калибровка выполняется до тех пор, пока не будет получена команда CSTOP на остановку калибровки. При достижении конца входного файла, этот файл читается с начала.

CSTARTS fname – то же, что и CSTARTS.

CSTOP – остановить калибровку. Параметров не требуется.

Примечание:

Время реакции на эту команду примерно 5–10 сек.

GETCONFIG – получить текущую конфигурацию станции. Параметров не требуется.

STOP – остановить станцию. Станция прекращает свою работу и перезагружается.  При этом автоматически разрывается связь со станцией.

DF d – выдать информацию о наличии свободного места на диске D.

Пример: DF c – команда выдает информацию о наличии свободного места на диске С.

HDDAT [n] – выдать n последних записей таблицы размещения файлов для триггерных каналов. Если число n не указывать, то будут выданы все записи.

Пример: HDDAT 20 или HDDAT

LDDAT [n] – выдать n последних записей таблицы размещения файлов для непрерывных каналов. Если число n не указывать, то будут выданы все записи.

Пример: LDDAT 20  или LDDAT

T? – выдать текущее состояние триггерных каналов (включены на запись или выключены).  Параметров не требуется.

T+ – включить запись триггерных каналов. Параметров не требуется.

T– – выключить запись триггерных каналов. Параметров не требуется.

HDR? – отобразить заголовок последнего принятого системой блока данных. Параметров не требуется.

CH? – отобразить текущее состояние каналов обмена данными системы. Параметров не требуется.

COREDUMP fname – записать дамп памяти на диск в файл с именем fname. Требуется указывать полное имя файла.

Пример: COREDUMP d:\cdump.bin

TTMEM pbeg plen – отобразить текущее содержимое памяти начиная с адреса pbeg длины plen; pbeg и plen задаются в параграфах.

Пример: TTMEM 1000 10

TTFILE fname – отобразить содержимое файла fname. Файл отображается в шестнадцатеричном формате.

Пример: TTFILE d:\data\p130910.VR1

TTFILEASCII fname – отобразить содержимое файла fname. Файл отображается в текстовом формате.

Пример: TTFILE с:\config.sys

RESTART – осуществить перезапуск программного обеспечения станции. Параметров не требуется.

SETGAIN nchan gain – установить для канала nchan значение коэффициента усиления равным gain.

Примечание.

Следует иметь в виду, что в зависимости от реализации аппаратного обеспечения установка коэффициента усиления пол одному из каналов может приводить к автоматическому изменению коэффициентов усиления по другим каналам.

Пример: SETGAIN 1 5

GETGAIN nchan – отобразить значение коэффициента усиления для канала nchan.

Пример: GETGAIN 5

CLGETMODE – отобразить текущий режим калибровки (те тот режим, в котором будет осуществляться калибровка если будет запущена).  Параметров не требуется.

CLSETMODE mode – установить режим калибровки mode.

Допустимые значения mode: FLT ON, FLT OFF, SP, WB.

Пример: CLSETMOD FLT ON

DIR mask – отобразить содержимое директории в соответствие с маской mask.

Пример: DIR c:\*.*

DELETEFILE fname – удалить файл fname. Требуется полный идентификатор файла.

MODE n – установить режим отображения ответов станции; n=0 или n=M означает ответ обычными текстовыми строками; n=1 или n=A – строки ответа начинаются с цифрового кода.

WSTATUS – отобразить статус работы станции. Отображается время последнего старта системы, время непрерывной работы системы, статус старта системы и число рестартов. Параметров не требуется.

RESTARTS? – число рестартов системы с момента последнего старта.

ERRORS? – отображается содержимое файла системных сообщений об обнаруженных ошибках в работе системы. Параметров не требуется.

HFPNB? – отобразить длину буфера предсохранения триггерных каналов. Длина отображается в 5-секундных блоках. Параметров не требуется.

HFPNB n – установить длину буфера предсохранения триггерных каналов равным в 5-секундных блоков.

Пример: HFPNB 5

TEMP? – отобразить текущую температуру на станции. Параметров не требуется.

SUBLOW? – отобразить текущее состояние служебных каналов. Параметров не требуется.

VOLT? – отобразить текущее значение контрольных напряжений на станции. Параметров не требуется.

LTASTA? n – отобразить текущее значение параметров выделения для канала номер n. Отображаются значения LTA, STA, уровня срабатывания.

Пример: LTASTA? 5

LTASET n f – установить параметр LTA для канала n равным f.

Пример: LTASET 5 3.5

STASET n f – установить параметр STA для канала n равным f.

Пример: STASET 5 3.5

LTASTALEVELSET n f – установить уровень срабатывания алгоритма для канала n равным f.

Пример: LTASTALEVELSET 5 5.5

ALGGETSTATUS n – отобразить состояние канала n в алгоритме выделения (включен или выключен).

Пример: ALGGETSTATUS 2

ALGSETSTATUS n mode – включить (если mode=ON) или выклычить (если mode=OFF) канал с номером n в алгоритме выделения.

Пример: ALGSETSTATUS 1 ON

CHMODE fname fmode – установить аттрибуты файла fname в соответствие с 
16-ричным числом fmode.

Пример: CHMODE d:\data\tttt.dat 21

RENAMEFILE fsrc fdest – перименовать файл fsrc в fdest. Требуются полные идентификаторы файлов.

Пример: RENAMEFILE d:\data\1.dat d:\data\2.dat

COPYFILE fsrc fdest – копировать файл fsrc в fdest. Требуются полные идентификаторы файлов.

Пример: COPYFILE d:\data\1.dat d:\data\2.dat

SAVECFG fname – сохранить текущую конфигурацию станции в файл fname в формате .cfg-файла.

## 5.2. Программы копирования файлов

Для изменения конфигурации станции, настройки ее параметров, а также в некоторых других случаях может потребоваться копировать файлы с компьютера обработки на станцию и наоборот. Для этого можно использовать утилиты putfile.exe и getfile.exe.

### 5.2.1. Утилита putfile.exe

putfile.exe – это программа копирования файлов с компьютера обработки на станцию. Формат командной строки:

putfile.exe localfileId имя_станции.FIL.SRV remotefileId,

где localfileId – идентификатор файла на компьютере обработки, который необходимо скопировать на станцию;

имя_станции – трехбуквенный код станции;

remotefileId – идентификатор результирующего файла на станции (требуется указывать полный путь).

Пример:

putfile.exe d:\users\test.cfg YA1.FIL.SRV c:\tmp\t.cfg

– копировать файл d:\users\test.cfg с компьютера обработки на станцию YA1 в файл c:\tmp\t.cfg.

Примечание.

Если файл с указанным идентификатором уже существует на станции, то он замещается новым.

В случае успешного запуска программы putfile процесс копирования отображается на консоли.

### 5.2.2. Утилита getfile.exe

getfile.exe – это программа копирования файлов со станции на компьютер обработки. Формат командной строки:

getfile.exe имя_станции.FIL.SRV remotefileId localfileId,

где имя_станции – трехбуквенный код станции;

remotefileId – идентификатор файла на станции, который необходимо скопировать со станции на компьютер обработки (требуется указывать полный путь);

localfileId – идентификатор результирующего файла на компьютере обработки.

Пример:

getfile.exe YA1.FIL.SRV c:\tmp\t.cfg d:\users\tmp.cfg

– копировать файл c:\tmp\t.cfg со станции YA1 на компьютер обработки в файл d:\users\tmp.cfg.

Примечание.

Если файл с требуемым идентификатором уже существует на компьютере обработки, то он замещается новым.

В случае успешного запуска процесс копирования файла отображается на консоли.

Примечание.

Программы getfile.exe и putfile.exe являются приложениями DOS.

- Структура каталогов ПО ЦСС

Структура каталогов ПО ЦСС приведена ниже:

| C:\ ├───DOS ├───EXE ├───MSLAN ├───PROGRAM │ ├───FILTERS │ ├───LCD │ └───SCR ├───TMP +---SDASPARS +---USERS +---VER2 +---VER3 +---VER4 L---ZIP-DRV +---UTIL └───UTIL ├───ARC +---CHECKIT +---GPS +---HELP +---LCD +---LLREMOTE +---TERM90 └───TEST | └───D:\ ├───DATA ├───SYSTEM ├───TMP ├───USERS │ ├───CMOS │ └─── └───VERSIONS ├───VER_1 ├───VER_2 ├───VER_3 ├───VER_4 └───VER_5 |
| --- | --- |

Рис. Структура каталогов ПО ЦСС

Жесткий диск станции разбит на два раздела – диски C: и D:. Первый раздел всегда имеет размер 32 Мб – для обеспечения доступа к нему из любой ОС. Под диск данных D: отводится все оставшееся пространство жесткого диска.

На системном диске C: расположены ОС MS DOS V6.22 (каталог DOS), сетевые программы (каталог MSLAN), утилиты (каталог UTIL), вспомогательные программы (каталог EXE) и собственно ПО ЦСС (каталог PROGRAM). Файлы автозагрузки расположены с корневом каталоге, файлы сетевой настройки – в сетевых каталогах, файлы настройки ПО ЦСС – в каталоге C:\PROGRAM.

На диске данных расположены каталоги файлов данных (DATA), системных настроек (SYSTEM), каталог временных файлов (TMP), пользовательских файлов (USERS) и системы смены версий (VERSIONS). В каталоге системных настроек располагаются рабочие файлы подсистем сбора и копии файлов настроек ПО ЦСС. Это позволяет исключить разрушение файлов настройки системы по умолчанию, которые хранятся на системном диске в каталоге ПО ЦСС (C:\PROGRAM).

- Система смены версий ПО ЦСС

Система смены версий ПО ЦСС предназначена для проведения замены установленного ПО на СС без потери функционирования станции. Для этого создана система каталогов, описанная в Приложении 10, и ряд вспомогательных программ (см. документ 
«ПО. Описание и инструкция по эксплуатации» и Приложение 9). Здесь приводится описание конкретного примера установки ПО в виде инструкции.

## 7.1. Инструкция по установке новой версии ПО сейсмической станции

1. Убедиться в соответствии с инструкцией (при помощи программы «Контроль работы станции» и др.), что станция функционирует нормально. Если имеются какие-либо подозрительные моменты в работе станции, то дальнейшие действия по установке новой версии не проводить до выяснения обстоятельств, обязательно связавшись с разработчиком по одному из адресов:

krasilov@gsras.ru

yuri@gsras.ru

akimov@gsras.ru

dima@gsras.ru

2. Остановить на компьютере системы обработки программу «Копирование удаленной дисковой петли».

3. Убедится, что на компьютере системы обработки не запущена программа «Удаленное управление станцией» (см. инструкцию). Если она запущена, остановить ее.

4. Запустить на компьютере системы обработки программу «Командная строка (VC)». На экране ПК должно появиться две синих панели).

5. В отдельную пустую директорию на ПК системы обработки (например, D:\TMP) скопировать все файлы с данного диска (если пополнение поступило на дискете) или распаковать архив (если пополнение поступило по электронной почте). Перейти в эту отдельную директорию (т.е. сделать ее текущей). Посмотреть содержимое файла verlabel (клавиша «F3»), запомнить версию устанавливаемого ПО.

6. Запустить на выполнение командный файл callme.bat путем набора в командной строке с клавиатуры команды callme. На экран будет выведено сообщение о начале работы и необходимости дождаться ее окончания.

7. Дождаться (ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!) окончания выполнения команды (это может занять от 1 до 15 мин).

8. Осуществить перезагрузку станции (любым из описанных в Инструкции способов на станцию).

9. Через 5 мин после перезагрузки станции осуществить перезагрузку станции еще раз.

10. Запустить программу «Удаленное управление станцией». При подключении программы к станции станция извещает о версии установленного ПО. Убедиться, что на станции запущена новая версия программного обеспечения (т.е. версия программного обеспечения, сообщаемая станцией программе «Удаленное управление станцией» совпадает с указанной в файле verlabel – см. п. 6). После этого выйти из программы «Удаленное управление станцией» согласно инструкции.

11. Восстановить на компьютере системы обработки программу «Копирование удаленной дисковой петли».

12. Найти в поддиректории DISTRIB директории, упомянутой в п. 5, файл chver.log с результатами работы системы смены версии и отправить его разработчику (по электронной почте по адресам, указанным в п. 1).

13. Удалить все файлы из директории, упомянутой в п. 5.

### Пояснения к инструкции

к п. 1.

Желательно, чтобы операция по смене программного обеспечения на станции не прерывалась. Поэтому запускать программу смены версии желательно тогда, когда известно, что станция находится в заведомо рабочем состоянии. Это означает, что последний перезапуск станции производился достаточно давно (>10 мин), что не было перезапусков станции по сбою или выключению питания достаточно длительное время (>30 мин). Желательно также проконтролировать при помощи программы «Контроль работы станции», что станция выдает данные, что время на станции идет правильно, т.к. сбои в работе этих систем могут привести к перезапуску станции и прервать процесс установки версии. Необходимо также убедиться, что программа «Копирование удаленной дисковой петли» получает данные со станции. Это будет означать, что связь со станцией есть, и канал обмена данными, который используется программой обновления версии функционирует нормально.

к п. 2.

Поскольку программа смены версии пользуется тем же каналом обмена данными со станцией, что и программа «Копирование удаленной дисковой петли», одновременная работа этих двух программ на компьютере Системы Обработки невозможна.

к п. 3.

Здесь пояснения такие же, что и для п. 2.

к п. 7.

Время полной установки версии зависит от многих факторов: загруженности каналов обмена данными, загруженности компьютера Системы Обработки, записываются ли в настоящий момент высокочастотные данные (включены ли триггеры) и т.д. И поэтому это время может варьироваться в широких пределах. Смысл данного пункта в том, что лучше дождаться окончания операции, чем прерывать ее. Даже если в процессе установки версии произошел какой-либо сбой, то хуже уже не будет: ничего испортить на станции программа установки новой версии не сможет (старые версии не уничтожаются и будут актуальными в случае, если установка новой не произведена полностью).

к п. 8–9.

На станции возможны три режима перезапуска: рестарт, перезапуск программы сбора и полная перезагрузка программного обеспечения станции. Новая версия становится актуальной только после полной перезагрузки станции. Полная перезагрузка гарантированно произойдет в случае двукратной перезагрузки станции любым из описанных в документации способов.

- Подготовка ЦСС к работе в «Сервисном режиме»

## 8.1. Выключение станции

Для выключения станции необходимо:

– перевести тумблер «Service» в положение «включено» (верхнее положение);

– дождаться появления на жидкокристаллическом индикаторе надписи «Теперь станцию можно выключить»;

– перевести тумблер «Power» в положение «Выключено» (нижнее положение);

– перевести тумблер «Service» в положение «Выключено» (нижнее положение);

## 8.2. Включение станции

Для включения станции необходимо:

– перевести тумблер «Service» в положение «Выключено» (нижнее положение);

– перевести тумблер «Copy» в положение «Выключено» (нижнее положение);

– перевести тумблер «Power» в положение «Включено» (верхнее положение);

– проконтролировать процесс загрузки станции и дождаться его завершения. Признаком завершения процесса загрузки является отображение на жидкокристаллическом индикаторе текущего времени.

## 8.3. Копирование данных со станции на ZIP-диск

Для того, чтобы скопировать последние данные со станции на Zip-диск необходимо:

– перевести тумблер «Copy» в положение «Выключено» (нижнее положение);

– вставить Zip-диск в дисковод;

– дождаться завершения процесса опознавания диска дисководом (примерно 15 сек). Признаком завершения процесса опознавания диска является прекращение мигания зеленого светодиода на Zip-дисковводе;

– перевести тумблер «Copy» в положение «Включено» (верхнее положение);

– дождаться окончания процесса копирования данных. Признаком завершения копирования данных является звуковой сигнал высокого тона, подаваемый с высокой частотой повторения;

– переводить тумблер «Copy» в положение «Выключено» (нижнее положение) до тех пор, пока станция не начнет издавать звук, напоминающий милицейскую сирену. Для этого, возможно, придется несколько раз переводить тумблер «Copy» в положение «Включено», а затем в положение «Выключено»;

– вынуть Zip-диск из дисковода.

- Инструкция по созданию архивного носителя 
на CD для цифрового архива ГС РАН

- На один CD-диск записываются данные только одной станции.

- При записи на диске создается метка диска в следующем формате STAYYYYnnn, где:

STA	–	код станции,

YYYY	–	год (4 цифры),

nnn	–	порядковый номер диска

(с переходом на новый год нумерация дисков начинается с 001).

Например:	DIG2004010 (код станции – DIG («Дигорье»), год – 2004, порядковый номер диска 010)

- Информация должна записываться на диск в следующем формате:

  - В корневой каталог записываются служебные файлы:

- FORMAT.TXT – описание формата данных,

- README.TXT – файл-описатель, поясняющий структуру информации на диске (записывается последним, описание приведено ниже).

- Данные и калибровочная информация помещаются в следующие каталоги:

– Каталог RESP – для размещения калибровочной информации по станции.

В этот каталог должны записываться реальная калибровочная информация (файлы), с которой работают обработчики-интерпретаторы. Для станций, на которых установлена "Система обработки сейсмических данных WSG", файлы АЧХ берутся из подкаталога Response основного каталога WSG (по умолчанию, C:\Program Files\WSG\Response).

- Каталоги формата yyyymmdd – для записи  данных за  сутки, где

yyyy – год (4 цифры),

mm   – месяц,

dd   – день.

Например: 	для данных за 25 февраля 2004 года директория должна называться  20040225.

Пример структуры данных на диске показан на рис. 1.

Рис.1. Структура данных на диске.

- Для станций с форматом данных, отличных от общепринятых (CSS v2.8-3.0, SEED, miniSEED), по мере возможности в отдельный каталог помещать программы преобразования оригинальных форматов в один из общепринятых (для станций SDAS это каталог SDAS2CSS, поставляемый вместе со станцией на дистрибутивном диске).

- Диск должен содержать информацию за такое количество полных дней, при котором он будет заполнен не менее чем на 70 – 80%.

- Последним на диск записывается файл README.TXT, который должен содержать, как минимум, следующую информацию:

Компакт-диск содержит данные ЦСС _________(___)

с	YYYY-MM-DD hh:mm

по	YYYY-MM-DD hh:mm

Файлы размещены в каталогах YYYYMMDD посуточно, где

YYYY – год (4 цифры),

MM   – месяц в году,

DD   – день в месяце.

Каждый файл имеет название ____________, которое

расшифровывается следующим образом:

.., (см. пример ниже)

.., (см. пример ниже)

.., (см. пример ниже)

... (см. пример ниже)

Данные хранятся в оригинальном формате _____________, описание

которого приводится в файле FORMAT.TXT, расположенном в корневом

каталоге диска.

Файлы АЧХ всех каналов расположены в каталоге RESP.

Пример оформления файла README.TXT для станции KVT приведен ниже:

Компакт-диск содержит данные Кисловодской системы RSS (KVT)

с	2004.02.03 00:05

по	2004.02.06 23:51

Файлы размещены в каталогах YYYYMMDD посуточно, где

YYYY – год (4 цифры),

MM   – месяц в году,

DD   – день в месяце.

Каждый файл имеет название pDDMHHm.KVT, которое является

временем его создания системой сбора, где

P  – признак непрерывных (permanent) данных,

DD – день в месяце,

M  – месяц в 16-тиричном коде (1-9 – с января по сентябрь,

a – октябрь, b – ноябрь, c – декабрь),

HH – час,

mm – минута.

Данные хранятся в оригинальном формате SDAS v3.0, описание

которого приводится в файле FORMAT.TXT, расположенном в корневом

каталоге диска.

Файлы АЧХ всех каналов расположены в каталоге RESP.

- На диске также может присутствовать другая информация, имеющая отношение к оборудованию станции, изменению конфигурации, смене датчиков, установок, информацию об аварийных ситуациях при работе станции (период аварии и причину), приведших к потере данных и т.д. Эта информация должна быть в файле INFO_STAYYYYnnn.txt, где

STA	- 	код станции,

YYYY	-	год (4 цифры),

nnn	-	порядковый номер диска.

Каждое событие в файле должно начинаться с новой строки. Вначале располагается дата и время начала и события в формате YYYY-MM-DD HH:mm, далее через символ табуляции – краткое описание события.

- При завершении записи на диск он не должен закрываться, что позволит дописать на него дополнительную информацию в центре при необходимости. Настройки зависят от типа и версии применяемой системы записи на оптические диски, но, как правило, это флажок в диалоге записи (например, "Protect disk so it cannot be written to again" для системы Easy CD Creator v5.x), который должен оставаться ПУСТЫМ (быть сброшен).

- Все CD-диски, отправляемые в архив ГС, должны быть в индивидуальных пластиковых коробках (обычных или slim).

- В коробку с CD-диском ОБЯЗАТЕЛЬНО вкладывается этикетка следующего образца (см. ниже), распечатываема на принтере. В случае отсутствия или неисправности принтера производится заполнение бумажной этикетки коробки (вкладыша) крупными печатными буквами маркером:

STAYYYYnnn

START:    YYYY-mm-dd

STOP:       YYYY-MM-DD

COMMENT:

где STAYYYYnnn – метка диска: STA – код станции, YYYY – год, nnn – порядковый номер диска(с переходом на новый год нумерация дисков начинается с 001)

YYYY-mm-dd	- дата начала записанных на диске данных,

YYYY-MM-DD	- дата конца записанных на диске данных,

COMMENT	- комментарий, содержащий информацию об аварийных ситуациях при работе станции (период аварии и кратко причину), приведших к потере данных в промежутке между START и STOP.

Рекомендуемый размер шрифта при печати этикетки – 14-18 pt, комментария – 10-12 pt.

Пример этикетки коробки:

KVT2004010

START:    2004-02-03

STOP:       2004-02-06

COMMENT:

(2004-02-04 10:20   2004-02-04 15:25) – отключение питания

(2004-02-05 15:54   2004-02-05 17:43) – нет захвата GPS

- На самом диске (на поверхности маркером) ОБЯЗАТЕЛЬНО наносится идентификатор – метка диска в формате STAYYYYnnn (например,  KVT2004010) и метки START и STOP (см. п. 10). Рекомендуемый цвет маркера – красный.

- Отправка сформированного архивного диска должна производиться не позднее 3-х дней после его заполнения и записи файла README.TXT

- Каталоги и файлы настройки ПО СО ЦСС

Remdisk.ini

Секция [имя станции]

LiveTime – время жизни файла в днях, после которого файл автоматически удаляется;

Sleep – время, через которое remdisk проверяет содержимое удаленной петли и копирует новые файлы;

Local – имя каталога, где хранится локальная копия станционной петли;

Remote – имя каталога на станции, где находится дисковая петля;

LANA – номер сети Netbios. Для WIN 95 – 0, WIN NT – 1.

WDASS2SG.ini

Секция [WDASS2SG]

DIR – имя директории по умолчанию;

NSTA – количество станций;

STA0 – имя станции номер 0;

…

STAN – имя станции номер N.

Секция [имя станции]

DIR – каталог, в котором должны находиться файлы, подлежащие конвертированию в формат WSG.

DISKLOOP.ini

Секция [diskloop]

SIZEMB – максимальный размер дисковой петли данных для WSG, при привнесении которого старшие данные автоматически удаляются (в мегабайтах).

Секция [имя станции]

LANA – номер сети Netbios. Для WIN 95 – 0, WIN NT – 1.

- Система автоматического контроля 
и управления станцией

Система позволяет осуществлять контроль и управление работой станцией со стороны удаленного администратора. Под удаленным администратором здесь понимается квалифицированный специалист, обладающий необходимыми знаниями для управления станцией, но не имеющий возможности работать на компьютере обработки или любом другом компьютере, включенном в ту же локальную сеть, что и станция. Состав программных средств, которые могут использоваться для удаленного контроля и управления будет зависеть от возможностей обмена данными между рабочим местом удаленного администратора и компьютером обработки. При этом возможны следующие ситуации:

1) Локальная сеть, к которой подключена станция и компьютер обработки имеет выход в Internet. Рабочее место удаленного администратора также имеет выход в Internet.

2) Локальная сеть не подключена к Internet, но имеется подключение к почтовому серверу SMTP, который в свою очередь имеет возможность рассылать электронную почту по Internet. Удаленный администратор также имеет возможность получать и отправлять электронную почту.

3) Имеется возможность обмена файлами между компьютером обработки и рабочим местом удаленного администратора каким либо иным образом, чем в п. 1, 2 (любые вычислительные сети или системы электронной почты, пересылка файлов на магнитных носителях по обычной почте и т.д.).

В состав системы автоматического контроля и управления станцией входят следующие программы:

– программа автоматического выполнения команд контроля и управления 
automat.exe;

– программа периодического автоматического выполнения команд с пересылкой результатов по электронной почте ????

– программа управления станцией по протоколу telnet. ??????

– программа подключения к станции пользователей Internet через сервисный разъем.

Примечание. В данном приложении не рассматривается комплекс программ по автоматическому обновлению версий, поскольку обновление программного обеспечения поступает с подробными инструкциями по установке.

## 11.1. Программа автоматического выполнения команд контроля 
и управления automat.exe

Данная программа производит подключение к станции по протоколу удаленного управления, выдачу на станцию команд со стандартного ввода и передачу этих команд, а также ответов станции на стандартный вывод.

Формат командной строки:

automat.exe STID,

где

STID – трехбуквенный код станции.

В случае если необходимо взять команды из файла и результаты работы вывести в файл, следует перенаправить стандартный ввод и вывод программы:

automat.exe STID <nputfile >outputfile.

Пример:

Выполнить команды по управлению и контролю станции OBN, взяв их из файла obn.in и поместив результат выполнения в файл obn.out:

automat.exe OBN <obn.in >obn.out

В файл результатов будут записыватся как команды (при это строка начинается с символов Q:), так и ответы станции (строки, начинающиеся с символов A:)

Примечание.

Программа automat.exe является приложением MS-DOS.

## 11.2. Программа периодического автоматического выполнения команд 
с пересылкой результатов по электронной почте remote_c.exe

Эта программа является приложением Windows 95. Будучи запущенной, постоянно находится в памяти и выполняет работу в соответствие с содержанием файла remote_c.ini, который необходимо поместить в системную директорию Windows 95.

Формат файла remote_c.ini:

Секция [MAIL]

Параметры:

SERVER – имя компьютера, выполняющего роль SMTP-сервера;

MAILTO – адрес получателя сообщения;

MAILFROM – адрес отправителя (адрес возврата);

OURNAME – имя, под которым мы представляемся SMTP-серверу при установлении соединения;

SUBJECT – тема отправляемого сообщения.

Секция [CONNECTION]

Параметры:

OUTPUTFILE – идентификатор файла результатов (файл, содержание которого посылается по электронной почте);

BATFILE – пакетный файл, результатом выполнения которого будет файл OUTPUTFILE;

STATIONNAME – имя станции, к которой осуществляется подключение;

INPUTFILE – входной файл для BATFILE.

Секция [SCHEDULE]

Параметры:

DELTATIME – интервал времени между отправкой сообщений;

MAXTIMES – максимальное число сообщений.

Секция [INTERNALDATA]

Параметры:

NEXTTIME – внутренний параметр. После установки программы сюда необходимо записать 0.

Пример файла remote_c.ini приведен ниже:

[MAIL]
SERVER=test.gssc.rssi.ru
MAILTO=adm@test.gssc.rssi.ru
MAILFROM=seismo@gssc.rssi.ru
OURNAME=stationYA1
SUBJECT=YA1 station status _1

[CONNECTION]
OUTPUTFILE=output.txt
BATFILE=a.bat
STATIONNAME=YA1
INPUTFILE=in.txt

[SCHEDULE]
DELTATIME=3600
MAXTIMES=200

[INTERNALDATA]
NEXTTIME=898060320

## 11.3. Программа обеспечения контроля и управления станцией 
по протоколу telnet

Программа Gate.exe обеспечивает возможность контроля и управления станцией по протоколу telnet.

Формат командной строки:

Gate имя_станции,

где имя_станции – трехбуквенный код станции.

Пример: Gate YA1

Параметры запуска программа Gate.exe берет из инициализационного файла gate.ini, который должен находиться в системной директории Windows 95.

В файле gate.ini должна быть секция с именем, соответствующим имени станции. В этой секции описываются параметры запуска для конкретной станции. Например, для станции YA1 в файле gate.ini должна быть секция [YA1].

В этой секции указываются два параметра, по которым определяется – разрешено ли подключение к станции с удаленной машины. Если IP-адрес машины, с которой производится подключение, логически умноженный на маску, указанную параметром IP_MASK, совпадет с адресом, указанным в параметре IP_ALLOWED, то соединение со станцией будет установлено. В противном случае в соединении будет отказано. Третий параметр секции – IP_SERV – это номер порта TCP/IP на котором программа gate ожидает входящих соединений.

Пример файла gate.ini приведен ниже:

[YA1]
IP_ALLOWED=195.145.236.0
IP_MASK=255.255.255.0
IP_SERV=14151

[YA2]
IP_ALLOWED=0.0.0.0
IP_MASK=0.0.0.0
IP_SERV=5161

В этом файле указывается, что если программа gate загружена для станции YA1 (в командной строке указано gate YA1), то она будет ожидать входящих соединений на порту 14151 и разрешено будет подключаться только с компьютеров, IP-адрес которых имеет вид 195.145.236.X. (где X – любое). Если же программа запускается для станции YA2, то она будет ожидать соединение на порту 5161 и подключение будет разрешено со всех компьютеров.

С удаленного терминала, подключенного к программе gate, можно выдавать те же команды, что и при помощи программы telclnt (см. Приложение 9)

Примечание.

Программа gate.exe является приложением Windows 95.

## 11.4. Программа подключения к станции пользователей Internet 
через сервисный разъем

Программа com2srv.exe может быть полезна в случаях, когда требуется проведение профилактических работ с подключением к станции через сервисный разъем, но администратор не имеет возможности прибыть на место расположения станции.

Программа com2srv.exe позволяет при помощи удаленного терминала подключаться к станции в сервисном режиме через сервисный разъем. Компьютер, на котором запускается программа com2srv.exe, должен быть подключен к сервисному разъему станции через последовательный порт.

Формат командной строки:

Com2srv

Параметры работы программы задаются в файле com2srv.ini, который должен быть расположен в системной директории Windows 95.

Файл com2srv.ini состоит из двух секций [COM] и [TCP].

В секции [COM] описывается параметры подключения к сервисному разъему станции через последовательный порт. В секции [TCP] – параметры подключения удаленного пользователя по протоколу TCP/IP PORT – номер порта, на котором программа com2srv ожидает удаленного соединения. Параметры ALLOWED_ADR и ALLOWED_MASK определяют, разрешенные для подключения адреса (по той же схеме, что и программа gate).

Пример файла com2srv.ini приведен ниже:

[COM]
DEVICE=COM2
SPEED=9600
DATABITS=8
PARITY=NONE
STOPBITS=2

[TCP]
PORT=15101
ALLOWED_ADR=198.252.108.0
ALLOWED_MASK=255.255.255.0

- Файлы конфигурации потоков 
и режимов хранения данных

## . Файлы конфигурации потоков

Конфигурация потоков задается в конфигурационных файлах, находящихся в директории %SYSTEM%\streams и имеющих расширение .str. Для каждого потока должен быть свой конфигурационный файл. Имя конфигурационного файла соответствует логическому имени описываемого им потока.

Конфигурационный файл – это текстовый файл, каждая строка которого описывает один параметр. Строка имеет вид:

NAME=VALUE

где NAME – имя параметра; VALUE – значение.

Допустимы следующие значения поля NAME:

FREQ – строка задает первичную частоту дискретизации. Для станций версии 3.2 этот параметр должен быть равен 200.

DIVISOR – строка задает делитель частоты для данного потока. Если в описываемый поток должны сохраняться данные с частотой дискретизации 100 отсч./сек и первичная частота дискретизации равна 200, то значение поля DIVISOR должно быть равно 2.

SECINBUF –строка задает размер буфера данных в секундах.

SECINFILE – строка задает максимальный размер файла данных (в секундах).

CHANNELS – строке должны быть перечислены через запятую логические имена каналов, которые должны выводиться в данный поток.

DATADIR – этой строкой задается идентификатор файла, в котором задаются режимы хранения файлов данных текущего потока на жестком диске станции (файла конфигурации режимов хранения). Должен быть задан полный путь к файлу.

STREAMTYPE – задает тип потока. Может принимать значение PERMANENT и TRIGGER.

Пример конфигурационного файла:

FREQ=200
DIVISOR=2
SECINBUF=5
SECINFILE=300
CHANNELS=ELZ,ELN,ELE,EHZ,EHN,EHE
DATADIR=w:\system\dirs\ddir1.ini
STEAMTYPE=TRIGGER

## . Файлы конфигурации режимов хранения данных

В файлах конфигурации режимов хранения описываются следующие параметры потоков:

– директория, в которой будут храниться данные;

– имя файла, содержащего список файлов данных;

– расширения имен файлов;

– максимальное число хранимых файлов;

– максимальное место на диске, которое могут занимать файлы;

– минимальное свободное место на диске, на котором будут храниться файлы.

Файл конфигурации режимов хранения – это также текстовый файл, каждая строка которого описывает один параметр. Строка имеет вид:

NAME=VALUE

где NAME – имя параметра; VALUE – значение.

Допустимы следующие значения поля NAME:

OUTPUTDIR – задается директория для хранения данных;

MАXFILES – задается максимальное число файлов данных в директории;

MAXOCCUPIED – задается максимальный объем, занимаемый файлами данных на диске (в байтах);

MINFREE – задается минимально допустимый объем свободного пространства на диске (в байтах);

EXT – задается расширение имени файла (по умолчанию – это имя станции).

Все фалы конфигурации режимов хранения должны размещаться в директории %SYSTEM%\DIRS.

Пример файла конфигурации режимов хранения:

EXT=UK1
OUTPUTDIR=w:\DATA\
DDATLIST=ddat
MAXFILES=5000
MAXOCCUPIED=2000000000
MINFREE=10000000

## . Файлы расписания

Станция версии 3.1. допускает возможность выполнения команд управления 
станцией по расписанию. Расписание задается в специальном файле 
%SYSTEM%\SCED\DEFAULT.SCD

Файл расписания – это текстовый файл, состоящий из отдельных строк, каждая из которых задает время выполнения и действие, которое необходимо выполнить. Формат строки:

DD/MM/YYYY HH/NN/SS ACTION

где DD – день; MM – месяц; YYYY – год; HH – часы; NN – минуты; SS – секунды; ACTION – действие. В качестве действия допустимо задавать любую команду системы удаленного управления станцией. В качестве параметров DD, ММ, YYYY, HH, NN, SS можно задавать 
* (звездочка) – это означает «любой».

Пример 1.

Пусть в файле расписания имеется строка:

01/06/2001 23:55:35 cstarts w:\system\step.bin

Это означает, что 1 июня 2001 года в 23:55:35 необходимо запустить калибровку с файлом w:\system\step.bin.

Пример 2.

Пусть в файле расписания имеется строка:

*/*/* 20:00:00 T+

Это означает, что каждый день в 20 часов 00 мин 00 сек необходимо включить триггеры.

Пример 3.

Пусть в файле расписания имеется строка:

*/*/* 21:00:00 T-

Это означает, что каждый день в 21 час 00 мин 00 сек необходимо отключить триггеры.

Пример 4.

Пусть файл расписания состоит из 2-х строк:

*/*/* 20:00:00 T+
*/*/* 21:00:00 T-

Это означает, что станция будет на один час включать триггеры каждый день в 20:00.

Результаты выполнения команд записываются в текстовый файл 
%SYSTEM%\SCED\DEFAULT.LOG.

- Коды возврата системы сбора

exitcode: 1 – выдана команда STOP в сессии Telnet.

exitcode: 2 – ошибка ФАПЧ. Текущее значение рассогласования превысило максимально допустимое.

exitcode: 3 – рассогласование внутренних INT часов и GPS более 1 сек при включеной ФАПЧ.

exitcode: 4 – ошибка ФАПЧ. Среднее значение рассогласования превысило максимально допустимое.

exitcode: 5 – оператор изменил состояние ключа «Сервис».

exitcode: 10 – ошибка внутренних INT часов (разница в значениях для часов INT в 2-х последовательных блоках данных не равна 1 сек).

exitcode: 20 – останов часов GPS при влюченной ФАПЧ.

exitcode: 21 – ошибка GPS часов (разница в значениях для часов GPS в 2-х последовательных блоках данных не равна 1 сек).

exitcode: 101 – выдана команда STOP с клавиатуры (нажата клавиша «Esc» или Q).

exitcode: 189 – ошибка в сети (не передаются блоки, переполнена очередь).

exitcode: 555 – статус GPS стал равен 0 при старте не по GPS. Необходима пересинхронизация.

- Ресурсы ЦСС

## . Занятые ресурсы аппаратного обеспечения

| I/O |  |  | 280h |
| --- | --- | --- | --- |
|  | АЦП | Синхр. (ФАПЧ) | NE2000 |
| IRQ | 10, 11 | 12, (15) | 2 |
|  | АЦП | Синхр. (ФАПЧ) | NE2000 |
| DMA | 3(1) | 5, 6 | 7 |
|  | (clock) | АЦП | ЦАП |

1. Перемычка отключения CMOS ROM restore:

На схеме АЦП (Владивостокский вариант) расположена микросхема, предназначенная для восстановления CMOS установок для конкретной PC-платы. При включении станции эта микросхема видна в адресном пространстве C800:0000 – C800:0200 и пересекается с адресами EGA (VGA) BIOS. Поэтому при выполнении регламентных работ, связанных с установкой этих видеоадаптеров, необходимо разомкнуть перемычку рядом с этой микросхемой. После выполнения работ перемычку разомкнуть. Для видеоадаптеров CGA и MDA перемычку можно не трогать.

2. При установке новой сетевой карты необходимо убедиться в ее соответствии с NE2000 и установить следующие настройки:

I/O адрес – 280h, IRQ – 5.

3. При замене карты ввода-вывода (IDE, I/O), необходимо провести доработку (для управления петлей ФАПЧ); контакт 4 (DTR) разъема COM1 соединить с контактом 9 (RI) разъема COM2 (управление по порту 2FCh – 01h (включено), 00h – (выключено)). Необходимо обеспечить настройку карты:

FCD		disable	COM1		enable, 3F8, IRQ4

IDE		enable, primary	COM2		enable, 2F8, IRQ3

GAME		disable	PRN		LPT2, 278, IRQ7

4. Система смены версий (Владивосток).

На плате часов расположена перемычка выбора версии ПО. В замкнутом положении (порт 279h, значение 6Fh) загружается старая версия (V1.0), в разомкнутом – (порт 279h, значение 7Fh) – новая версия (V2.x – V3.x).

## . Имена NETBIOS, занятые станцией

STA.DETECT.SRV
STA.OSCYLL.SRV
STA.COMMAND.SRV
STA.STATION.SND
STA.STATION.REC
STA.FIL.SRV
STA.TEL.SRV

где STA – трех символьное название станции.

- Дополнение  к  Описанию  и  инструкции по  эксплуатации  ЦСС  SDAS

- 1. Задание параметров потоков данных

Для задания параметров потоков данных служат файлы с расширением .str в директории w:\system\streams на станции. Каждому потоку данных соответствует свой файл.

### 1.1. Формат файла задания потока

Файл состоит из строк вида:

Имя_параметра = Значение_параметра.

Допустимые значения поля Имя_параметра:

STATION – Задает имя станции, если в данный поток требуется записать имя, отличное от имени станции.

FREQ – исходная частота оцифровки станции.

DIVISOR – делитель, задающий частоту оцифровки выходных данных. Частота определяется по формуле частота_оцифровки_потока равна FREQ/DIVISOR.

SECINBUF – длина блока данных потока в секундах.

SECINFILE – длина файла данных в потоке.

CHANNELS – список каналов, записываемых в данный поток.

CHANNELSOUT – список имен, с которыми каналы, заданные параметром CHANNELS будут записаны в поток. По умолчанию это будут те же имена, что заданы параметром CHANNELS.

DATADIR – имя файла-описателя директории данных для записи файлов данного потока.

STEAMTYPE – тип потока. Допустимые значения PERMANENT (непрерывный поток) и TRIGGER (триггерный поток).

FILTER – имя_файла цифрового фильтра.

Примечание. Данный параметр задается только в случае, если необходимо задать фильтр, отличающийся от фильтра по умолчанию. Если данный параметр не задан, то станция устанавливает фильтр, соответствующий частоте оцифровки потока (подавляющий зеркальные частоты).]

FIRSTBYTENAME – первая буква в имени файла для непрерывных потоков (по умолчанию – буква P)

EXTENTIONFOR – имя потока, для которого данный триггерный поток является расширением. Это означает, что триггерный поток будет включаться на запись не только по срабатыванию триггера, но и в случае, если задаваемый этим параметром непрерывный поток выдаст сигнал о том, что его данные выходят за пределы шкалы.

INTTRMINV – минимально возможное значение данных, при котором считается, что данные не выходят за пределы шкалы для данного непрерывного потока.

INTRMAXV – максимально возможное значение данных, при котором считается, что данные не выходят за пределы шкалы для данного непрерывного потока.

TOFILE – флаг записи потока в файлы. Значение данного параметра может быть YES или NO. По умолчанию – YES.

TODLOOP – флаг записи потока в Diskloop (выдача данных в компьютер обработки в режиме, близком к реальному времени). Значение данного параметра может быть YES или NO. По умолчанию – YES.

PREEVENTTIME – время «предсобытия» в секундах для триггерного потока. Запись в данный триггерный поток включится до срабатывания триггера за время не менее чем за задаваемое этим параметром.

POSTEVENTTIME – время «постсобытия» в секундах для триггерного потока. Запись в данный триггерный поток выключится после срабатывания триггера по истечении времени не более чем за задаваемое этим параметром.

Пример файла описания потока:

STATION=KRS

FREQ=200

DIVISOR=200

SECINBUF=5

SECINFILE=3600

CHANNELS=AX1,AX2,AX3,AX4

CHANNELSOUT=AY1,AY2,AY3,AY4

DATADIR=d:\system\dirs\auxfl.ini

STEAMTYPE=PERMANENT

FILTER=d:\system\fltr1.dat

FIRSTBYTENAME=Z

Данным файл задается поток с частотой оцифровки 1 гц, длиной буфера данных 5 сек длиной файла 3600 сек. В поток пишутся каналы AX1, AX2, AX3, AX4. При записи в поток они будут переименованы в AY1, AY2, AY3, AY4. Директория данных описывается файлом d:\system\dirs\auxfl.ini. Поток непрерывный. Данные перед записью в поток фильтруются. Фильтр задается файлом d:\system\fltr1.dat. Первая буква в имени фала – Z.

- 1.2. Формат имени файла-описателя директории данных

Файл состоит из строк вида:

Имя_параметра=Значение_параметра.

Допустимые значения поля Имя_параметра:

NAME – имя потока, записываемого в данную директорию EXT=KRS.

EXT – расширение файлов для данного потока. По умолчанию – имя станции.

OUTPUTDIR – имя директории для записи файлов данного потока.

DATLIST – имя файла для сохранения списка файлов данных.

MAXFILES – максимально возможное число фалов в данном потоке.

MAXOCCUPIED – максимально возможный объем данных в файлах данного потока (в байтах).

MINFREE – минимальное место оставляемое свободным на диске, на котором расположена данная директория.

Параметры:

MAXFILES, MAXOCCUPIED, MINFREE определяют критерий для удаления самого старого файла данных из данной директории. Самый старый файл будет удаляться если выполнено одно из условий: число файлов превышает значение MAXFILES, место занимаемое файлами на диске превышает MAXOCCUPIED байт, или на диске остается свободного места меньше MINFREE байт.

Пример файла-описателя директории данных:

NAME=DATAFLOW3

EXT=KRS

OUTPUTDIR=e:\DATA\

DDATLIST=ddat

MAXFILES=2000

MAXOCCUPIED=2000000000

MINFREE=10

Данный файл задает запись файлов с расширением .KRS в директорию e:\DATA\. Список файлов хранится в файле ddat. Максимальное число файлов 2000. Они могут занимать не больше  2000000000 байт на диске, оставляя при этом не менее 1000000 байт свободными на диске.

Примечание. Значения параметров MAXFILES, MAXOCCUPIED и MINFREE не должны превышать 2140000000.

- 2. Формат файла-описателя коэффициентов усиления

Коэффициенты усиления входных аналоговых усилителей станции задаются в файле w:\system\gain.tbl.

Файл состоит из строк вида:

Имя_Канала=Коэффициент_усиления

В качестве имени канала могут фигурировать аббревиатура BH, что означает задать данный коэффициент усиления для всех каналов BHZ, BHE, BHN.

Пример файла-описателя коэффициентов усиления:

BH=2

AX1=8

AX2=5

AX3=3

AX4=1

- 3. Формат файла-описателя имен каналов

Имена каналов станции задаются в файле Коэффициенты усиления входных аналоговых усилителей станции задаются в файле w:\system\channame.

Файл состоит из строк вида:

Физический_адрес_канала=Имя_Канала

Физические адреса каналов (или их номера) начинаются с 0.

Пример файла-описателя имен каналов:

UN1=0

UN2=1

UN3=2

UN4=3

UN5=4

UN6=5

UN7=6

UN8=7

UN9=8

BLE=9

BHE=10

BLN=11

BHN=12

BLZ=13

BHZ=14

U00=15

- 4. Формат файла-описателя алгоритма выделения события

Параметры алгоритма выделения события задаются в файле w:\system\detect.

Файл состоит из строк вида:

Имя_параметра=Значение_параметра.

Допустимые значения поля Имя_параметра:

NAME – имя алгоритма выделения события (в настоящей версии игнорируется).

WFU – пороговое значение сумм весов каналов, по которым сработал алгоритм выделения. Если сумма весов каналов, по которым сработал алгоритм выделения, превысит значение, задаваемое этим параметром, алгоритм считается сработавшим для всей станции.

TIME_PRE – время предсобытия;

TIME_POST – время пост-события;

TIME_LIMIT – время жизни триггера.

Примечание. Параметры TIME_PRE, ТIME_POST и TIME_LIMIT задаются для совместимости с предыдущими версиями SDAS. Измемнять их значения не следует.

CH – описание параметров алгоритма выделения события для конкретного канала.

Значение параметра CH должно задаваться в виде:

(ИМЯ_ПАРАМЕТРА1=ЗНАЧЕНИЕ_ПАРАМЕТРА1, …..……)

Допустимые значения  поля ИМЯ_ПАРАМЕТРА:

TYPE – тип алгоритма выделения события. В настоящее время допустимым значением этого поля может быть только LTASTA.

CH – имя канала. Это имя должно быт задано в файле-описателе каналов станции (w:\system\channame).

LTA – длина Long-окна в секундах.

STA – длина short-окна в секундах

R – пороговое значение отношения LTA/STA. Алгоритм ситается сработавшим для данного канала в случае, если отношение LTA/STA для данного канала превысит значение, задаваемое этим параметром.

LT – время жизни триггера для данного канала в секундах. Значение данного параметра задает время, в течении которого алгоритм считается сработавшим для данного после того, как отношение LTA/STA станет меньше порогового значения.

W – вес данного канала (см. описание параметра WFU).

Пример файла-описателя алгоритма выделения:

NAME=FL1

WFU=5

TIME_PRE=5

TIME_POST=30

TIME_LIMIT=180

CH=(TYPE=LTASTA,CHN=BHZ,LTA=1.5,STA=0.5,R=1.8,LT=2,W=3)

CH=(TYPE=LTASTA,CHN=BHN,LTA=1.5,STA=0.5,R=1.7,LT=2,W=2)

CH=(TYPE=LTASTA,CHN=BHE,LTA=1.5,STA=0.5,R=1.6,LT=2,W=2)

- 5. Формат файла-описателя групп каналов

Группы каналов задаются в файле w:\system\groups.

Каждая группа каналов задается отдельной строкой, где имена каналов, входящие в группу перечислены через запятую.

Пример файла-описателя групп каналов:

BHZ,BHN,BHE

BLZ,BLN,BLE

- 6. Формат файла-описателя координат станции

Координаты станции задаются в файле w:\system\coords.

Файл состоит из строк вида:

Имя_параметра=Значение_параметра.

Допустимые значения поля Имя_параметра:

LAT – широта в градусах;

LON – долгота в градусах;

ALT – высота в метрах.

Пример файла-описателя координат:

LAT=55.1141;

LON=36.5697;

ALT=190.45.

Примечание. Файл-описатель координат формируется автоматически при выполнении процедуры привязки к координатам или смены имени станции.

- Инструкция  по  копированию  файлов 
на  устройство  ZIP

- 1. Для копирования данных на ZIP-диск необходимо:

Вставить ZIP-диск в дисковвод станции.

Переключатель «Copy» перевести в положение «ON» (вверх), после чего начнется копирование фалов данных на ZIP-диск. Копирование начинается с последних по времени файлов.

Далее возможны два варианта:

1) Копирование может закончится если все файлы скопированы на диск. В этом случае станция издает длинные звуки изменяющегося тона. Это означает, что переключатель «Copy» нужно перевести в положение «Off» (вниз) и извлечь ZIP-диск из дисковвода станции.

2) Копирование может временно прерваться  если на ZIP-диске отсутствует свободное место для копирования данных. В этом случае станция начинает издавать частые короткие звуки высокого тона. В этом случае для продолжения копирования необходимо извлечь заполненный диск, вставить новый, перевести переключатель «Copy» в поолжение «OFF», а затем перевести его в положение «ON». Копирование продолжится далее.

В случае, если нет необходимости в дальнейшем копировании, необходимо 3 раза перевести переключатель «Copy» в положение «OFF», а затем – в положение «ON». Каждое кроме последнего переключение в положение «ON» будет сопровождаться частым прерывиствм сигналом высокого тока. Последнее же переключение приведет к тому, что станция будет издавать длинные звуковые сигналы меняющегося тона (как и в случае полного окончания копирования). Это будет означать, что пользователь должен перевести переключатель «Copy» в положение «ON» и вынуть ZIP-диск из дисковода.

- 2. Для копирования файлов за определенный день или несколько 
подряд идущих дней, необходимо:

Создать на ZIP-диске в корневой директории файл c именем task, который должен содержать началную и конечную дату для копирования фалов с данными в формате

DD/MM/YYYY dd/mm/yyyyy

где DD и dd  – день, mm и MM – месяц, yyyy и YYYY – год.

Далее необходимо действовать как в п.1.

В этом случае на ZIP-диск будут скопированы только файлы за дни от DD/MM/YYYY до dd/mm/yyyy включительно.

- 3. Для копирования файлов за определенный день, или несколько подряд идущих дней с использованием жидкокристаллического монитора, необходимо:

Вставить ZIP-диск в дисковод станции.

Выбрать пункт меню: главное меню – копирование и далее последовательно задать дату начала копирования (пункт меню «Дата начала»), дату окончания копирования (пункт меню «Дата окончания»), и потоки для копирования (пункт меню «Потоки»).

При задании даты начала и окончания изменение производится при помощи кнопки «Choice». При этом каждое нажатие кнопки «Choice» означает переход к предыдущему дню. Нажатие кнопки «Enter» означает, что оператор принимает отображаемую на жидкокристаллическом мониторе дату. Нажатие кнопки «Esc» означает отказ. При этом сохраняется предыдущая введенная дата. Первоначально в качестве даты начала копирования и дата окончания копирования принимается текущая дата.

При задании потоков для копирования (пункт меню «Потоки»)  отображаются все активные потоки на станции и состояние (включено для копирования или выключено). Включение/выключение осуществляется кнопкой «Enter». Переход к следующему потоку кнопкой «Choice».

После того, как дата начала, дата окончания и потоки будут заданы, необходимо выбрать пункт меню «Начать». На жидкокристаллическом мониторе появится надпись «Включите Copy». Необходимо включить (перевести в верхнее положение) тумблер «Copy». Далее копирование осуществляется как в обычном режиме (см. п. 1).

- Инструкция  оператору  станции  SDAS

- 1. Выключение станции

Для выключения станции необходимо:

– перевести тумблер «Service» в положение «включено» (верхнее положение);

– дождаться появления на жидкокристаллическом индикаторе надписи «Теперь станцию можно выключить»;

– перевести тумблер «Power» в положение «выключено» (нижнее положение);

– перевести тумблер «Service» в положение «выключено» (нижнее положение).

- 2. Включение станции

Для включения станции необходимо:

– перевести тумблер «Service» в положение «выключен» (нижнее положение);

– перевести тумблер «Copy» в положение «выключен» (нижнее положение);

– перевести тумблер «Power» в положение «включено» (верхнее положение);

– проконтролировать процесс загрузки станции и дождаться его завершения. Признаком завершения процесса загрузки является отображение на жидкокристаллическом индикаторе текущего времени.

- 3. Копирование данных со станции на ZIP-диск

Для того чтобы скопировать последние данные со станции на Zip-диск необходимо:

– перевести тумблер «Copy» в положение «выключено» (нижнее положение);

– вставить Zip-диск в дисковод;

– дождаться завершения процесса опознавания диска дисководом (примерно 15 секунд). Признаком завершения процесса опознавания диска является прекращение мигания зеленого светодиода на Zip-дисководе;

– перевести тумблер «Copy» в положение «включено» (верхнее положение);

– дождаться окончания процесса копирования данных. Признаком завершения копирования данных является  звуковой сигнал высокого тона, подаваемый с высокой частотой повторения.

– переводить тумблер «Copy» в положение «выключено» (нижнее положение) до тех пор, пока станция не начнет издавать звук, напоминающий милицейскую сирену. Для этого, возможно, придется несколько раз переводить тумблер «Copy» в положение «включено», а затем в положение «выключено»;

– вынуть Zip-диск из дисковода.

- Инструкция  администратору  станции  SDAS

- 1. Запуск станции в сервисном режиме

Для запуска станции в сервисном режиме необходимо:

– перевести тумблер «Service» в положение «включено» (верхнее положение);

– если станция выключена, то включить станцию, переведя тумблер «Power» в положение «включено» (верхнее положение). Если станция включена и работала в режиме сбора данных, то дождаться, пока на жидкокристаллическом индикаторе появится надпись «Теперь станцию можно выключить», нажать кнопку «Reset»;

– дождаться пока на жидкокристаллическом индикаторе появится надпись «Ждем 10 секунд…» и нажать кнопку «Enter».

В результате станция перейдет в сервисный режим работы, на жидкокристаллическом мониторе появится  меню сервисного режима работы.

- 2. Работа с меню сервисного режима

Работа с меню сервисного режима аналогична работе с меню режима сбора данных.

В первой строке жидкокристаллического индикатора отображается заголовок текущего уровня меню, а во второй – строка выбора пункта подменю. Циклическое перемещение по списку доступных пунктов осуществляется при помощи кнопки «Choice». Переход к выбранному пункту подменю осуществляется кнопкой «Enter». Возврат на предыдущий уровень меню – кнопкой «Esc».

- 3. Ввод строки данных при работе с меню

В режиме ввода строки данных, строка вводится посимвольно. Текущий вводимый символ – самый правый. Для изменения текущего символа необходимо использовать кнопку «Choice». Для подтверждения выбора текущего символа и перехода к вводу текущего символа – кнопку «Enter». Для отказа от ввода данного символа и перехода к редактированию предыдущего символа – кнопку «Esc». При переходе к вводу следующего символа первым отображается символ курсор (черный прямоугольник). Нажатие кнопки 
«Enter» в случае, когда текущим вводимым символом является курсор означает окончание редактирования строки и ввод текущей строки запросившей ее программе. Нажатие кнопки «Esc» в случае, когда текущим является первый символ строки означает отказ от редактирования строки и возврат признака отказа запросившей эту строку программе.

- 4. Изменение имени станции

Процедура изменения имени должна быть проведена при установке станции или перенесении станции на новое место, если при этом необходимо изменить имя станции. Если при установке станции необходимо сохранить старое имя, то достаточно провести процедуру привязки станции к координатам (см. п. 5).  Процедура изменения имени автоматически производит привязку станции к координатам.

Для  изменения имени станции в случае, если будет задаваться новое имя, необходимо запустить станцию в сервисном режиме (см. п. 1), и далее выбрать пункт меню:

Меню – Конфигурации – Изменить имя – Новое имя станции

Далее необходимо ввести новое имя (ввод строки данных см. в п.3).

В случае, если новое имя введено, станция будет переименована и будут сформированы соответствующие конфигурационные файлы. После этого станция автоматически переходит в режим привязки к координатам (см. п. 5). В случае, если процедура привязки к координатам завершится успешно, и оператор подтвердит принятие новых координат, они будут записаны в конфигурационные файлы. В противном случае будут сохранены старые значения координат.

- 5. Привязка к координатам

Процедура привязки станции к координатам должна быть проведена при переносе станции на новое место в случае, если при этом нет необходимости в изменении имени станции. Также необходимо провести процедуру привязки в случае, если при изменении имени станции процедура привязки к координатам (которая в этом случае запускается автоматически) закончится неудачей по каким либо причинам, либо будет прервана оператором.

Для проведения привязки к координатам необходимо запустить станцию в сервисном режиме (см. п. 1), и далее выбрать пункт меню:

Меню – Координаты  – Привязаться

После этого станция покажет текущие значения параметров привязки к координатам (режим определения координат и число измерений). Демонстрация параметров привязки будет сопровождаться звуковым сигналом. После этого станция перейдет в режим определения координат. На экране будет отображаться номер текущего измерения. Процесс проведения измерений  может занять около получаса (для 100 измерений). Однако в зависимости от положения приемной антенны и текущей конфигурации спутников этот процесс может занять и более длительное время. В любой момент оператор может прервать процедуру привязки к координатам нажав кнопку «Reset». При этом станция перезагрузится.

В случае, если определение координат завершится успешно, станция перейдет к отображению меню с двумя вариантами выбора: «Показать» и «Принять». Выбор пункта «Показать»   позволяет просмотреть полученные координаты, а выбор пункта «Принять» позволяет записать полученные координаты в конфигурационные файлы. В случае, если по каким-либо причинам полученные координаты не устраивают, необходимо просто выйти из меню Координаты нажатием кнопки «Esc».

- 6. Установка часов реального времени

Установка часов реального времени на станции может потребоваться, если предполагается эксплуатировать станцию без приемника GPS. Если станция работает с приемником GPS, то часы реального времени на станции постоянно корректируются по показаниям приемника GPS (в случае, если приемник выдает точное время).

Для проверки часов необходимо запустить станцию в сервисном режиме (см п 1), и далее выбрать пункт меню :

Меню – Время – Показать

Если есть необходимость в установку часов, необходимо выбрать пункт меню

Меню – Время – Установить

Станция перейдет в режим установки часов реального времени. Жидкокристаллический экран будет иметь вид:

ESC  dd/mm/yyyy
ENT  hh:nn:ss

где  dd – день; mm –месяц; yyyy – год; hh – часы; nn – минуты; ss – секунды.

Одно из полей является текущим. Текущее поле мигает с частотой 1 раз в секунду. Изменение текущего поля осуществляется кнопкой «Choice». Редактирование текущего поля – клавишами «Esc» (уменьшение на 1) и «Enter» (увеличение на 1). Нажатие кнопки «Esc» в случае, когда текущим  является поле «Esc», означает отказ от установки часов и возврат к предыдущему пункту меню. Нажатие кнопки «Enter» в случае, когда текущим является поле ENT, означает установку часов реального времени согласно текущим отображаемым на жидкокристаллическом индикаторе данным и возврат к предыдущему пункту меню. При этом установка часов происходит точно по отпусканию кнопки «Enter».

- 7. Установка режимов работы станции

Администратор может установить режим работы станции с отключенным самоконтролем и с постоянно включенными триггерами.

Режим с отключенным самоконтролем означает, что станция не будет осуществлять контроль своей работы и перезагружаться при возникновении ошибочных ситуаций. Это означает, что контроль за работой станции должен быть возложен на администратора станции.

Для отключения самоконтроля необходимо запустить станцию в сервисном режиме (см. п. 1), и далее выбрать пункт меню:

Меню – Установки – Контроль – Выключить

А для включения самоконтроля необходимо выбрать пункт меню:

Меню – Установки – Контроль – Включить

Режим работы с постоянно включенными триггерами означает, что все триггерные потоки на станции будут писаться в непрерывном режиме.

Для задания режима с постоянно включенными триггерами необходимо запустить станцию в сервисном режиме (см. п. 1), и далее выбрать пункт меню:

Меню – Установки – Триггеры – Включить

А для отключения этого режима:

Меню – Установки – Триггеры – Выключить

- 8. Проверка и управление приемником GPS

Необходимость в проверке приемника GPS может возникнуть, если длительное время статус приемника не равен нулю и отсутствует импульс «1 сек».

Примечание. Некоторые типы приемников могут выдавать импульс «1 сек» даже в случае, когда статус приемника не равен нулю.

Для проверки приемника GPS необходимо запустить станцию в сервисном режиме (см. п. 1), и далее выбрать пункт меню:

Меню – Работа с GPS

Далее необходимо проконтролировать:

1) Наличие связи с приемником. Пункт меню:

Меню – Работа с GPS –  Проверка связи

При этом во второй строке жидкокристаллического индикатора отображается информация о количестве принятых от приемника байт (поле «бт») и о количестве принятых пакетов (поле «пкт»). Значения обоих этих полей должно изменяться. Если это не так, то это говорит либо о повреждении кабеля, идущего от станции к приемнику, либо о неисправностях в приемнике или станции.

2) Статус GPS. Пункт меню.

Меню – Работа с GPS –  Статус

В этом режиме можно проконтролировать статус и слово дополнительного статуса приемника. Переход между этими полями осуществляется кнопкой «Choice».

При просмотре слова дополнительного статуса приемника следует обратить внимание на отсутствие аббревиатуры АНТ в строке расшифровки.

Наличие аббревиатуры АНТ означает обрыв антенного кабеля или неисправность антенны.

3) Текущее время. Пункт меню:

Меню – Работа с GPS –  Время

На жидкокристаллическом индикаторе отображается текущее время, получаемое от приемника. Если при этом от приемника приходит импульс «1 сек», то в правом нижнем углу отображается мигающий символ ‘*’.

Примечание. В данном режиме показания часов на жидкокристаллическом индикаторе не обязательно будут обновляться раз в секунду.

4) Текущие координаты. Пункт меню:

Меню – Работа с GPS –  Координаты

На жидкокристаллическом индикаторе отображаются текущие координаты, передаваемые приемником. Отображаются широта – Lat, долгота – Lon и высота над уровнем моря – Alt. Циклический переход между данными полями осуществляется кнопкой «Choice».

5) Спутники, от которых приемник получает сигнал. Пункт меню:

Меню – Работа с GPS –  Спутники

Для каждого из спутников отображается его номер и уровень сигнала в децибелах.

Циклический переход между полями, соответствующими разным спутникам, осуществляется кнопкой «Choice».

6) Управление работой приемника GPS. Пункт меню:

Меню – Работа с GPS –  Управление

Позволяет осуществить «мягкий» и «жесткий» сброс приемника GPS.

«Мягкий» сброс означает перезапуск процессора приемника без изменения параметров, хранящихся в энергонезависимой памяти приемника. «Жесткий» сброс – это перезапуск процессора со сбросом всех параметров, хранящихся в энергонезависимой памяти.

Необходимость в осуществлении сброса приемника может возникнуть, если приемник долгое время без видимых причин не может выйти на нормальный режим работы. Следует иметь в виду, что выход приемника на нормальный режим работы после осуществления «жесткого сброса» может занять длительное время (до часа).

Для осуществления «мягкого» сброса необходимо выбрать пункт меню

Меню – Работа с GPS –  Управление – Мягкий сброс

Для осуществления «жесткого» сброса необходимо выбрать пункт меню

Меню – Работа с GPS –  Управление – Жесткий сброс

7) Управление режимами работы приемника GPS.

Приемник GPS может работать в одном из 4-х режимов:

– автоматическом – в данном режиме определяются  широта, долгота и высота над уровнем моря в случае, если приемник получает сигнал минимум с 4-х спутников. Если же спутников только 3, то приемник определяет только широту и долготу. В случае, если спутников меньше 3-х, приемник не определяет ни координаты ни время.

– ручной 3D-режим – приемник определяет координаты и время только если он получает сигнал с 4-х спутников.

– ручной 2D-режим – приемник определяет только широту, долготу и время. Должно быть доступно не менее 3-х спутников

– ручной 0D-режим – приемник определяет только время. Время будет правильным только в случае, если в приемнике записаны правильные координаты.

Отображение текущего режима работы, а также установка требуемого режима может быть осуществлена в меню

Меню – Работа с GPS –  Управление – Режимы работы

Ручную установку режимов работы желательно проводить по согласованию с разработчиками станции.

- 9. Настройка параметров работы станции

Параметры работы станции задаются в соответствующих конфигурационных файлах (см. Приложение 1). Для изменения каких либо параметров необходимо скопировать соответствующий конфигурационный файл на компьютер обработки, отредактировать его и скопировать на станцию.

Копирование файлов со станции и на станцию возможно в 4-х режимах работы станции. В режиме сбора данных, в сервисном режиме в подрежиме работы FSERV, в сервисном режиме в подрежиме работы LLREMOTE (LPT2) и в сервисном режиме в подрежиме работы LLREMOTE (COM1)

- 9.1. Копирование файлов со станции и на станцию в режиме сбора данных

Для копирования файла со станции на компьютер, находящийся в одной локальной  сети со станцией (соединенный Ethernet-кабелем), можно воспользоваться программой getfile. Формат командной строки:

Getfile код_станции.FIL.SRV id_src    id_dest    LANA

где    id_src    –  идентификатор файла источника на станции;

id_dest  –  идентификатор файла приемника на компьютере;

LANA – номер сети Netbios (Значение этого параметра такое же, как и для программ remdisk и diskloop. Для получения значения этого параметра для конкретного компьютера служит утилита dasslana.exe).

Пример:

Getfile S30.FIL.SRV w:\system\channame channame 1

Данная командная строка может быть применена для копирования фала w:\system\channame со станции S30 в файл с именем channame, находящийся в текущей директории.

Для копирования файла с компьютера на станцию можно воспользоваться утилитой putfile. Формат командной строки:

Putfile id_src код_станции.FIL.SR  id_dest LANA

где    id_src    –  идентификатор файла источника на компьютере,

id_dest  –  идентификатор файла приемника на станции.,

LANA – номер сети Netbios.

Пример:

Putfile channame S30.FIL.SRV w:\system\channame 1

Данная командная строка может быть применена для копирования фала с именем channame, находящегося в текущей директории в фалй w:\system\channame на станции S30.

Примечание. Перед тем, как воспользоваться утилитами getfile и putfile, необходимо остановить работу программы remdisk, если она запущена на каком-либо компьютере в локальной сети.

- 9.2. Копирование файлов со станции и на станцию в сервисном режиме 
(подрежим FSERV)

Для запуска станции в сервисном режиме (подрежим FSERV) необходимо запустить станцию в сервисном режиме (см. п. 1), и далее выбрать пункт меню:

Меню – Режимы работы – FSERV

Копирование файлов со станции и на станцию в этом режиме осуществляется также, как и в режиме сбора данных, т.е. с помощью утилит getfile и putfile (см. п. 10а).

- 9.3. Копирование файлов со станции и на станцию в сервисном режиме 
в подрежиме LLREMOTE (LPT2)

Для запуска станции в сервисном режиме (подрежим LLREMOTE (LPT2)) необходимо запустить станцию в сервисном режиме (см. п. 1), и далее выбрать пункт меню:

Меню – Режимы работы – LLREMOTE(LPT2)

Станция должна быть при этом соединена с компьютером при помощи кабеля 
LapLink, присоединенного на станции к разъему LPT2, а на компьютере к свободному разъему LPT. Соединение необходимо проводить согласно «Инструкции по эксплуатации станции», т.е. обязательно при выключенном питании станции и компьютера. При этом до того, как выполнить соединение, необходимо проверить при помощи тестера напряжение между станцией и компьютером во включенном состоянии. Проверка должна быть проведена,  как по постоянному, так и по переменному напряжениям.

После того, как станция переведена в режим LLREMOTE (LPT2), необходимо запустить программу llremote на компьютере. Для получения информации о формате строки вызова программы llremote достаточно набрать команду

llremote /?

После того, как компьютер и станция установят связь по протоколу llremote, они подадут звуковой сигнал. После этого на компьютере будут доступны диски станции, что даст возможность осуществлять копирование файлов стандартными средствами DOS.

- 9.4. Копирование файлов со станции и на станцию в сервисном режиме 
в подрежиме LLREMOTE (LPT2)

Для запуска станции в сервисном режиме (подрежим LLREMOTE (COM1)) необходимо запустить станцию в сервисном режиме (см. п. 1), и далее выбрать пункт меню:

Меню – Режимы работы – LLREMOTE (COM1)

Станция должна быть при этом соединена с компьютером нуль-модемным кабелем, присоединенным на станции к разъему COM1, а на компьютере к свободному разъему COM. Соединение необходимо проводить согласно «Инструкции по эксплуатации станции», т.е. обязательно при выключенном питании станции и компьютера. При этом до того, как выполнить соединение, необходимо проверить при помощи тестера напряжение между станцией и компьютером во включенном состоянии. Проверка должна быть проведена  как по постоянному, так и по переменному напряжениям.

После того, как станция переведена в режим LLREMOTE (COM1) необходимо запустить программу llremote на компьютере. Для получения информации о формате строки вызова программы llremote достаточно набрать команду

llremote /?

После того, как компьютер и станция установят связь по протоколу llremote, они подадут звуковой сигнал. После этого на компьютере будут доступны диски станции, что даст возможность осуществлять копирование файлов стандартными средствами DOS.

- 10. Администрирование станции

Меню – Администрирование.

Данное меню служит для удаленного администрирования автономно работающих станций. Работу с данным пунктом меню можно осуществлять только по согласованию с разработчиками станции.

Цифровые данные, собираемые системой сбора, накапливаются в файловом кольцевом буфере. Он представляет собой множество файлов, имеющих одинаковые признаки для одного из потоков – непрерывного (PERMANENT) и триггерного (TRIGGER). Для непрерывного потока данных файлы имеют название следующей структуры:

PddMhhmm.%SDAS%,

где

P – признак непрерывных (Permanent) данных;

dd – день начала регистрации (от начала месяца);

M – месяц начала регистрации (в шестнадцатиричном (hexadecimal) коде);

hh – час начала регистрации;

mm – минуты начала регистрации;

%SDAS% – трехбуквенное название станции (международный код).

Для триггерного потока данных файлы кольцевого буфера имеют название следующей структуры:

ddMhhmms.%SDAS%, где

dd – день начала регистрации (от начала месяца),

M – месяц начала регистрации (в шестнадцатиричном (hexadecimal) коде),

hh – час начала регистрации,

mm – минуты начала регистрации,

s – десятки секунд начала регистрации,

%SDAS% – трехбуквенное название станции (международный код).

С января по сентябрь месяц задается обычной цифрой (от 1 до 9), а для остальных месяцев обозначение следующее:

октябрь – a;

ноябрь – b;

декабрь – c.

Структура названий файлов кольцевого буфера как для непрерывных, так и для триггерных потоков приведена также в документе «Программное Обеспечение ЦСС. Описание и инструкция по эксплуатации» (см. п. 1.5).

Количество файлов зависит от текущей конфигурации аппаратно-программных средств и предустановленно в системе. По мере заполнения дискового пространства наиболее старые файлы автоматически удаляются. Размер файлов определяется значением параметра FILE_SIZE_SEC, описываемого в конфигурационном файле в секции [STREAM] (см. Приложение 4), но может отличаться от него (в сторону уменьшения) по причине работы алгоритма выделения или перезагрузок станции.

Формат файлов и для непрерывного, и для триггерного потоков данных одинаков.

Файл данных состоит из текстового заголовка, двоичного заголовка и области данных:

----------------------------------------------------------------------

| Текстовый заголовок   | Двоичный заголовок | Область данных       ->

| НЕАDER_SIZE=3072 байт |<-1025 байт->|      |                      ->

|<-------OFFSET_TO_DATA=4608 байт----------->|                      ->

----------------------------------------------------------------------

Рис. 11. Структура файла данных

В соответствии с конфигурационным файлом вначале файла данных идет основной заголовок, размер которого задается параметром OFFSET_TO_DATA в секции [HEADER]. Далее следует область данных, содержащая последовательные записи мультиплексированных по-канально 16-ти разрядных отсчетов входного сигнала.

## .	Текстовый заголовок

Текстовый фрагмент предназначен для обеспечения наглядного доступа к параметрам системы сбора с помощью текстовых средств просмотра. Кроме того, он позволяет организовать считывание параметров ЦСС с помощью стандартных средств, так как оформлен в правилах конфигурационных файлов системы Windows. Текстовый заголовок состоит из двух фрагментов – фиксированного и изменяемого. Создание текстового заголовка происходит в 2 этапа:

1) запись фиксированного фрагмента и запись пустого буфера для изменяемого фрагмента текстового заголовка при открытии нового файла кольцевого буфера;

2) коррекция фиксированного фрагмента и запись изменяемого фрагмента текстового заголовка при закрытии файла кольцевого буфера.

Фиксированный фрагмент полностью идентичен текстовому конфигурационному файлу %SDAS%.INI, где %SDAS% – трехбуквенный код названия станции. Он подробно описан в Приложении 4. Следует учесть, что изменяемые значения параметров в фиксированный фрагмент будут записаны те, которые были установлены в системе сбора с помощью программ удаленного управления на момент последней коррекции текстового заголовка.

Изменяемый фрагмент текстового заголовка зависит от типа потока данных.

### Изменяемый фрагмент текстового заголовка непрерывного потока данных

Для непрерывного потока выходных данных формат изменяемой части приведен ниже. В нем определены две секции, описывающие данный выходной файл – [FILE] и [BINARY HEADER].

[FILE]

STREAM=2

DATA_TYPE=UINT

DATA_SEC=3600

DATE_INT=18-08-1998

TIME_INT=17:19:10.00

DATE_DOS=18-08-1998

TIME_DOS=17:19:10

DATE_EXT=18-08-1998

TIME_EXT=17:19:09

FILE_TYPE=PERMANENT

...

[BINARY HEADER]

Рис. 12. Формат изменяемой части текстового заголовка непрерывного потока данных

Первая секция [FILE] описывает тип потока, данные которого составляют файл, и значения всех систем ведения времени, соответствующих первому отсчету данных. Значения параметров секции, не относящихся ко времени, приведены ниже.

STREAM – определяет, что данный файл принадлежит непрерывному (PERMANENT) потоку, описанному в секции [STREAM] с соответствующим номером (2).

DATA_TYPE – задает тип данных, помещаемых в файл. Для текущей версии ЦСС это значение фиксировано (UINT) и определяет, что данные представляют собой 16-ти разрядные беззнаковые целые слова в соответствии со стандартом для ЭВМ типа IBM/PC.

DATA_SEC – определяет реальный размер записанных в этот файл данных в секундах. На момент открытия файла значение этого параметра равно 0 и корректируется по мере реальной записи данных в файл. В штатном режиме это значение должно совпадать со значением параметра FILE_SIZE_SEC, описываемого в секции [STREAM], но может отличаться от него (в сторону уменьшения) по причине перезагрузок станции.

FILE_TYPE – значение этого параметра всегда определено как PERMANENT и включено для удобства работы программы-конвертора.

Вторая секция [BINARY HEADER] предваряет собой начало двоичного заголовка. Сразу за строкой, описывающей эту секцию (включая символы перевода строки и возврата каретки \n и \r), начинаются данные двоичного заголовка.

### Изменяемый фрагмент текстового заголовка триггерного потока данных

Для триггерного потока выходных данных формат изменяемой части также содержит секции [FILE] и [BINARY HEADER]. Параметр STREAM определяет, что данный файл принадлежит непрерывному (FILE_TYPE=TRIGGER) потоку, описанному в секции [STREAM] с соответствующим номером (1). Остальные параметры аналогичны описанным в п. Приложение 3. Кроме того, секция [FILE] содержит дополнительные параметры (см. ):

FILE_OPEN – параметр описывает режим открытия файла. В текущей версии ПО ЦСС предопределены следующие типы открытия файла:

- USER_PRESS – по команде оператора,

- TIME_PRESET_BEGIN –  по наступлению времени начала работы одного из расписаний,

- LTA_STA – по срабатыванию алгоритма обнаружения событий,

- EMPTY – режим открытия не определен (установлен по умолчанию).

[FILE]

STREAM=1

DATA_TYPE=UINT

DATA_SEC=85

DATE_INT=08-06-1998

TIME_INT=21:58:32.00

DATE_DOS=08-06-1998

TIME_DOS=21:58:32

DATE_EXT=08-06-1998

TIME_EXT=21:58:31

FILE_TYPE=TRIGGER

FILE_OPEN=LTA/STA

FILE_CLOSE=EVENT END

[EVENT]

N_TRIG=3

CH#=3,5,7

DATE_CH3=08-06-1998

TIME_CH3=21:56:33.00

DATE_CH5=08-06-1998

TIME_CH5=21:58:56.18

DATE_CH7=08-06-1998

TIME_CH7=21:58:56.00

...

[BINARY HEADER]

Рис. 13. Формат изменяемой части текстового заголовка триггерного потока данных

FILE_CLOSE – определяет режим закрытия файла. Определены следующие значения параметра:

USER_PRESS – по команде оператора,

TIME_PRESET_END – по наступлению времени окончания работы расписания,

LONG FILE SIZE – по превышению размера выходного файла установленного размера (определяется значением параметра FILE_SIZE_SEC, описываемого в конфигурационном файле в секции [STREAM]),

EVENT END – по окончанию события (работа алгоритма обнаружения),

EMPTY – режим закрытия не определен (установлен по умолчанию).

При открытии файла значения параметров FILE_OPEN и FILE_CLOSE устанавливаются равным значениям по умолчанию, а коррекция их производится в момент закрытия файла.

В изменяемой части текстового заголовка триггерного потока данных присутствует секция [EVENT], дающая описание времени начала процесса, повлекшего за собой открытие файла. Параметры секции приведены ниже.

N_TRIG	 – определяет количество обнаружений событий по отдельным каналам, при котором алгоритм обнаружения установил флаг обнаружения события.

CH# – задает перечень каналов, которые участвовали в работе алгоритма обнаружения. Количество каналов должно быть равным значению, определяемому параметром N_TRIG.

DATE_CHn – определяет дату обнаружения события по каналу n.

TIME_CHn – определяет время обнаружения события по каналу n.

Пустые поля между последней значимой строкой текстового заголовка и названием секции [BINARY HEADER] заполняются пробелами так, чтобы сразу за строкой, описывающей эту секцию (включая символы перевода строки и возврата каретки \n и \r), начинались данные двоичного заголовка.

## .	Двоичный заголовок

Для удобства работы программ-конверторов на ЭВМ, совместимых с IBM/PC, в основной заголовок файлов кольцевого буфера включен двоичный заголовок, расположенный от начала файла по смещению, определяемому параметром НЕАDER_SIZE в секции [HEADER] (см. ). Двоичный заголовок полностью идентичен конфигурационному файлу %SDAS%.CFG, где %SDAS% – трехбуквенный код названия станции. Он представляет собой двоичную структуру параметров, описанную подробно в Приложении 4. Размер структуры фиксирован и составляет 1025 байт. Размер двоичного заголовка составляет (OFFSET_TO_DATA-НЕАDER_SIZE) байт. Оставшиеся поля до этого значения заполняются значением 0х0 (шестнадцатеричное).

## .	Область данных

Область данных состоит из блоков данных (см. ). Размер блока данных зависит от типа потока: количества включенных в него каналов, задаваемого параметром N_CH, их частот дискретизации (параметр FREQ в секции [GROUP]) и размера одной записи, задаваемой параметром REC_SIZE_SEC.

--------------------------------------------------------------------

| Блок данных | Блок данных | Блок данных |   . . .   | Блок данных |

--------------------------------------------------------------------

Рис. 14. Структура области данных

Блок данных состоит из локального заголовка и нескольких фрагментов данных, количество которых определено параметром N_CH в секции [STREAM]. Каждый из фрагментов данных относится к одному из сейсмических каналов, входящих в поток (см. ).

--------------------------------------------------------------------------

| Локальный | Фрагмент данных | Фрагмент данных |       | Фрагмент данных|

| заголовок | для 1-го канала | для 2-го канала |       | для N-го канала|

--------------------------------------------------------------------------

| hd.hdsz=  |<- REC_SIZE_SEC->|<- REC_SIZE_SEC->| . . . |<-REC_SIZE_SEC->|

| HEADREC=  |<--* FREQ слов-->|<--* FREQ слов-->|       |<--*FREQ слов-->|

| 256 байт  |<------------------------hd.offs байт---------------------->|

--------------------------------------------------------------------------

Рис. 15. Структура блока данных

Длина локального заголовка фиксирована и имеет размер 256 байт. Длина фрагментов данных одинакова в пределах файла и может быть определена из текстового или двоичного заголовка (она равна REC_SIZE_SEC*FREQ целых беззнаковых слов). Число фрагментов данных одинаково в пределах файла и также может быть определено из текстового или двоичного заголовка (параметр N_CH в соответствующей секции [STREAM]).

Формат локального заголовка приведен в формате файлов-описателей языка Си (h-файлов). Фрагмент текста файла приведен ниже (см. ).

Метка начала локального заголовка позволяет идентифицировать начало заголовка. Следующий блок данных расположен по смещению 256+ hd.offs байт от начала текущего блока. Слово hd.St побитно описывает количество групп, входящих в данный поток. Наличие 1 в соответствующем бите говорит о присутствии данной группы в потоке. Количество компонент в группах определяется параметром hd.Ncomp. Значение времени, соответствующего первому отсчету данных в каждом фрагменте, приведено для всех систем ведения времени в соответствующих полях (см. ). Кроме того, заголовок содержит коэффициенты усиления для всех каналов, входящих в состав системы, установленные на момент записи данного блока. Дополнительно приводятся характеристики станции (ее название и координаты) и потока (размер записи в секундах и перечень каналов).

#define NCHANNEL	16

#define HEADREC	256

unsigned short label[4];	// Head identify – 0xAAAA, 0xAAAA,

short i_d,i_mo,i_y;	// Internal date

short i_h,i_mi,i_s;	// Internal time

short i_ms;	// Internal time

short St;	// Stations presents word – in bits !!!

short hdsz;	// Header size in bytes <=> HEADREC

short Ncomp;	// Number of conponent in station

short freq;	// Frequency – Sample per second

unsigned long offs;	// Data block length

short d_d,d_mo,d_y;	// DOS(RealTimeClock) date

short d_h,d_mi,d_s;	// DOS(RTC) time

short e_d,e_mo,e_y;	// External date

short e_h,e_mi,e_s;	// External time

short nch;	// Number of channel in station <=>

// NCHANNEL

unsigned char gain[NCHANNEL];	// Gain for channel

float lat, lon;	// Station coordinates

short alt;	// --«—

char Name[4];	// Station name

char ch[NCHANNEL];	// Physical Number of channel in stream

short secInBlock;	// Size of block in sec <=> REC_SIZE_SEC

// !!! Reserved for future use !!!

unsigned char misc[HEADREC-108];

} Head_rec;

Рис. 16. Исходный текст структуры локального заголовка на языке Си

Примечание. Порядок байт в целый двухбайтовых и целых четырехбайтовых числах соответствует структуре ЭВМ типа IBM/PC.