Основные характеристики
и методические рекомендации по калибровке и настройке чувствительности

цифровой сейсмической станции SDAS

г. Обнинск

2004

# Основные характеристики
цифровой сейсмической станции SDAS

| - Динамический диапазон информационных каналов | 96 ДБ (16 разрядов АЦП) |
| --- | --- |
| - Частота среза антиалиазингового фильтра каналов BB и SP | 32.5 Гц +\- 2Гц |
| - Частотный диапазон | 0 - 30 Гц |
| - Частота среза антиалиазингового фильтра каналов AUX | 1 Гц - 1.5 Гц |
| - Количество информационных каналов | 6 низкое усиление BB и SP 6 высокое усиление BB и SP 3 переменное усиление AUX |
| - Диапазон регулировки усиления канала | 1-256 (8 ступеней по 6 дБ) |
| - Точность установки усиления Для усиления 128 и 200 Для остальных | +\-5% +\- 2% |
| - Входное сопротивление канала | 300 ком |
| - Чувствительность канала при единичном усилении отсч/В | 3100 отсч/В +/-3% |
| - Размер винчестера блока сбора | 6.0 Гб |
| - Архивирование данных | на ZIP накопителе емкостью 250 Мб |
| - Удаленный доступ к данным | по компьютерной сети |
| - Возможность доступа к информации | по Ethernet - в любой момент времени |
| - Тип записи информации | непрерывный и триггерный |
| - Тип системы ведения точного времени | GPS синхроизация с точностью +\- 1мс |
| - Калибровка | синусоидальным сигналом, псевдослучайным бинарным сигналом импульсным сигналом |
| - Полный размах выхода калибратора | +\- 3В (+/-5%) +/- 1500отсч |
| Уровень нуля Уровень +3В Уровень – 3В | 2047 отсч 3547 отсч 500отсч/В 547 отсч 500отсч/8 |
| - Выходное сопротивление калибратора Для широкополосных каналов В* Для короткопериодных каналов S* | 39 ком +/- 1% 1 ком +/- 1% |
| - Частота квантования входного сигнала | 1, 20, 40, 50, 100 отсч/сек |
| - Рабочий температурный диапазон | 0 / +40С |
| - Тип питания | постоянным током |
| - Напряжение питания системы сбора | 10-36 В |
| - Потребляемая мощность (без датчиков) | 15 Вт |
| - Тип алгоритма выделения событий | LTA / STA |
| - Габаритные размеры системы сбора (без датчиков) | 60х40х22 см |

Методические рекомендации по калибровке станции SDAS

Калибровочные характеристики сейсмической станции SDAS

Сейсмическая станция SDAS v.3 имеет несколько возможных частот квантования входного сигнала. При этом полоса пропускания станции в зависимости от частоты квантования следующая:

- При частоте квантования  1 отсч/сек 		0 – 0.1 Гц

- При частоте квантования 20 отсч/сек 		0 – 7 Гц

- При частоте квантования 40 отсч/сек 		0 – 16 Гц

- При частоте квантования 50 отсч/сек 		0 – 20 Гц

- При частоте квантования 100 отсч/сек 		0 – 30 Гц

Вид полосы пропускания станции приведен на Рис.1.

Формирование АЧХ и калибровочных функций описано ниже.

Нормированная Амплитудно-частотная характеристика станции с сейсмометром СМ3 имеющим собственный период 2 сек и затухание 0.707 приведена в файле FRDASSM3, входящим в комплект программного обеспечения станции. В этом файле первый столбец – частота в герцах в диапазоне 0.01Гц – 100 Гц, второй – приведенная к 1В*сек/м  амплитуда, в третьем – фаза в градусах.

Рис.1. Амплитудно-частотная характеристика сейсмического канала SDAS при различных частотах квантования

Файл  normWSGcoeff.dat  входящий в комплект программного обеспечения станции предназначен для формирования калибровочных коэффициентов для обрабатывающего пакета WSG. Структура данных описана ниже.

На первой строчке – число,  указывающее на количество строк с калибровочными коэффициентами. Далее идут калибровочные коэффициенты в два столбца. В первом столбце - значения частот, во втором – нормированные значения калибровочных коэффициентов на данных частотах. Для подготовки реальных калибровочных файлов необходимо провести следующие действия с данными файла normWSGcoeff.dat

С помощью любого пакета, позволяющего проводить арифметические операции над колонками данных (Exel, WinGrapher, Mathlib, Mathcad) провести деление столбца с калибровочными коэффициентами на величину чувствительности сейсмометра в В*сек/м и на  коэффициент усиления установленный перемычками масштабного усилителя

К рез = К исх /(Sсейсм * Кмасш)

Например для частоты 1.01161000Гц (строка №202 файла normWSGcoeff.dat)  нормированный калибровочный коэффициент равен 52.30641540 для получения калибровочного коэффициента для сейсмометра с S = 130 В*сек/м и усиления 40 масштабного усилителя итоговый калибровочный коэффициент будет следующим:

К рез          =                         К исх           /       (Sсейсм  *   Кмасш)

0.01005893     =   	    52.30641540     /         (  130      *       40 )

Для примера в комплекте ПО лежит подготовленный файл sample_130_40.dat рассчитанный для вышеперечисленных параметров.

Нормированная Амплитудно-частотная характеристика станции с сейсмометром СМ3-ОС приведена в файле FRDASSM3-OC. Файл  normWSGcoeff-CM3-OC.dat  входящий в комплект программного обеспечения станции предназначен для формирования калибровочных коэффициентов для обрабатывающего пакета WSG.

Для подключения к WSG  калибровочных файлов их рекомендуется создавать со следующим заголовком :

(название канала)(номер сейсмометра)_(год-месяц-день).(название станции)

SPE15_2003dec28.TMC – пример имени файла калибровок

SPE – короткопериодный (для сейсмометра СМ3) канал ориентации E-W (восток запад)

15 – номер сейсмометра

2003dec28 – 28 декабря 2003 года – начало регистрации с данным сейсмометром

TMC – аббревиатура названия станции «Тамица»

Подключение файлов к базе данных WSG  описано в соответствующих инструкциях.

Рекомендации по выбору коэффициентов усиления каналов.

Для оптимальной установки масштабного коэффициента усиления для грубого канала и усиления для чувствительного канала необходимо провести следующие деиствия:

- Установить перемычками на масштабном усилителе усиление – 40 а программное усиление  - 32

- Провести регистрацию шумов в течении часа.

- Найти на записи фона чувствительного канала интервалы с минимальными и максимальными шумами.

- Найти спектр (используя пакет WSG) выделенных интервалов

- Найти на спектрах зоны минимальных шумов  (как правило это в диапазоне 1-3 Гц)

- Профильтровать запись фона полосовым фильтром (используя пакет WSG) с полосой минимума шумов по спектру

- Оценить размах видимого сигнала в отсчетах  - он должен быть 30-80 отсчетов

- Если размах сигнала  меньше 30 то увеличить программное усиление, если больше 100 то уменьшить.

- Усиление выбрано оптимально если нефильтрованная запись имеет размах не превышающий 1000- 1500 отсчетов для чувствительного канала и 20-40 для грубого.

- В случае если фон чувствительного канала значительно превышает размах 1000 отсчетов то необходимо уменьшить усиление масштабного усилителя до 8  и снова подобрать программное усиление чувствительного канала