И Н С Т Р У К Ц И Я

по эксплуатации сейсмоприемника СМ3-ОС

1. УСТРОЙСТВО МЕХАНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ СЕЙСМОПРИЕМНИКА СМ3-ОС

Сейсмоприемник является сейсмическим прибором маятникого типа, снабженным магнитоэлектрическим преобразователем.  Общий вид сейсмоприемника приведен на рис. 1 и 2.

Электродинамическая система сейсмоприемника, закрепленная с помощью винтов (4) на жестком литом основании (3), состоит из корпуса (5), в котором на оси, образованной упругими шарнирами (6), подвешен рычаг с размещенными на нем инерционной массой (8), рабочей и калибровочной катушками (маятник сейсмоприемника). Рабочая катушка   перемещается в однородном магнитном поле основного постоянного магнита (7), калибровочная - в магнитном поле дополнительного (9) (В модификации сейсмометра с платой электроники, размещенной внутри корпуса, калибровочная катушка размещается в поле основного магнита при отсутствии дополнительной магнитной системы).

Установка маятника сейсмоприемника в рабочее положение и его астазирование осуществляется за счет перемещение конца астазирующей пружины (10), другой конец которой через температурный компенсатор (11) соединен с маятником. Перемещение конца астазирующей пружины осуществляется винтами (12) и (13). Причем винт (13) служит для изменения периода колебаний маятника, а (12) - для изменения его положения равновесия. Осевые арретиры (14) и центральный арретир (15) обеспечивают зажим маятника при транспортировании сейсмоприемника, предотвращая поломку упругих шарниров.

Конструкция корпуса позволяет использовать сейсмоприемник для регистрации как вертикальных составляющих колебательного процесса, так и горизонтальных.

2. УСТАНОВКА СЕЙСМОПРИЕМНИКА.

2.1. Сейсмоприемник устанавливается на исследуемом объекте на площадке  размером  (240*240)мм.  Отклонение от горизонтального положения должна быть не более +/-1 .

2.2. Установить сейсмоприемники на постаменте,  сориентировав их в нужном направлении.  Горизонтальные сейсмоприемники установить таким образом, чтобы кабели сейсмометров были направлены соответственно на Восток у N-S и на Юг у E-W.  Вертикальный сейсмоприемник  устанавливается в любом удобном положении.

3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.

3.1. Снимите крышку (1) рис.1.прибора, отверните центральный и осевые арретиры,  выведите маятник в положение,  при котором он может совершать свободные колебания.

Легким толчком приведите маятник в движение. Маятник должен свободно качаться, имея при этом малое затухание. Для уменьшения затухания сейсмометра отключите рабочую катушку тумблером.

3.2. Убедитесь,  что плоские пружины опор (6) не деформированы,  а пружины  правой и левой опор находятся  в  одной  плоскости (не образуют угла между собой). В противном случае замените опоры.

3.3. Предварительно отрегулируйте  период собственных колебаний сейсмоприемника согласно паспорта на данный сейсмоприемник. Для этого,  легким толчком вывести маятник из  положения  равновесия  и  подсчитать время десяти полных колебаний и по формуле (1) определить  период  собственных колебаний.

t

Т  = --			(1)

10

где:     Т   - период собственных колебаний, с

t   - время десяти полных колебаний, с

3.4 Подключите сейсмометр к источнику питания. ВНИМАНИЕ! Подключать сейсмометр к источнику питания с отключенной катушкой запрещается.

Проконтролировать при помощи электронного вольтметра и контрольной коробки  напряжения питания +/- 12-15В  на гнездах 5-6 и 6-7.

4.- ВЫХ INT				7.- "-12В"

2.- ВЫХ -	3.-Вх. Калибровки	6.- "Земля"

1.- ВЫХ +				5.- "+12В"

Рис.3. Контрольные гнезда

3.5. Оставьте маятник во  включенном  положении  на  одни сутки. Это  необходимо для температурной стабилизации сейсмоприемника и блока электроники.

3.6. Выключите  питание,  отключите тумблером катушку сейсмоприемника от блока электроникии и проконтролируйте свободный  период  колебаний маятника в соответствии с пунктом  3.3.

Внимание! Период сейсмоприемника настраивается согласно паспорта на данный сейсмоприемник. Точность установки периода должна быть   не хуже 1,5%.

3.7. Подключить катушку сейсмометра. Подать питание. С помощью ручки регулировки  положения  равновесия  маятника (12)  рис.2 добейтесь минимального значения напряжения интегратора.

3.8. Снова включите маятник и проверьте значение напряжение интегратора. Оно не должно превышать +/-3 В, при необходимости отрегулируйте.

Примечание. При закрывании крышки сейсмоприемника возможны деформации корпуса прибора и уход напряжения интегратора. В этом случае замерьте возникший уход интегратора и скомпенсируйте его при открытой крышке.

# Кабель сейсмометра

1.- ВЫХ + 			5.- «+12В»

2.- ВЫХ -			6.- «Земля»

3.-Вх. Калибровки 		7.- «-12В»

4.- ВЫХ INT